## 兽药Ames试验指导原则

### 一、概述

#### （一）定义与目的

Ames试验又称为鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验，此方法是目前检测基因突变最常用的方法。试验利用鼠伤寒沙门氏菌变异型菌株，即一系列组氨酸缺陷型菌株，测定受试药物诱导细菌回复突变的能力，以判断受试药物对遗传行为的影响。

鼠伤寒沙门氏菌的突变型（即组氨酸缺陷型）菌株在无组氨酸的培养基上不能生长，在有组氢酸的培养基上可以正常生长。但如果在无组氨酸的培养基中有致突变物存在时，则沙门氏菌突变型可回复突变为野生型（表现型），因而在无组氨酸的培养基上也能生长，故可根据菌落形成数量，检查受试药物是否为致突变物。某些致突变物需要代谢活化后才能使沙门氏菌突变型产生回复突变，代谢活化系统可以用多氯联苯（PCB）诱导的大鼠肝匀浆（S9）制备的S9混合液。

为了确保鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验（简称Ames试验）结果的真实性、可靠性和可追溯性，根据新兽药研究的规律，结合国内兽药毒理学评价的实际情况制定了本指导原则。

#### （二）适用范围

本指导原则适用于兽用化学药品、中兽药、消毒剂及饲料药物添加剂的体外原核生物基因突变的测定。

### 二、试验设计

#### （一）材料与方法

- 1.试剂及仪器设备

- （1）标准诱变剂

叠氮钠（NaN3）：分析纯；

2-氨基芴（2-AF）：分析纯；

敌克松：分析纯。

- （2）一般试剂

磷酸氢钠胺：分析纯；

柠檬酸：分析纯；

磷酸氢二钾：分析纯；

七水硫酸镁：分析纯；

氯化钠：分析纯；

氯化钾：分析纯；

氯化镁：分析纯；

氢氧化钠：分析纯；

盐酸：分析纯；

磷酸氢二钠：分析纯；

磷酸二氢钠：分析纯；

二甲基亚砜(DMSO) ：分析纯；

D-生物素：分析纯；

L-组氨酸：分析纯；

葡萄糖：分析纯；

葡萄糖-6-磷酸二钠：分析纯；

还原型辅酶Ⅱ：分析纯；

琼脂粉：分析纯；

牛肉膏：分析纯；

胰胨：分析纯。

- 3.仪器设备

（1）酸度计（或精密pH试纸）

（2）微波炉

（3）微量移液器

（4）恒温摇床

（5）直径6mm滤纸片

（6）麦氏比浊管

（7）容量瓶、移液管、玻璃平皿等其它实验室常用仪器设备

- 4.培养基及试剂配制

（1）1mol/L盐酸溶液

量取原浓盐酸10.0mL置于烧杯中，加适量蒸馏水稀释，转入100mL容量瓶内，用蒸馏水定容。转入试剂瓶，贴标签常温保存备用。

（2）1mol/L氢氧化钠溶液

称取氢氧化钠4.00g置于烧杯中，加适量蒸馏水溶解，转入100 mL容量瓶内，用蒸馏水定容。转入试剂瓶，贴标签保存备用。

（3）营养肉汤培养基

牛肉膏                                           2.50g

胰胨（或混合蛋白胨）                             5.00g

氯化钠                                           2.50g

磷酸氢二钾（K2HPO4·3H2O）                       1.30g

称取上述物质置锥形瓶中，加蒸馏水500 mL，加热溶解，用1mol/L氢氧化钠溶液调pH至7.4，分装后0.103MPa20min灭菌，4℃冰箱保存备用。保存期不超过半年。

（4）营养肉汤琼脂培养基

称取琼脂粉1.50g置于盛有100 mL营养肉汤培养基的锥形瓶中，加热融化后用1mol/L氢氧化钠溶液调pH为7.4，0.103MPa灭菌20min。趁热无菌操作倒入平板（直径90mm），约25mL/皿，待平板冷却凝固后，37℃培养过夜去除表面水分并检查有无污染, 叠放置保鲜袋内，4℃冰箱保存备用。

（5）底层培养基

①磷酸盐贮备液(V-B盐贮备液)

磷酸氢钠胺（NaNH4HPO4·4H20）                   17.50g

柠檬酸（C6H8O7·H20）                             10.00g

磷酸氢二钾（K2HPO4）                            50.00g

硫酸镁（MgSO4·7H2O）                             1.00g

称取上述物质，先将前三种物质置烧杯中，加100mL蒸榴水搅拌，待试剂完全溶解后再将硫酸镁缓缓放入其中继续溶解。将溶液转入耐高温瓶中，0.103MPa20min灭菌，4℃冰箱保存备用。

②40％葡萄糖溶液

称取葡萄糖40.00g置烧杯中，加蒸馏水100mL搅拌溶解，0.055MPa20min灭菌, 4℃冰箱保存备用。

③1.5％琼脂培养基

称取琼脂粉6.00g置锥形瓶中，加蒸馏水400mL，稍加热搅拌融化后0.103MPa20 min灭菌。

④底层培养基

1.5％琼脂培养基（400mL）灭菌后趁热，依次无菌操作加入磷酸盐贮备液8mL和40％葡萄糖溶液20mL，充分混匀，待凉至80℃左右时倒入平皿（直径90mm），约25mL/皿，待冷却凝固后，37℃培养过夜除去水分及检查有无污染后叠放置保鲜袋中，4℃冰箱保存备用。

（6）顶层培养基

①顶层琼脂

称取琼脂粉3.O0g和氯化钠2.50g置锥形瓶中，加蒸馏水500mL，稍加热搅拌，待琼脂粉融化后按100mL/瓶分装于锥形瓶中，0.103 MPa20min灭菌，4℃冰箱保存备用。

②0.5mmol/L组氨酸-生物素溶液

准确称取D-生物素（分子量244）30.5mg和L-组氨酸（分子量155）19.5mg置烧杯中，加入适量蒸馏水溶解，转入250mL容量瓶内，混匀定容。将试液转入耐高温瓶内，0.103 MPa20min灭菌，4℃冰箱保存备用。

③顶层培养基

临用前加热融化100mL顶层琼脂，加入10mL 0.5 mmo1／L组氨酸-生物素溶液，混匀后无菌分装于灭菌小试管中，每管2mL，45℃水浴中保温待用。

（7）10%S9混合液配制

①1.65mol/L氯化钾溶液

称取KCL 12.30g置烧杯中，加适量蒸馏水溶解，转入100mL容量瓶内，混匀定容。转入耐高温瓶内0.103MPa20min灭菌或过滤除菌，4℃冰箱保存备用。

②0.4mol/L氯化镁溶液

称取MgCL2.6H2O 8.10g置烧杯中，加适量蒸馏水溶解，转入100mL容量瓶内，混匀定容。转入耐高温瓶内0.103MPa20min灭菌或过滤除菌，4℃冰箱保存备用。

③0.2mol/L磷酸盐缓冲液（pH7.4）

用称取磷酸氢二钠（Na2HPO4）14.20g置烧杯中，加入适量蒸馏水溶解，转入500mL容量瓶内， 混匀定容。

用称取磷酸二氢钠（NaH2PO4.H2O）13.80g置烧杯中，加入适量蒸馏水溶解，转入500mL容量瓶内，混匀定容。

量取上述配制的磷酸氢二钠溶液440mL和磷酸二氢钠溶液60mL置锥形瓶中，混匀用1mol/L氢氧化钠或盐酸调pH至7.4，0.103MPa20min灭菌或过滤除菌，4℃保存备用。

④0.025mol/L辅酶Ⅱ(氧化型)溶液

准确称取辅酶-Ⅱ(分子量:743.4)0.93g置烧杯中，加适量蒸馏水溶解，转入50mL容量瓶内，混匀定容，即得0.025mo1／L的辅酶Ⅱ溶液。过滤除菌，低温保存（-20℃以下）备用。

⑤0.05mol/L葡萄糖-6-磷酸溶液

准确称取葡萄糖-6-磷酸二钠盐(分子量304.1)0.76g置烧杯中，加适量蒸馏水溶解，转入50mL容量瓶内，混匀定容，即得0.05mol/L葡萄糖-6-磷酸溶液。过滤除菌，低温保存（-20℃以下）备用。

⑥10％S9混合液

每10mL10％S9混合液由以下成分组成，临用时无菌操作配制。

磷酸盐缓冲液（0.2mol/L，pH7.4）                              6.0mL

1.65mol/L氯化钾溶液                                         0.2mL

0.4mol/L氯化镁溶液                                          0.2mL

葡萄糖-6-磷酸盐溶液（0.05mol/L）                             1.0mL

辅酶-Ⅱ溶液（0.025 mol/L）                                   1.6mL

大鼠肝S9                                                   1.0mL

将上列试剂置冰浴中预冷，然后用灭菌移液管和移液器按体积依次取出各成分加入一支预冷的灭菌空试管（15mL）中，混匀，置冰浴中待用。

- 5.试验菌株

（1）采用鉴定合格的TA97、TA98、TA100和TA102四株鼠伤寒沙门氏菌突变型菌株进行试验。试验菌株的特性应符合要求。菌株的基因型、自发回变率、对阳性致突变物反应标准及鉴定方法参见“附录及说明（二）”。测试兽药的诱变性时，必须通过这四个菌株的检测，必要时可增加TA1535、TA1537或TA104任一菌株。

（2）增菌培养

取4个已灭菌的25mL三角烧瓶，分别加入10mL灭菌营养肉汤，从4个试验菌株的母板上分别刮取少量细菌，接种至肉汤中。37℃振荡培养10h或静置培养16h，用麦氏比浊管测定并调整菌液浊度达1×109～2×109/mL备用。

- 6.标准诱变剂溶液配制

试验用标准诱变剂见下表：

| 试验菌株 |  | TA97 |  | TA98 |  | TA100 |  | TA102 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S9 |  | － | ＋ | － | ＋ | － | ＋ | － | ＋ |
| 浓度 | 点试验 （µg/片） | 敌克松 | 2-AF | 敌克松 | 2-AF | NaN3 | 2-AF | 敌克松 | 2-AF |
|  |  | 50.0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
|  | 掺入试验 （µg/皿） | 敌克松 | 2-AF | 敌克松 | 2-AF | NaN3 | 2-AF | 敌克松 | 2-AF |
|  |  | 50.0 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 1.5 | 10.0 | 50.0 | 10.0 |

点试法各纸片加标准诱变剂及试样溶液10µL，平板掺入法各平皿加标准诱变剂及试样溶液100µL，故三种标准诱变剂需配制如下几种浓度：

| 标准诱变剂 |  | 敌克松 | 2-氨基芴（2-AF） | 叠氮钠（NaN3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 点试法 | 50.0µg /10µL | 20.0µg /10µL | 1.0µg /10µL |
|  | 平板掺入法 | 50.0µg /100µL | 10.0µg /100µL | 1.5µg /100µL |

（1）50.0µg/10µL敌克松溶液

准确称取敌克松250.0mg置烧杯中，用适量二甲基亚砜溶解，转入50mL的容量瓶内，混匀用二甲基亚砜定容。转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴签4℃保存备用。

（2）50.0µg/100µL敌克松溶液

准确吸取上述未灭菌的50.0µg /10µL敌克松溶液10.0mL置100mL的容量瓶内，用二甲基亚砜定容。混匀后转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴签4℃保存备用。

（3）20.0µg/10µL 2-氨基芴溶液

准确称取2-氨基芴100.0mg置烧杯中，用适量二甲基亚砜溶解，转入50mL的容量瓶内，混匀用二甲基亚砜定容。转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴签4℃保存备用。

（4）10.0µg /100µL 2-氨基芴溶液

准确吸取上述未灭菌的20.0µg /10µL 2-氨基芴溶液10.0mL置100mL的容量瓶内，用二甲基亚砜定容。混匀后转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴签4℃保存备用。

（5）1.0µg /10µL叠氮钠溶液

准确称取叠氮钠5.0mg置烧杯中，用适量蒸馏水溶解，转入50mL的容量瓶内，混匀用蒸馏水定容。转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴签4℃保存备用。

（6）1.5µg /100µL叠氮钠溶液

准确称取叠氮钠1.5mg置烧杯中，用适量蒸馏水溶解，转入100mL的容量瓶内，混匀用蒸馏水定容。转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴签4℃保存备用。

#### （二）预试验

1.预试验采用点试法。将5mg/10µL或出现沉淀的剂量设为受试药物每个点的最高剂量，再按10倍递次稀释，下设4个剂量组，另外设阴性（溶剂）对照组及相应的阳性对照组。

2.每个剂量分加S9（+S9）和不加S9（-S9）两个系列，设2个平行平皿。

3.受试药物溶液每皿点样10µL，按设定的最高剂量，确定受试药物溶液需配制的最高浓度和需配制的体积。计算配制溶液需称取/量取受试药物的量。

4.准确称取受试药物于烧杯内，加入选定的溶剂适量溶解，转入容量瓶内，混匀定容。即得预试验最高剂量组所需的受试药物溶液。分取足量供最高剂量组试验用，剩余溶液用溶剂进行10倍递次稀释，可获得其余几个剂量组所需的受试药物溶液。

5.取备用底层培养基平皿128个，分4个菌株重复，每个重复8组，每组4个平皿，在平皿上做好标记。取已融化并在45℃水浴中保温的顶层培养基一管（2mL），用灭菌移液管加入测试菌液0.05～0.2mL（+S9组同时加10%S9混合液0.5mL），迅速混匀，倒在底层培养基上，转动平皿使顶层培养基均匀分布在底层上，平放固化，取直径6mm的灭菌滤纸圆片小心贴放在已固化的顶层培养基中心位置，用移液器吸取10µL受试物（或阳性对照物）小心点在纸片上， 37℃培养48h，观察结果。

6.归纳5个递减剂量对4个试验菌株的预试验结果，初步判断受试药物的诱变性，确定受试药物的最低细菌毒性剂量（µg/皿）。

- （三）正式试验（平板掺入法）

1.剂量组设计

将5mg/皿或经预试验获得的最低细菌毒性剂量（µg/皿）确定平板掺入法试验的最高剂量，再按5倍梯度递减，下设4个剂量组，另外设阴性（溶剂）对照组及相应阳性对照组。每个剂量分加S9（+S9）和不加S9（-S9）两个系列，设3个平行平皿。

2.受试药物溶液配制

每皿加入受试药物溶液体积0.1mL，按设定的试验最高剂量，确定受试药物溶液需配制的最高浓度和需配制的体积。计算配制溶液时需称取/量取受试药物的量。准确称取受试物于烧杯内，加入选定的溶剂适量溶解，转入容量瓶内，混匀定容。即得试验最高剂量组所需的受试药物溶液。分取足量供最高剂量组试验用，剩余溶液用溶剂进行5倍递次稀释，可获得其余几个剂量组所需的受试药物溶液。

3.试验操作

取备用底层培养基平皿192个，分4个菌株重复，每个重复8组，每组6个平皿，在平皿上做好标记。取已融化并在45℃水浴中保温的顶层培养基一管（2mL），用移液管依次加入受试药物溶液0.1mL，测试菌液0.05～0.2mL（+S9组同时加入10%S9混合液0.5mL），迅速混匀，倒在底层培养基上，转动平皿使顶层培养基均匀分布在底层上，平放固化，37℃培养48h，观察结果。如第一次平板掺入法试验结果阴性，需再重复一次试验；如第一次平板掺入法试验结果阳性，需再重复两次试验。

- 4.试验结果判断

（1）整理各次试验结果，菌株回变菌落数表述为（x±s）/皿。试验结果列表。

- （2）点试法试验结果

如在滤纸片周围长出一圈密集的回变菌落，与空白对照比较有明显区别，可初步判定该受试药物为诱变阳性；

如仅在平板上出现少数散在自发回变菌落，与空白对照无明显区别，则为诱变阴性；

如在滤纸片周围出现抑菌圈，表明受试药物具有细菌毒性。

- （3）掺入法试验结果

如阴性对照组每皿自发回变菌落数在正常范围内，试验组每皿回变菌落数增加1倍以上（即试验组回变菌落数等于或大于阴性对照组回变菌落数的2倍），并有剂量-反应关系或至少某一测试点有重复的并有统计学意义的阳性反应，即可认为该受试药物为诱变阳性；

当试验组受试药物浓度达到5mg/皿，每皿回变菌落数与阴性对照组比较无统计学差异，可认为是诱变阴性。

- （四）结果评价

- 1.阳性结果至少进行三次重复测试，阴性结果至少进行二次重复测试，才能对受试药品作出最终评价判定。受试药物的点试法试验结果要用平板掺入法进行确证。

- 2.如果受试药物对4种菌株（-S9和+S9）的平皿掺入试验均得到阴性结果，可认为此受试物对鼠伤寒沙门氏菌无致突变性。如受试药物对一种或多种菌株（加或不加S9）的平皿掺入试验得到阳性结果，即认为此受试药物是鼠伤寒沙门氏菌的致突变物。

- 3.报告的试验结果应是两次以上独立实验的重复结果。并注明实验条件和附上全部结果资料，同一样品必须包括活化和非活化的结果，剂量单位为每平板微克，特殊例外。

- （五）注意事项

- 1.除特别注明外，试验用水为蒸馏水，试剂为分析纯试剂，无诱变性。

- 2.实验者必须注意个人防护，尽量减少接触阳性致突变物的机会。

- 3.阳性致癌物与致突变物的废弃处理，按GB 15193.19-2003的规定进行。

- 4.Ames试验所用沙门氏菌菌株一般毒性较低，具有R因子的危害性更小，但要防止沙门氏菌污染动物饲养室。

### 三、试验报告

- 为公正、科学地评价药物的毒性，对试验报告内容做如下要求：

- 1.试验目的。

- 2.试验时间与地点。

- 3.试验设计者、负责人、参加者及电子邮箱。

- 4.受试药物需注明兽药名称、生产厂家、规格、生产批号及用法与用量。

- 5.试验动物的品种与品系、体重、日龄或月龄、健康状况、检疫情况等。

- 6.归纳总结该药物的试验结果，确认受试药物是否具有诱导细菌回复突变的能力，判断受试药物对遗传行为的影响等。

- 7.参考文献。

- 8.试验数据，应有详细的试验原始记录。原始资料保存处、联系人、电话。

- 9.试验单位（加盖公章）。

- 四、附录及说明

- （一）推荐用于点试和掺入平板的标准诱变剂见下表

- 附表4-1  标准诱变剂添加表

| - 试验方法 | - Ｓ-９ | - 试验菌株 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - TA97 | - TA98 | - TA100 | - TA102 |
| - 点试 | - - | - 敌克松 | - 敌克松 | - 叠氨钠 | - 敌克松 |
|  | - + | - 2-氨基芴 | - 2-氨基芴 | - 2-氨基芴 |  |
| - 掺入 | - - | - 敌克松 | - 敌克松 | - 叠氨钠 | - 敌克松 |
|  | - + | - 2-氨基芴 | - 2-氨基芴 | - 2-氨基芴 |  |

- （二）Ames试验用菌株的鉴定和保存

- 采用鉴定合格的TA97、TA98、TA100和TA102 4株鼠伤寒沙门氏菌突变型菌株进行试验。菌株的特性要求包括基因型、自发回变率、对致突变阳性物的反应三个方面。由于鼠伤寒沙门氏菌突变型菌株的某些特性易丢失或发生变异，因此有下列情况应对菌株进行鉴定：

- （1）新购置或获得的试验菌株投入使用前；

- （2）制备一批新的冷冻保存株或冰冻干燥菌株；

- （3）菌株的自发回变数不在正常范围内；

- （4）菌株对标准诱变剂丧失敏感性；

- （5）母菌株反复传代。

1.试剂与仪器设备

除（一）所列试剂及仪器设备外，还需要如下试剂和设备：

丝裂霉素C；

甲基磺酸甲酯；

结晶紫；

玉米油；

氨苄西林；

四环素；

低温冰箱（-80℃）或液氮罐；

冰冻干燥机；

无菌抗冻管。

2.试液配制

除4.配制的各种培养基及试液外，还需特别配制如下试液：

（1）0.02 mol/L氢氧化钠溶液

称取氢氧化钠80mg置烧杯内，加蒸馏水溶解，转入100 mL容量瓶内，混匀定容，转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴标签保存备用。

（2）0.02mol/L盐酸溶液

量取浓盐酸2mL置100 mL容量瓶内，加蒸馏水稀释并定容，转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴标签保存备用。

（3）0.8％氨苄青霉素溶液

称取氨苄青霉素40mg，用灭菌0.02 mol/L氢氧化钠溶液5mL无菌溶解配制，贴签存于4℃冰箱备用。

（4）0.8％四环素溶液

称取40mg四环素，用灭菌0.02mol/L盐酸溶液5mL无菌溶解配制，贴签存于4℃冰箱备用。

（5）0.1％结晶紫溶液

称取10mg结晶紫，用灭菌蒸馏水10mL无菌溶解配制，贴签存于4℃冰箱备用。

（6）0.1mol/L L-组氨酸溶液

称取L-组氨酸0.4043g，溶于100mL蒸馏水， 0.103MPa20min灭菌，保存于4℃冰箱备用。

（7）0.5mmol/LD-生物素溶液

称取D-生物素12.2mg，溶于100mL蒸馏水，0.103MPa20min灭菌，存于4℃冰箱备用。

（8）2.5µg /10µL丝裂霉素C溶液

准确称取敌克松丝裂霉素C 2.5mg置烧杯中，用适量二甲基亚砜溶解，转入10mL的容量瓶内，混匀用二甲基亚砜定容。转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴签4℃保存备用。

（9）0.5µg /100µL丝裂霉素C溶液

准确吸取8.2.2.8的溶液1.0mL置50mL的容量瓶内，用二甲基亚砜定容。混匀后转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴签4℃保存备用。

（10）2.0µL /10µL甲基磺酸甲酯溶液

准确量取甲基磺酸甲酯2.0mL置10mL的容量瓶内，用二甲基亚砜定容。混匀后转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴签4℃保存备用。

（11）1.0µL /100µL甲基磺酸甲酯溶液

准确吸取8.2.2.10溶液1.0mL置100mL的容量瓶内，用二甲基亚砜定容。混匀后转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴签4℃保存备用。

3.实验操作

（1）增菌培养

取4个已灭菌的25mL三角烧瓶，分别加入10mL灭菌营养肉汤，从4个试验菌株的母板上分别刮取少量细菌，接种至肉汤中。37℃振荡培养10h或静置培养16h，用麦氏比浊管测定并调整菌液浊度达1×109～2×109/mL备用。

（2）组氨酸缺陷型鉴定

加热融化底层培养基两瓶（各100mL），一瓶于其中同时加0.1mol/L L-组氨酸1mL和0.5mmol/L D-生物素溶液0.6mL，另一瓶仅加0.5mmol/L D-生物素溶液0.6mL。冷却至50℃左右，各倾到两组平皿。分别取有组氨酸组和无组氨酸组平皿，按菌株号顺次划线接种试验菌株，经37℃培养24～48h，观察生长情况。

4种试验菌株在有组氨酸培养基平板表面各长出一条菌膜，无组氨酸培养基平板上无菌膜，说明受试菌株确为组氨酸缺陷型。

（3）脂多糖屏障缺陷鉴定

用移液器吸取0.1%结晶紫溶液20μL，在营养肉汤琼脂平板表面涂成一条带，待结晶紫溶液干后，在与结晶紫带方向垂直划线接种试验菌株。经37℃培养24～48h，观察生长情况。

4种试验菌株均在结晶紫溶液渗透区出现抑菌，证明试验菌株存在脂多糖屏障缺陷，结晶紫等大分子物质可进入菌体内并抑制其生长。

（4）uvrB修复缺陷型鉴定

在营养肉汤琼脂平板上划线接种4种试验菌株，接种后的平板用黑纸覆盖一半，在距15W紫外线灭菌灯下33cm处照射8s，37℃培养24h，观察生长情况。

对紫外线敏感的TA97、TA98、TA100 菌株仅在没有照射过的一半生长，而菌株TA102在没有照射过的一半和照射过的一半均能生长。

（5）R因子和pAQ1质粒鉴定

在2组营养肉汤琼脂平板上分别滴加氨苄西林溶液20μL和四环素溶液20μL，并在平板上涂成一条带，待溶液干后，垂直划线接种4种试验菌株。经37℃培养24～48h，观察生长情况。

4种试验菌株生长均不受氨苄西林抑制，证明它们都带有R因子，具有氨苄西林抗性特性；TA102菌株生长也不受四环素抑制，证明其携带有pAQ1质粒，具四环素抗性。

（6）自发回变率测定

加热融化100mL顶层琼脂，加入10mL 0.5 mmo1／L组氨酸-生物素溶液，混匀后无菌分装于灭菌小试管中，每管2mL，45℃水浴中保温。分别向小管中加入各试验菌菌液0.05～0.2mL，迅速混匀，倾布于底层培养基上，转动平皿使顶层培养基均匀分布，平放固化。37℃培养48h，观察结果。计算4种试验菌的自发回变菌落数。各试验菌株的生物学特性应符合附表4-1的要求。

（7）对标准诱变剂的反应

试验菌株对不同的致突变物反应不同，使用标准诱变剂，分别进行点试法和平板掺入法试验，观察各试验菌株对标准诱变剂的反应。其结果应符合附表-2和附表-3的要求。

（8）菌种保存

鉴定合格的菌种加入9％色谱纯的DMSO（二甲基亚砜）作为冷冻保护剂，保存在低温冰箱（-80℃）或液氮罐内（-196℃），或者冰冻干燥制成干粉，4℃保存。

除液氮条件保存外，保存期一般不超过2年，存于4℃条件的菌株母板，使用二个月后丢弃，TA102菌株母板保存2周后丢弃。

附表4-2   试验菌株生物学特性鉴定标准结果

| 菌株 | 基因型 |  |  |  |  | 自发回变菌落数（S9） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组氨酸缺陷） | 脂多糖屏障缺陷 | Ｒ因子 （抗氨苄西林） | pAQ1质粒 （抗四环素） | uvrB 修复缺陷 |  |
| TA97 | ＋ | ＋ | ＋ | － | ＋ | 90-180 |
| TA98 | ＋ | ＋ | ＋ | － | ＋ | 30-50 |
| TA100 | ＋ | ＋ | ＋ | － | ＋ | 120-200 |
| TA102 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | － | 240-320 |
| 注 | “+”表示需要氨基酸 | “+”表示有抑制带 | “+”表示具有R因子 | “+”表示具有四环素抗性 | “+”表示无紫外线损伤修复能力 |  |

附表4-3   标准诱变剂对试验菌株在点试中的测试结果

| 诱变剂 | 剂量 | S9 | 试验菌株 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/片 |  | TA97 | TA98 | TA100 | TA102 |
| 叠氮钠 | 1.0 | - | ± | - | ++++ | - |
| 丝裂霉素C | 2.5 | - | inh | inh | inh | +++ |
| 甲基磺酸甲酯 | 2.0(µL) | - | + | - | +++ | ++++ |
| 敌克松 | 50.0 | - | ++++ | +++ | ++ | +++ |
| 2-乙酰氨基芴（2-AF） | 20.0 | + | ++ | ++++ | +++ | + |

注:（1)每皿回变菌落数(扣除自发回变)的符号:“-”——＜20；“+”——20～100；“++”——100～200；“+++”——200～500；“++++”——＞500；“inh”——因毒性引起生长抑制。

（2)叠氮钠溶解在水中，其他所有化合物溶解在DMSO中。

（3)S9由PCB诱导大鼠制备，用于活化2-乙酰氨基芴（20µL/皿）

附表4-4    标准诱变剂对试验菌株在平板掺入中的测试结果

| 诱变剂 | 剂量 | S9 | 试验菌株 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/皿 |  | TA97 | TA98 | TA100 | TA102 |
| 叠氮钠 | 1.5 | - | 76 | 3 | 3000 | 186 |
| 丝裂霉素C | 0.5 | - | inh | inh | inh | inh |
| 甲基磺酸甲酯 | 1.0(µL) | - | 174 | 23 | 2730 | 6586 |
| 敌克松 | 50.0 | - | 2688 | 1198 | 183 | 895 |
| 2-乙酰氨基芴 | 10.0 | + | 1742 | 6194 | 3026 | 261 |

注:（1)所列数值代表his+回变菌落数值，取自剂量反应的线性部分，对照值已扣除。

（2)用S9活化2-乙酰氨基芴（2-AF）。

- （3)“inh”指没有检出诱变性，丝裂霉素对uvrB菌株是致命的。

- （三）大鼠肝S9的诱导和制备

1.试剂与仪器

氯化钾：分析纯；

多氯联苯（PCB-五氯）：分析纯；

玉米油；

低温高速离心机；

玻璃匀浆器；

超净工作台；

制冰机；

无菌抗冻管；

液氮罐（或-80℃低温冰箱）；

手术器械、注射器及其他实验室常规仪器。

2.实验动物

健康雄性成年SD或Wistar大白鼠，体重150g左右，周龄约5～6周。

3.试剂配制

（1）0.15mo1／L氯化钾溶液

称取11.175g氯化钾置烧杯内，加入适量蒸馏水溶解，转入1000mL容量瓶内，混匀用蒸馏水定容。转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴签4℃保存备用。

（2）200mg/mL多氯联苯玉米油溶液

称取2.00g多氯联苯（PCB-五氯）置烧杯内，加入适量玉米溶解，转入10mL容量瓶内，混匀用玉米油定容。转入耐高温瓶内，0.103MPa20min灭菌，贴签4℃保存备用。

4.试验操作

（1）称量大白鼠体重，按500mg/kg体重剂量计算每只大白鼠给药体积，用灭菌注射器按给药体积吸取灭菌多氯联苯玉米油溶液一次性腹腔注射。5d后断头处死动物，取出肝脏，称重后用预冷的无菌0.15mo1／L氯化钾溶液冲洗肝脏数次，除去可能抑制微粒体酶活性的血红蛋白。然后按每克肝（湿重)加预冷的0.15mol/L氯化钾溶液3mL，连同烧杯移入冰浴中，用消毒剪刀剪碎肝脏，在灭菌玻璃匀浆器（低于4000r/min，1～2min）中制成肝匀浆。以上操作需注意无菌和局部冷环境。

（2）将制成的肝匀浆在低温（0～4℃）高速离心机上，以9000g离心10min， 吸取上清液即为S9组分，分装于无菌抗冻管中，每瓶2mL左右，制备的S9需进行无菌检查、蛋白含量测定及生物活性鉴定，各项指标合格后方可贮存使用。用液氮罐或-80℃低温冰箱保存，贮存期不超过一年。