ICS 11.220

B42

N Y

中华人民共和国农业行业标准

NYXXX-XXXX

兽医塑钢注射器

Plastic  steel syringe for veterinary use

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                         XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

NY  XXXX-XXXX

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由农业部兽医局提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC274）归口。

本标准起草单位：中国兽医药品监察所、绍兴康尔达器械有限公司。

本标准主要起草人：周贺、杨晶、丁贵根、王学信、刘燕、王飞虎、张志轩、周河、李娉。

本标准为首次发布。

NY  XXXX-XXXX

兽医塑钢注射器

1 范围

本标准规定了兽医塑钢注射器的产品结构、型式及参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于兽医塑钢注射器系列产品（以下简称塑钢注射器）的设计开发、生产及检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所以的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191　    包装储运图示标志

GB/T 1220     不锈钢棒

GB/T 1962.1　　注射器、注射针及其它医疗器械6%（鲁尔） 圆锥接头 第1部分：通用要求

GB/T 2423.17   电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 2828.1    计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 9797      金属覆盖层 镍+铬和铜+镍+铬电镀层

GB/T 11547     塑料 耐液体化学试剂性能的测定

GB/T 14486     塑料模塑件尺寸公差

GB/T 14233.1   医用输液、输血、注射器具检验方法 第一部分：化学分析方法

GB/T 15810     一次性使用无菌注射器

NY 533        兽医金属注射器

JJG196        常用玻璃量器检定规程

HG/T2503     聚碳酸酯树脂

3 名词术语

兽医塑钢注射器(plastic  steel  syringe  for  veterinary  use )

主体材料采用医用级塑料制成的，供对动物使用的注射器械。

4  产品的结构、型式和参数

4.1典型结构

图1 容量筒带刻度，活塞杆带刻度结构示意图

4.2型式

4.2.1按照塑钢注射器活塞杆分：可分为不带刻度和带刻度。

4.2.1按照塑钢注射器注射头分：可分为中头和偏头。

4.3 塑钢注射器的基本参数和尺寸应符合表1规定

表1  基本参数和尺寸

| 规 格ml | 标称总容量ml | 容量筒壁厚t（mm） | 锥头孔径d（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ≧1.00 | ≧ Ф1.60 |
| 2 | 2 |  |  |
| 3 | 3 |  |  |
| 5 | 5 | ≧2.00 |  |
| 10 | 10 |  |  |
| 20 | 20 |  |  |
| 30 | 30 |  |  |
| 50 | 50 |  |  |
| 60 | 60 |  |  |
| 100 | 100 |  |  |

4.4塑钢注射器的容量筒（活塞杆）分度值应符合表2规定

表2   分度值

| 规格ml | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分度值ml | 0.10 |  |  | 0.20 | 0.50 | 1.0 |  | 5.0 |  |  |

5 技术要求

5.1 一般要求

5.1.1塑钢注射器应符合本标准的要求，并按规定程序批准的图样与技术文件制造。并符合 GB/T 14486等标准的规定。

5.1.2 塑钢注射器的金属件采用铜材、不锈钢制成，应符合GB/T 1220等标准的规定。

5.1.3 塑钢注射器的手柄、盖头、容量筒和活塞采用在常规使用注射制剂过程中，不得产生物理或化学等有害影响的医用级塑料材料制成，应符合HG/T2503标准的相关规定。

5.2 外观要求

5.2.1 塑钢注射器的容量筒透明、内壁应光滑，不得有凹凸、斑痕、气孔、色差、毛刺等缺陷。

5.2.2 活塞杆及容量筒的刻度线与计量数字应清晰、完整；刻度线垂直于器身轴线。

5.2.3 塑钢注射器外形整齐，表面光滑，塑料件不得有缩痕、斑迹等缺陷。

5.3 尺寸要求：应符合表1的规定。

5.4 塑钢注射器标称容量相对误差不大于表3的规定。

表3  标称容量相对误差

| 规格ml | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对误差不大于 % | 5.0 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |

5.5 塑钢注射器活塞密封圈与容量筒内壁密合性良好；在使用状态下，承受0.30MPa的水压时，10s内不得有水渗出。

5.6 塑钢注射器连接锥头应符合GB1962.1的规定。锥头与注射针配合紧密，在承受0.30MPa的水压时，锥头与注射针结合处30s不得有水滴下。

5.7 活塞与容量筒内壁抽吸灵活、无卡滞。

5.8 塑钢注射器塑料件应耐-10℃低温，保证其使用性能。

5.9 塑钢注射器塑料件应耐100℃高温，保证其使用性能。

5.10 塑钢注射器塑料件的化学性能

5.10.1 耐油性: 塑钢注射器塑料件在食用奶油中浸泡后,其外观及尺寸无明显改变,无溶解,无破裂。

5.10.2 酸碱度：塑钢注射器塑料件浸取液的pH值与同批空白对照液对照，pH值之差不得超过1.0。

5.11 塑钢注射器的金属电镀件应符合GB/T9797的规定。

5.12 塑钢注射器在容量筒、活塞湿润状态下，活塞橡胶圈耐磨不得低于2000次，器身密合性应良好。

6  试验方法

6.1 外观检验

以目测、手感。

6.2 尺寸检验

以通用及专用量具检验。

6.3性能

6.3.1 容量检验

按JJG196  塑钢注射器与标准球作容量比较法或者采用称量法测定，其结果应符合5.4条的规定。

6.3.2 器身密合性检验

按NY533的规定进行，其结果应符合5.5条的规定。

6.3.3 锥头密合性检验

按GB 1962.1的规定进行，其结果应符合5.6条的规定。

6.3.4 滑动性能检验

在水湿润的使用状态下抽吸时，应符合5.7条的要求。

6.3.5 塑料件耐低温检验

在 -10℃的条件中试验30分钟后取出，室温放置2小时后检测，其产品性能检测结果仍符合本标准的要求。

6.3.6 塑料件耐高温检验

在 100℃煮沸的条件中试验30分钟后取出，室温放置2小时后检测，其产品性能检测结果仍符合本标准的要求。

6.3.7 塑料件化学性能检验

6.3.7.1检验液的制备

按GB/T 14233.1表1中序号四的方法进行。

6.3.7.2耐油性

按GB 11547规定，塑钢注射器塑料件在食用奶油（60℃）中浸泡8h后，应符合5.10.1条的要求。

6.3.7.3酸碱度

按GB/15810和GB/T 14233.1的规定进行，其结果应符合5.10.2的规定。

6.3.8 金属件抗盐雾腐蚀性检验

按GB/T 2423.17的规定进行，其结果应符合5.11条的规定。

6.3.9 活塞橡胶圈疲劳强度检验

在室温的条件下，塑钢注射器保持容量筒、活塞湿润，重复抽拉活塞2000次后，其结果应符合5.12条的规定。

7 检验规则

7.1 检验分类

检验分出厂检验和型式试验

7.2 出厂检验

7.2.1塑钢注射器按GB2828标准中特殊检查水平S-3的正常一次抽样方案进行。AQL=2.5（同规格、品种、工艺生产为一批）

7.2.2出厂检验项目按表7之规定。

7.3 型式试验

7.3.1 型式试验项目按表7之规定。

7.3.2 在下列情况下应进行型式试验：

a）产品定型鉴定；

b）结构无变化但采用了新材料、新工艺的；

c）经过改进设计，可能影响产品性能时；

d）停产时间超过半年，重新恢复生产的；

e) 上级或质量技术监督部门提出要求时。

7.3.3 抽样方式

型式试验在出厂检验合格产品中随机抽取5支做试样。

7.3.4型式检验中有1项带“▲”检验项目不合格时，应双倍抽样，对不合格的项目进行复验，若仍不合格，则型式检验不合格。

表7   出厂检验和型式试验项目（以★表示）

| 检验项目 | 本标准要求的条款 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式试验 | 关键项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 5.2 | 6.1 | ★ | ★ | - |
| 尺寸 | 5.3 | 6.2 | ★ | ★ | - |
| 容量 | 5.4 | 6.3.1 | ★ | ★ | ★ |
| 器身密合性 | 5.5 | 6.3.2 | ★ | ★ | ★ |
| 锥头密合性 | 5.6 | 6.3.3 | ★ | ★ | ★ |
| 滑动性能 | 5.7 | 6.3.4 | ★ | ★ | ★ |
| 塑料耐温性能 | 5.8 5.9 | 6.3.5 6.3.6 | - | ★ | ★ |
| 塑料化学性能 | 5.10 | 6.3.7 | - | ★ | ★ |
| 金属件抗盐雾腐蚀性 | 5.11 | 6.3.8 | - | ★ | - |
| 活塞橡胶圈疲劳强度检验 | 5.12 | 6.3.9 | - |  | - |

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

8.1.1 每支塑钢注射器包装上应有下列标志：

a) 生产商名称；

b) 产品名称、规格;

c)执行标准。

8.1.2  产品合格证上应有下列标志：

a) 生产商名称；

b) 产品名称,规格；

c) 检验员代号；

d) 检验日期;

e) 执行标准。

8.1.3 外包装箱上应有以下标志：

a) 生产商名称及地址；

b) 产品名称、规格、数量；

c) 毛重/净重: kg；

d) 体积（长×宽×高）: cm；

e) 出厂日期；

f) 执行标准。

8.1.4 图案、标志应符合GB/T 191的规定。外包装箱上的字样和标志应清晰、完整，并保证在较长时间内容易识别。

8.2 包装

8.2.1 在小包装中装入合格的塑钢注射器成品、橡胶配件、合格证、使用说明书各1份。

8.2.2 大包装的包装数量按产品规格及订货合同确定。

8.3 运输

8.3.1塑钢注射器在运输中不得与有毒、有害、有腐蚀性的物质混运。

8.3.2塑钢注射器在运输中应轻装、轻卸；不得日晒、雨淋。

8.3.3特殊要求按供需双方协定。

8.4  贮存

包装后的塑钢注射器应贮存在室温、相对湿度≤80%，无腐蚀、通风良好的清洁仓库内。