附件2（略）

附件3（略）

附件4

非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒说明书和内包装标签

一、非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒

商品名  无

英文名  Real–time PCR Kit for Detection of African Swine Fever Virus

汉语拼音  Feizhouzhuwenbingdu yingguang PCR Jiance Shijihe

【主要成分与含量】

| 组分 | 数量 |
| --- | --- |
| 样品裂解液 | 1.5ml/管×2管或1.5ml/管×4管 |
| PCR反应液 | 950μl/管×1管或950μl/管×2管 |
| DNA酶混合液 | 50μl/管×1管或100μl/管×1管 |
| 阳性对照 | 100μl/管×1管或200μl/管×1管 |
| 阴性对照 | 100μl/管×1管或200μl/管×1管 |
| 内标 | 50μl/管×1管或100μl/管×1管 |

【作用与用途】  用于猪血清、血浆、脾脏、淋巴结、扁桃体等样本中的非洲猪瘟病毒核酸检测。

【用法与判定】  1  用法

1.1  样本处理

1.1.1  组织样品前处理  取1g组织病料于研磨器具中，加入无菌生理盐水5ml，样品取样量重量/体积比为1/5（g/ml），研磨匀浆后将组织悬液转移至无菌离心管，3000r/min离心2分钟，取上清待用。

1.1.2  血液样品前处理  血清、血浆无需预处理，保存待用；严重溶血的血清、血浆和其它复杂样品类型建议使用商品化病毒核酸提取试剂盒进行DNA的提取和纯化。

1.2  核酸提取（直接裂解法）  吸取样品裂解液100μl于1.5ml离心管中，加入经前处理的组织匀浆上清或血清、血浆等样品20μl，充分混匀后95℃处理10分钟，然后12000r/min离心1分钟，取上清作为模板进行扩增。注意裂解上清应尽快进行后续试验。样本也可以使用商业化病毒核酸提取试剂盒进行DNA的提取和纯化。

1.3  反应体系配制

1.3.1  取出包装盒中的各组分（酶除外），室温放置，待其温度平衡至室温，混匀后瞬时离心备用。

1.3.2  在灭菌的1.5ml离心管中制备符合试验样本数量（包括阳性对照、阴性对照）的PCR混合液（至少额外多制备一个反应的量）。单反应按下表比例配制，充分混匀成PCR混合液，瞬时离心备用。

| 配制步骤 | 试剂组分 | 加入体积/反应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PCR反应液 | 37.5μl |
| 2 | DNA酶混合液 | 2μl |
| 3 | 内标 | 0.5μl |

1.3.3  根据待测样本、阴性对照、阳性对照的数量准备反应管，向每个反应管加入PCR混合液40μl。

1.3.4  吸取已处理的样本DNA、阴性对照、阳性对照各10μl加入对应反应管，盖好管盖。

1.4  PCR扩增

1.4.1  将PCR反应管放入扩增仪样品槽，按对应顺序设置阴性对照、阳性对照及待测样本名称。

1.4.2  设置反应体系为50μl，选择FAM通道检测ASFV核酸，选择HEX通道检测内标，反应程序如下∶

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taq酶活化 | 95℃ | 2分钟 | 1 |
| 2 | 变性 | 95℃ | 3秒 | 40 |
|  | 退火，延伸，荧光采集 | 60℃ | 20秒 |  |

2  判定

2.1  试验成立条件

阴、阳性对照HEX检测通道Ct值≤35，且均出现典型的扩增曲线；阴性对照FAM通道无Ct值显示且无典型扩增曲线；阳性对照FAM通道Ct值≤30，且出现典型的扩增曲线。以上要求需要在同一次试验中同时满足，否则本次试验无效，需重新进行。

2.2  结果判定  阈值线依据仪器噪声情况进行调整，以刚好超过阴性对照品扩增曲线的最高点为准。根据扩增Ct值与扩增曲线进行结果判定。

2.2.1  HEX通道Ct≤35，且有明显扩增曲线，对样本进行结果判定∶

2.2.1.1  FAM通道Ct≤35，且有明显扩增曲线，该样品判为阳性；

2.2.1.2  35＜FAM通道Ct值＜40，该样品判为可疑，可疑的样品复检一次，根据复检结果进行判定，如仍为可疑，则判为阳性；

2.2.1.3  FAM通道无Ct值，且无明显扩增曲线，则判为阴性。

2.2.2  如出现其它情形该样本判为无效结果，需重复检验。

【注意事项】

（1）试验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次试验进行质量控制。

（2）实验室管理应严格按照PCR基因扩增实验室的管理规范，试验人员必须进行专业培训，试验过程严格分区进行，所用消耗品应灭菌后一次性使用，试验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备，各区各阶段用品不能交叉使用。

（3）所有的试剂在使用前，均需在室温下充分融化、混匀后使用，使用完后放回-15℃以下。

（4）不同批号试剂盒的试剂组分不得混用，使用试剂时应防止试剂交叉污染。

（5）在操作过程中移液时，尽量避免将气泡加入检测孔中。

（6）试剂盒中各组分应避免反复冻融。

（7）对样品及其废弃物的操作应严格遵守生物安全规定。

（8）本试剂盒仅供兽医及相关专业人士使用。

【规格】  （1）25检测/盒  （2）50检测/盒

【贮藏与有效期】  -15℃以下避光保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

二、非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒内包装标签

兽用

非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒

25（50）检测/盒                             批准文号∶

批    号∶

有效期至∶

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  -15℃以下避光保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品裂解液

1.5ml/管                                     批准文号∶

批    号∶

有效期至∶

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  -15℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

PCR反应液

950μl/管                                     批准文号∶

批    号∶

有效期至∶

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  -15℃以下避光保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

DNA酶混合液

50（100）μl/管                               批准文号∶

批    号∶

有效期至∶

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  -15℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照

100（200）μl/管                              批准文号∶

批    号∶

有效期至∶

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  -15℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照

100（200）μl/管                              批准文号∶

批    号∶

有效期至∶

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  -15℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

内标

50（100）μl/管                               批准文号∶

批    号∶

有效期至∶

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  -15℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用