ICS 67.120.10

CCS X 22

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXX—2021

动物源弯曲杆菌分离与鉴定技术规程

Technical code of practice for isolation and identification of Campylobacter

from animals

（征求意见稿）

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国兽药残留与耐药性控制专家委员会归口。

本文件起草单位：中国动物卫生与流行病学中心，中国兽医药品监察所。

本文件主要起草人：王娟，张纯萍，曲志娜，赵琪，刘俊辉，黄秀梅，宋立，李雪莲，张青青，李月华，刘娜，赵格，王琳，赵建梅，崔明全，张喜悦，王君玮，王鹤佳，徐士新。

动物源弯曲杆菌分离与鉴定技术规程

1 范围

本文件规定了动物源弯曲杆菌（Campylobacter）的分离与鉴定方法。

本文件适用于动物直肠/泄殖腔拭子、新鲜粪便、肠道内容物等样品中空肠弯曲杆菌、结肠弯曲杆菌的分离和鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489  实验室生物安全通用要求

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 试剂或材料

4.1 要求

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的三级水，培养基按附录配制或用商品化产品。

4.2  试剂

4.2.1  四甲基对苯二胺盐酸盐。

4.2.2  30%过氧化氢。

4.2.3  聚合酶链式反应预混液（2×PCR Master Mix）。

4.2.4  琼脂糖。

4.2.3  α-氰-4-羟基肉硅酸（HCCA）：色谱纯。

4.3  溶液配制

4.3.1  氧化酶溶液：取四甲基对苯二胺盐酸盐1.0 g，加水适量使溶解并稀释至100 mL。

4.3.2  3%过氧化氢溶液：取30 %过氧化氢100 mL、水900 mL，混匀。

4.3.3  马尿酸钠水解试剂：按照附录A的A.1执行。

4.3.4  基质溶液：取α-氰-4-羟基肉硅酸（HCCA），按说明书配制，或用市售商品。

4.4  培养基制备

4.4.1  Bolton肉汤：按照附录A的A.2执行。

4.4.2  改良CCD琼脂：按照附录A的A.3执行。

4.4.3  Skirrow血琼脂：按照附录A的A.4执行。

4.4.4  弯曲杆菌显色培养基：按说明书配制。

4.4.5  哥伦比亚血琼脂：按照附录A的A.5执行。

4.4.6  布氏肉汤：按照附录A的A.6执行。

4.4.7  5%蔗糖脱脂乳保护剂：按照附录A的A.7执行。

4.5  标准菌株

空肠弯曲杆菌（Campylobacter jejuni，ATCC 33560，CMCC(B) 22073）、结肠弯曲杆菌（Campylobacter coli，ATCC 43478）。

4.6  材料

4.6.1 吲哚乙酸酯纸片。

4.6.2  生化鉴定试剂盒或生化鉴定卡。

4.6.3  磁珠保藏管。

5  器材设备

5.1  二级生物安全柜。

5.2  恒温培养箱。

5.3  冰箱：2 ℃～5 ℃、-20℃或以下。

5.4  恒温振荡培养箱。

5.5  分析天平：感量0.01 g。

5.6  高压灭菌器。

5.7  振荡器。

5.9  微需氧培养装置：提供微需氧条件（5%氧气、10%二氧化碳和85%氮气）。

5.10  显微镜.：10×~100×。

5.11  高速冷冻离心机。

5.12  麦氏比浊仪。

5.13  微生物生化鉴定系统。

5.14  PCR仪。

5.15  核酸电泳仪。

5.16  电泳凝胶成像分析系统。

5.17  微生物质谱仪（	MALDI-TOF MS）。

5.18  漩涡混合器。

5.19  冷冻干燥机。

6  分离鉴定程序

弯曲杆菌分离与鉴定流程见图1。

接种Skirrow与改良CCD琼脂平板或显色培养基，

微需氧，42℃±1℃，培养24 h~48 h

挑取可疑菌落，接种哥伦比亚血琼脂平板，

微需氧，42℃±1℃，培养24 h~48 h

镜检、动力试验、氧化酶试验和生长试验

生化鉴定

PCR鉴定

空肠弯曲杆菌/结肠弯曲杆菌

微生物质谱鉴定

样品接种Bolton肉汤增菌，微需氧，

42℃±1℃，培养24 h~48h

弯曲杆菌属

接种Skirrow与改良CCD琼脂平板或显色培养基，

微需氧，42℃±1℃，培养24 h~48 h

挑取可疑菌落，接种哥伦比亚血琼脂平板，

微需氧，42℃±1℃，培养24 h~48 h

镜检、动力试验、氧化酶试验和生长试验

生化鉴定

PCR鉴定

空肠弯曲杆菌/结肠弯曲杆菌

微生物质谱鉴定

样品接种Bolton肉汤增菌，微需氧，

42℃±1℃，培养24 h~48h

弯曲杆菌属

图1. 弯曲杆菌分离与鉴定流程

7  增菌

取样品拭子，加Bolton肉汤适量，微需氧条件下，42℃±1℃培养24 h~48 h。

8  分离纯化

8.1  分离

取增菌液，划线接种Skirrow血琼脂、改良CCD琼脂平板或弯曲杆菌显色培养基。微需氧条件下，42℃±1℃培养24 h~48 h。

8.2  纯化

取出平板，观察菌落形态。Skirrow血琼脂平板上可疑菌落为灰色、扁平、湿润有光泽、呈沿接种线向外扩散生长的倾向；或呈分散凸起的单个菌落，边缘整齐、发亮。改良CCD琼脂平板上的可疑菌落为淡灰色，有金属光泽、潮湿、扁平，呈扩散生长的倾向。弯曲杆菌显色培养基上的菌落形态参见商品说明书。挑取可疑菌落，接种哥伦比亚血平板，微需氧条件下，42℃±1℃培养24 h~48 h。

9  鉴定

9.1  菌属鉴定

9.1.1  形态观察

取纯化菌，革兰氏染色，镜检。弯曲杆菌为革兰氏阴性，呈弯曲小逗点状或S形、螺旋状、海鸥展翅状。

9.1.2  动力观察

取纯化菌，悬浮于1 mL布氏肉汤中，用显微镜观察，弯曲杆菌呈螺旋状运动。

9.1.3  氧化酶试验

挑取纯化菌落，置氧化酶试剂润湿的滤纸上，10 s内弯曲杆菌出现紫红色、紫罗兰或深蓝色。

9.1.4  生长试验

取纯化菌，接种哥伦比亚血平板，分别置微需氧条件25℃±1℃和有氧条件42℃±1℃培养44 h±4 h，弯曲杆菌均不生长。

9.2  空肠弯曲杆菌和结肠弯曲杆菌的鉴定

生化鉴定、PCR鉴定、微生物质谱鉴定3种方法任选其一。

9.2.1  生化鉴定

9.2.1.1  过氧化氢酶试验

取3%过氧化氢溶液1～2滴至玻片上，挑取菌落与之混合，30 s内出现气泡则判定为阳性。

9.2.1.2  马尿酸钠水解试验

挑取菌落，加1%马尿酸钠溶液0.4 mL，混匀，制成菌悬液，置36℃±1℃水浴孵育2 h或培养箱孵育4 h。沿试管壁缓缓加入茚三酮溶液0.2 mL，避免振荡，置36 ℃±1 ℃孵育10 min。菌液呈深紫色为阳性，淡紫色或无颜色变化为阴性。

9.2.1.3  吲哚乙酸酯水解试验

挑取菌落至吲哚乙酸酯纸片，滴加灭菌水1滴，观察结果。5 min~10 min内呈深蓝色为阳性，无颜色变化为阴性。

注：上述3项生化实验也可使用商品化试剂盒或鉴定卡。

9.2.1.4  结果判定

空肠弯曲杆菌与结肠弯曲杆菌的判定按表1进行。

表1.  空肠弯曲杆菌和结肠弯曲杆菌的生化特征

| 特征 | 空肠弯曲杆菌 | 结肠弯曲杆菌 |
| --- | --- | --- |
| 过氧化氢酶试验 | + | + |
| 马尿酸盐水解试验 | + | - |
| 吲哚乙酸酯水解试验 | + | + |
| 注：“+”表示阳性；“-”表示阴性 |  |  |

9.2.2  PCR鉴定

9.2.2.1  PCR模板的制备

取新鲜菌落，重悬于0.5 mL灭菌水，煮沸10 min，冷却，12000 r/min离心2 min，取上清液，备用。

9.2.2.2  PCR引物

空肠弯曲杆菌和结肠弯曲杆菌的PCR引物序列及扩增片段长度见表2。

表2. 空肠弯曲菌和结肠弯曲菌的PCR引物序列及扩增片段长度

| 细菌 | 引物序列 | 扩增片段长度（bp） |
| --- | --- | --- |
| 空肠弯曲杆菌 | 上游：5’- CAT CTT CCC TAG TCA AGC CT -3’ 下游：5’-AAG ATA TGG CAC TAG CAA GAC -3’ | 773 |
| 结肠弯曲杆菌 | 上游：5’-AGG CAA GGG AGC CTT TAA TC- 3’ 下游：5’-TAT CCC TAT CTA CAA ATT CGC -3’ | 364 |

9.2.2.3  PCR反应体系

PCR反应体系（25 μL），见表3。

表3. PCR反应体系

| 试剂 | 体积（μL） |
| --- | --- |
| 2×PCR Master Mix | 12.5 |
| 上游引物（10nmol/L） | 0.5 |
| 下游引物（10nmol/L） | 0.5 |
| 水 | 10.5 |
| 模板 | 1.0 |

9.2.2.4  PCR反应条件

94℃预变性5 min；94℃变性1 min，60℃退火1 min，72℃延伸1 min，30个循环，72℃延伸10 min。以空肠弯曲杆菌和结肠弯曲杆菌标准菌株为阳性对照，以水为阴性对照。

9.2.2.5  电泳

取PCR扩增产物，于1%～2%的琼脂糖凝胶中电泳，凝胶成像分析。

9.2.2.6  结果判定

电泳结果按照表2的扩增片段长度判定，必要时测序鉴定。PCR产物电泳图见附录B的B.1，片段测序结果见附录B的B.2、B.3。

9.2.3  质谱鉴定

9.2.3.1 菌样制备

取新鲜纯化菌，均匀涂布于靶板样品样品孔中，晾干，加基质溶液1 μL，混匀，晾干。

9.2.3.2  测定

将样品靶板放置于质谱仪样品靶板槽，采集数据并处理。

9.2.3.3  结果判定

将采集的样品数据图谱与数据库中标准菌株的数据图谱比对，相似度数值达种水平可信值即可判定。空肠弯曲杆菌和结肠弯曲杆菌质谱鉴定图谱见附录C的C1、C2。

10  菌株保存

取新鲜纯化菌，置于磁珠保藏管，-70℃或以下保藏；或加入5%蔗糖脱脂乳保护剂，冻干，-20℃或以下保藏。

11  生物安全措施

实验室设施设备、人员防护及实验的安全操作、实验废弃物和菌种的处理应符合GB 19489的要求。

附录A

（规范性）

培养基与试液

A.1 马尿酸钠水解试剂

A.1.1 马尿酸钠溶液

A.1.1.1 成分

马尿酸钠                                   10.0 g

磷酸盐缓冲液（PBS）组分：

氯化钠                                     8.5 g

磷酸氢二钠                                 9.0 g

磷酸二氢钠                                 2.7 g

水                                      1000 mL

A.1.1.2 制法

将马尿酸钠溶于磷酸盐缓冲溶液中，过滤除菌。无菌分装，每管0.4 mL。-20℃或以下保存。

A.1.2  茚三酮溶液

A.1.2.1  成分

水合茚三酮                               1.8 g

丙酮                                    25 mL

丁醇                                    25mL

A.1.2.2 制备

将水合茚三酮溶解于丙酮/丁醇混合液中。该溶液在避光冷藏时不超过7 d。

A.2 Bolton肉汤

A.2.1  基础培养基

A.2.1.1 成分

动物组织酶解物                          10.0 g

乳白蛋白水解物                           5.0 g

酵母浸膏                                 5.0 g

氯化钠                                   5.0 g

丙酮酸钠                                 0.5 g

偏亚硫酸氢钠                             0.5 g

碳酸钠                                   0.6 g

α-酮戊二酸                               1.0 g

水                                    1000 mL

A.2.1.2 制法

将A.2.1.1中各成分溶于水中，121℃灭菌15 min，备用。

A.2.2  无菌裂解脱纤维绵羊或马血

取无菌脱纤维绵羊或马血，反复冻融，或使用皂角苷进行裂解。

A.2.3  抗生素溶液

A.2.3.1  成分

头孢哌酮（cefoperazone）                       0.02 g

万古霉素（vancomycin）                        0.02 g

三甲氧苄胺嘧啶（trimethoprim）                 0.02 g

放线菌酮（cycloheximide）                      0.02 g

乙醇/灭菌水（50/50，体积分数）                5.0 mL

A.2.3.2 制法

将A.2.3.1中各成分溶解于乙醇/灭菌水混合溶液中。

A.2.4 完全培养基

A.2.4.1 成分

基础培养基                                1000 mL

无菌裂解脱纤维绵羊或马血                    50 mL

抗生素溶液                                   5 mL

A.2.4.2 制法

基础培养基冷却至约45℃，加入无菌裂解脱纤维绵羊或马血、抗生素溶液，混匀，调节pH值至7.4±0.2。常温下放置不宜超过4 h，4℃左右避光保存不宜超过7 d。

A.3 改良CCD琼脂

A.3.1 基础培养基

A.3.1.1 成分

牛肉浸膏                                  10.0 g

动物组织酶解物                            10.0 g

氯化钠                                     5.0 g

细菌炭                                     4.0 g

水解酪蛋白                                 3.0 g

脱氧胆酸钠                                 1.0 g

硫酸亚铁                                  0.25 g

丙酮酸钠                                  0.25 g

琼脂粉                                    15.0 g

酵母膏                                     2.0 g

水                                      1000 mL

A.3.1.2 制法

将A.3.1.1中各成分溶于水中，调pH值至7.4±0.2，121 ℃灭菌15 min。备用。

A.3.2 抗生素溶液

A.3.2.1 成分

头孢哌酮（cefoperazone）                    0.03 g

两性霉素B（amphotericin B）                 0.01 g

乙醇/灭菌水（50/50，体积分数）              5.0 mL

A.3.2.2 制法

将A.3.2.1中各成分溶解于乙醇/灭菌水混合溶液中。

A.3.3 完全培养基

A.3.3.1 成分

基础培养基                             1000 mL

抗生物溶液                                5 mL

A.3.3.2 制法

基础培养基冷却至约45℃，加入抗生素溶液混匀，调pH值至7.4±0.2。倾注无菌平皿中，静置至培养基凝固。使用前需预先干燥平板。制备的平板未干燥时在室温放置不宜超过4 h，或在4℃左右冷藏不宜超过7 d。

A.4  Skirrow血琼脂

A.4.1 基础培养基

A.4.1.1 成分

蛋白胨                                    15.0 g

胰蛋白胨                                   2.5 g

酵母浸膏                                   5.0 g

氯化钠                                     5.0 g

琼脂                                      15.0 g

水                                      1000 mL

A.4.1.2 制法

将A.4.1.1中各成分溶于蒸馏水中，121℃灭菌15 min，备用。

A.4.2 FBP溶液

A.4.2.1  成分

丙酮酸钠                                  0.25 g

焦亚硫酸钠                                0.25 g

硫酸亚铁                                  0.25 g

水                                        100 mL

A.4.2.2 制法

将A.4.2.1中各成分溶于水中，经0.22 m滤膜过滤除菌。现用现配，-70℃储存不超过3个月或-20℃储存不超过1个月。

A.4.3 抗生素溶液

A.4.3.1 成分

万古霉素（vancomycin）                        0.01 g

三甲氧苄胺嘧啶（trimethoprim）                0.005 g

多粘菌素B（polymyxin B）                    2500 IU

乙醇/灭菌水（50/50，体积分数）                5.0 mL

A.4.3.2 制法

将A.3.3.1中各成分溶解于乙醇/灭菌水混合溶液中。

A.4.4 无菌脱纤维绵羊血

无菌操作条件下，将绵羊血倒入盛有灭菌玻璃珠的容器中，振摇约10 min，静置后除去附有血纤维的玻璃珠即可。

A.4.5 完全培养基

A.4.5.1 成分

基础培养基                               1000 mL

FBP溶液                                    5 mL

抗生素溶液                                  5 mL

无菌脱纤维绵羊血                           50 mL

A.4.5.2 制法

当基础培养基的温度为45 ℃左右时，无菌加入FBP溶液、抗生素溶液与冻融的无菌脱纤维绵羊血，混匀。调pH值至7.4±0.2。倾注于无菌平皿中，静置至培养基凝固。

A.5 哥伦比亚血琼脂（Columbia blood agar）

A.5.1 基础培养基

A.5.1.1 成分

动物组织酶解物                              23.0 g

淀粉                                         1.0 g

氯化钠                                       5.0 g

琼脂                                        15.0 g

水                                        1000 mL

A.5.1.2 制法

将A.5.1.1成分溶于水中，121℃灭菌15 min，备用。

A.5.2 无菌脱纤维绵羊血

无菌操作条件下，将绵羊血倒入盛有灭菌玻璃珠的容器中，振摇约10 min，静置后除去附有血纤维的玻璃珠即可。

A.5.3 完全培养基

A.5.3.1 成分

基础培养基                               1000.0 mL

无菌脱纤维绵羊血                           50.0 mL

A.5.3.2 制法

当基础培养基的温度为45℃左右时，无菌加入绵羊血，混匀，调pH值至7.3±0.2。倾注于无菌平皿中，静置至培养基凝固。

A.6 布氏肉汤

A.6.1 成分

酪蛋白酶解物                                10.0 g

动物组织酶解物                              10.0 g

葡萄糖                                       1.0 g

酵母浸膏                                   2.0 g

氯化钠                                     5.0 g

亚硫酸氢钠                                 0.1 g

水                                      1000 mL

A.6.2 制法

将A.6.1中各成分溶于水中，调pH值至7.0±0.2，121 ℃灭菌15 min，备用。

A.7  5%蔗糖脱脂乳保护剂

A.7.1 成分

脱脂乳                                        10.0 g

蔗糖                                           5.0 g

水                                           100 mL

A.7.2 制法

取上述成分，混合，112℃高压灭菌20 min，备用。

附录B

（资料性）

空肠弯曲杆菌和结肠弯曲杆菌PCR产物大小和测序结果对照

B.1 空肠弯曲杆菌和结肠弯曲杆菌PCR产物大小见图B.1。

M：Marker；1:空肠弯曲杆菌阳性对照；2：结肠弯曲杆菌阳性对照；3：海鸥弯曲杆菌

图B.1 空肠弯曲杆菌和结肠弯曲杆菌PCR产物电泳图

B.2 空肠弯曲杆菌目标片段测序结果对照

CATCTTCCCTAGTCAAGCCTCTGTGCCTTCACCTGTGCTTGATTTTGTTGAAGTTGTGGTTATAACTTTAGCATTAAGACTTAGGCTTAAAAATAAGCCTAAAAAAAGAATTTTAATTATTTTCATCTTTTACCTTTAAAAATCATCCATGCTATTTACAACATTAGAGCTTCTTTGTATGCTAGAAGATTTTTTAGCTTCATTTTTTGTTGCATTTGACTTTGAATTTAAAGCCTCATTTGTGTTAGCTAAATTTTCATAAGAATAAAATCTCACAGCTCCTACATGTTCAATACCATTTTCACTTGTATAGCTCCATTTTTTAAGAGTACGAATACCACGAATTTTACCGCTTGCGCTTGCTTTTATTTTACTATTTACTTTGTCAATAATATTTGTTATGTTTTGAGTTTGTTCTTGAGTGGAACTATCATTAACATTAATACTTTGTTTGATGATTTCCTCGTAAGTATCACCAGTTGTTCTTTCATCTTTAAGACTTAAATTTGTATTAATAAACTCTATAATAGCAGCATCAGCCATAGTAAGTGCTGTTTCTTTGGCTCTATCTTCTAAAATATTTGTTTTTTTAGCATTGCTAGGATCTGCTACATAACCCCAGTTTCCATAACTTAAAATAATAGGTGCACCATTTTCATCATAAACTAAGCGAATTCCATATTCATTTAAAAAGCCTTTTGTATCTTTTGGCAGATACTCACTTATTGCCTTGCCTTTACCCTTAATAGCACTCTGTCTGAGGGGGGCCAAAATTTTTTAAAGATATGGCACTAGCAAGAC

B.3 结肠弯曲杆菌目标片段测序结果对照

AGGCAAGGGAGCCTTTAATCTTTAGGCAAGGGGAGCCTTTAATCCTAACAAGGTCAATGAAATTTTAAAAGCAAAGTTGGGCTGATGAGCAAAATTGCAATCATCGGCGCAGGAAAATGGGGCAGTGCTTTATACAGTGCTTTAAGTATTAATAATACTTGTTTTATGACTTCTCGCACACAGCGAGATTTGCCTTATTTTGTGAGTTTAGAGCAGGCTTTGAATTGTGAATATTTGGTTTTTGCTTTAAGCTCTCAAGGAATGTATTCTTGGCTTAAACAAAATTTTGTTAACAAGGGTCAAAAAATTCTTATCGCTTCTAAGGGTATAGATACTTCAACTTGTAAGTTTTTAGATGAAATTTTTAGCGAATTTGGGAATAGGGATAATATCCCTATCTACAAATTCGC

附录C

（规范性）

微生物质谱仪鉴定图谱对照

C.1 空肠弯曲杆菌质谱鉴定图谱参见图C.1。

图C.1 空肠弯曲杆菌质谱鉴定图谱

C.2结肠弯曲杆菌质谱鉴定图谱参见图C.2。

图C.2 结肠弯曲杆菌质谱鉴定图谱