ICS 67.120.10

X 22

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXX—XXXX

动物源沙门氏菌分离与鉴定技术规程

Technical code of practice for isolation and identification of Salmonella

from animals

（征求意见稿）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国兽药残留与耐药性控制专家委员会归口。

本文件起草单位：中国兽医药品监察所、中国动物疫病预防控制中心

本文件主要起草人：张纯萍、李颖、赵琪、叶子煜、宋立、刘洪斌、崔明全、蔡英华、徐士新、于烺、王鹤佳

动物源沙门氏菌分离与鉴定技术规程

1 范围

本文件规定了动物源沙门氏菌（Salmonella）的分离与鉴定方法。

本文件适用于动物直肠/泄殖腔拭子、新鲜粪便、肠道内容物等样品中沙门氏菌的分离和鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 试剂或材料

4.1 要求

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的三级水，培养基按附录配制或用商品化产品。

4.2 试剂

4.2.1 氯化钠。

4.2.2 聚合酶链式反应预混液（2×PCR Master Mix）。

4.2.3 琼脂糖。

4.2.4 α-氰-4-羟基肉硅酸（HCCA）：色谱纯。

4.2.5 沙门氏菌O、H和Vi诊断血清。

4.2.6甘油。

4.3 溶液制备

4.3.1 无菌生理盐水：取氯化钠8.5g，加水适量使溶解并稀释至1000 mL，121℃高压灭菌15 min。

4.3.2 基质溶液：取α-氰-4-羟基肉硅酸（HCCA），按说明书配制，或用市售商品。

4.3.3 灭菌甘油：取丙三醇适量，121℃高压灭菌20 min。

4.4 培养基制备与缓冲溶液

4.4.1蛋白胨水缓冲液（BPW）：按照附录A的A.1执行。

4.4.2 5×Tris硼酸缓冲液（TBE）：按照附录A中A.2执行。

4.4.3 四硫磺酸钠煌绿（TTB）增菌液：按照附录A中A.3执行。

4.4.4 亚硒酸盐胱氨酸（SC）增菌液：按照附录A中A.4执行。

4.4.5 氯化镁孔雀绿（RV）增菌液：按照附录A中A5执行。

4.4.6 营养琼脂：按照附录A中A.6执行。

4.4.7 Swarm琼脂：按照附录A中A.7执行。

4.4.8 沙门氏菌属显色培养基：按说明书制备。

4.3.9  5%蔗糖脱脂乳保护剂：按照附录A的A.8执行。

4.5 标准菌株

4.5.1 鼠伤寒沙门氏菌（Salmonella typhimurium,ATCC14028，CVCC 541）。

4.5.2 乙型副伤寒沙门菌[Salmonella paratyphi, CMCC（B）50094]。

4.5.3 肠炎沙门氏菌[Salmonella enterica subspenterica ,CMCC（B）50335]。

4.6 材料

4.6.1 生化鉴定试剂盒或鉴定卡。

4.6.2 磁珠保藏管。

5 仪器设备

5.1 二级生物安全柜。

5.2 恒温培养箱。

5.3 冰箱：2℃～8℃，-20℃或以下。

5.4 分析天平：感量0.1 g。

5.5 生物显微镜

5.6 pH计或精密pH试纸。

5.7 高速冷冻离心机：离心速度≥12000 r/min。

5.8 麦氏比浊仪。

5.9 微生物生化鉴定系统。

5.10 PCR仪。

5.11 核酸电泳仪：配水平电泳槽。

5.12 电泳凝胶成像分析系统。

5.13 微生物质谱仪（MALDI-TOF MS）。

6 分离与鉴定流程

分离与鉴定流程见图1。

直肠/泄殖腔拭子、新鲜粪便或肠道内容物

接种SC增菌液，36℃±1℃，培养18h~24h；TTB或RV增菌液，42℃±1℃，培养22h~24h

接种沙门氏菌选择性培养基

挑取沙门氏菌可疑菌落，纯化

生化鉴定

PCR鉴定

沙门氏菌

微生物质谱鉴定

接种BPW，36℃±1℃，培养8h~18h，预增菌

血清学分型

形态学检查

图 1 沙门氏菌分离与鉴定流程

7 增菌

取新鲜粪便样品适量，加无菌生理盐水10 mL，混匀，取1 mL，加BPW9mL，调节pH值至 6.8±0.2；取直肠/泄殖腔拭子，加BPW10 mL。36℃±1℃培养8 h～18 h，预增菌。

取预增菌液1mL，转接于10 mL SC增菌液，36℃±1℃增菌培养18 h～24 h；另取预增菌液1mL，转接于10 mL TTB增菌液，于42℃±1℃，或RV预增菌，于30℃～35℃，增菌培养22 h～24 h。

8 分离纯化

取增菌液，接种于沙门氏菌显色培养基，36℃±1℃培养18 h～24 h，观察平板上菌落的状态。根据培养基说明书中描述，挑取可疑菌落，接种于营养琼脂平板，36℃±1℃培养16 h～24 h，纯化，备用。

9 形态学检查与鉴定

9.1 形态学检查

取纯化菌落，革兰氏染色，镜检。呈红色、短直杆菌，大多数周生鞭毛，无芽孢，无荚膜。

9.2 鉴定

生化鉴定、PCR鉴定、微生物质谱鉴定3种方法任选其一。

9.2.1生化鉴定

按照GB 4789.4-2016的5.4生化试验执行，也可以使用生化鉴定试剂盒、鉴定卡或生化鉴定仪鉴定。

9.2.2 PCR鉴定

9.2.2.1 模板制备

取新鲜菌落，加灭菌水0.5 mL，煮沸10 min，冷却，12000 r/min离心2 min。取上清液，备用。

9.2.2.2 引物

引物序列及扩增片段长度见表1.

表1. 沙门氏菌的PCR引物序列及扩增片段长度

| 细菌 | 引物序列 | 扩增片段长度（bp） |
| --- | --- | --- |
| 沙门氏菌 | 上游引物（invAF）：5′-GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGC AA-3′ 下游引物（invAR）：5′-TCA TCG CAC CGT CAA AGG AAC C-3′ | 285 |

9.2.2.3 扩增

PCR反应体系（25 μL），见表2。

表2. PCR反应体系

| 试剂 | 体积（μL） |
| --- | --- |
| 2×PCR Master Mix | 12.5 |
| 上游引物（10nmol/L） | 0.5 |
| 下游引物（10nmol/L） | 0.5 |
| 水 | 10.5 |
| 模板 | 1.0 |

PCR反应条件：95℃预变性5 min，94℃变性30s，64℃退火30 s，72℃延伸30 s，30个循环， 72℃延伸10 min。

分别以水和标准菌株作为阴性对照和阳性对照。

9.2.2.4 电泳

取PCR扩增产物，于1%~2%的琼脂糖凝胶中电泳，用凝胶成像分析系统观察。

9.2.2.5 结果判定

扩增条带大小符合285bp的为阳性，必要时测序鉴定。沙门氏菌PCR产物大小和测序结果见附录B中B.1和B.2。

9.2.3 质谱鉴定

9.2.3.1 菌样制备

取纯化菌，均匀涂布于靶板样品孔中，晾干，加基质溶液1 μL，混匀，晾干。

9.2.3.2 测定

将样品靶板放置于质谱仪样品靶板槽，采集数据并处理。

9.2.3.3 结果判定

将采集的样品数据图谱与数据库中标准菌株的数据图谱比对，相似度数值达种水平可信值即可判定。沙门氏菌质谱鉴定图谱见附录C.1。

10 血清学分型

10.1 菌体（O）抗原的鉴定

10.1.1 多价O抗原

取洁净玻片或平皿，滴加多价O抗血清1滴，取待测菌适量，混匀，晃动30s～60s。出现凝集现象为阳性反应。以生理盐水为对照，自凝者为粗糙型菌株，不能分型。多价O抗血清不凝集时，将菌株接种在琼脂含量2%～3%的培养基，过夜培养，再检查。存在Vi抗原时，取菌苔，置1mL生理盐水试管中制成浓菌液，煮沸，取沉淀物，再检查。

10.1.2 单价O抗原

根据10.1.1结果，用表1对应的各单价O抗血清检查，确定单价O抗原。

表1 A～G群对应O单价抗原表

| 多价 | 单价 |
| --- | --- |
| OMA | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 19, 21, 46 |
| OMB | 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25 |
| OMC | 16, 17, 18, 28, 30 |
| OMD | 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| OME | 47, 48, 50, 51, 52 |
| OMF | 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 |
| OMG | 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 |

10.2 鞭毛（H）抗原的鉴定

10.2.1 多价H抗原

取单菌落，接种于Swarm琼脂平板中央，过夜培养。用多价H抗血清检查。

10.2.2 单价鞭毛抗原（H）

根据10.2.1结果，用表2对应的单价H抗血清检查，确定单价H抗原。只检出一相H抗原时，须用位相变异法检查另一相。

表2 A～G群对应H单价抗原表

| 多价 | 单价 |
| --- | --- |
| HMA | a b c d i z10 |
| HMB | E G(E:eh, enx, enz15);(G:fg, gm, gp, gpu, gq, gst,gmt, gz5) |
| HMC | k L r z y Z4(L:lv, lw, lz13, lz28, Lv40); (Z4: z4z23,z4z24,z4z32) |
| HMD | 1,2 1,5 1,6 1,7 z6 |
| HME | z29 z35 z38 z39 z41 z42 |
| HMF | z27 z36 z52 z53 z54 z55 z57 |
| HMG | z44 z60 z61 z64 z65 z67 z68 |

10.2.3 位相变异法

取10.2.2中确定的单价H抗血清对应的诱导血清1滴，置于平皿中央，加入约46℃的Swarm琼脂，混匀，静置，凝固。点种待检菌株于平皿中央，培养。按照10.2.1~10.2.2方法检查，确定另一相H抗原。

10.3 Vi抗原的鉴定

用Vi因子血清检查含有Vi抗原的沙门氏菌。

注：目前已知有Vi抗原的有伤寒沙门氏菌、丙型副伤寒沙门氏菌和都柏林沙门氏菌。

10.4 血清型判定

根据O、H抗原表型，参照附录D.1或WHO文件《ANTIGENIC FORMULAE OF THE SALMONELLA SEROVARS》判定。

11 菌株保藏

取新鲜纯化菌，加无菌生理盐水制成菌悬液，与灭菌甘油溶液混合，使甘油终浓度为20%~40%；或加入磁珠保藏管；或加入5%蔗糖脱脂乳保护剂，冻干。-20℃或以下保藏。

12 生物安全要求

实验室设施设备、人员防护及实验的安全操作、实验废弃物和菌种的处理应符合GB 19489的要求。

附录A

（规范性）

培养基与缓冲溶液

A.1蛋白胨水缓冲液（BPW）

A.1.1 成分

蛋白胨                                            10.0 g

氯化钠                                            5.0 g

磷酸氢二钠（含12个结晶水）                       9.0 g

磷酸二氢钾                                        1.5 g

水                                             1000 mL

A.1.2 制法

将各成分加入水中，搅匀，静置约10min，煮沸使溶解，调节pH值至7.2±0.2，121℃高压灭菌15min。

A.2 5×TBE缓冲液

A.2.1 成分

三羟甲基氨基甲烷（Tris）                               54.0 g

硼酸                                                  27.5 g

0.5M  乙二胺四乙酸（EDTA）(pH8.0)                    20 mL

水                                                 980.0 mL

A.2.2 制法

称取三羟甲基氨基甲烷（Tris）54.0 g，硼酸27.5 g，量取0.5M EDTA（pH8.0）20 mL，加水至1000 mL。可将5×TBE缓冲液稀释至0.5×TBE缓冲液作为电泳缓冲液。

A.3 四硫磺酸钠煌绿（TTB）增菌液

A.3.1 基础液

蛋白胨	                                          10.0 g

牛肉膏	                                           5.0 g

氯化钠                                             3.0 g

碳酸钙	                                          45.0 g

水                                               1000 mL

除碳酸钙外，将各成分加入水中，煮沸溶解，再加入碳酸钙，调节pH值至7.0±0.2，121℃高压灭菌20min。

A.3.2硫代硫酸钠溶液

硫代硫酸钠（含5个结晶水） 	                      50.0 g

水	                                          加至100 mL

121℃灭菌20 min。

A.3.3 碘溶液

碘  片	                                           20.0 g

碘化钾	                                           25.0 g

水	                                          加至100 mL

将碘化钾充分溶解于少量的水中，再投入碘片，振摇玻瓶至碘片全部溶解为止，加水至规定的量，贮存于棕色瓶内，塞紧瓶盖备用。

A.3.4  0.5%煌绿水溶液

煌绿	  0.5 g

水	100 mL

溶解后，存放暗处，不少于1 d，使其自然灭菌。

A.3.5 牛胆盐溶液

牛胆盐                                               10.0 g

水	100 mL

加热煮沸至完全溶解，121 ℃高压灭菌20min。

A.3.6 制法

基础液	900 mL

硫代硫酸钠溶液	100 mL

碘溶液	20.0 mL

煌绿水溶液	2.0 mL

牛胆盐溶液	50.0 mL

临用前，按上列顺序，以无菌操作依次加入基础液中，每加入一种成分，摇匀后再加入另一种成分。

A.4 亚硒酸盐胱氨酸(SC)增菌液

A.4.1 成分

蛋白胨	5.0 g

乳糖	4.0 g

磷酸氢二钠	10.0 g

亚硒酸氢钠	4.0 g

L-胱氨酸	0.01 g

水                                                  1000 mL

A.4.2 制法

除亚硒酸氢钠和L-胱氨酸外，将各成分加入水中，煮沸溶解，冷至55℃以下，以无菌操作加入亚硒酸氢钠和1 g/L L-胱氨酸溶液10 mL(称取0.1 g L-胱氨酸，加1 mol/L氢氧化钠溶液15 mL，使溶解，再加灭菌水至100 mL即得，如为 DL-胱氨酸，用量应加倍)。摇匀，调节pH值至7.0±0.2。

A.5 氯化镁孔雀绿（RV）增菌液

A.5.1成分

大豆胨                                                  4.5 g

六水合氯化镁	                              29.0 g

氯化钠                                                  8.0 g

磷酸氢二钾	                              0.4 g

磷酸二氢钾                                              0.6 g

孔雀绿                                                  0.036 g

水	                                            1000 mL

A.5.2 制法

将各成分加入水中，搅混均匀，煮沸溶解，调节pH值至5.2±0.2， 115℃高压灭菌20 min，备用。

A.6 营养琼脂

A.6.1成分

蛋白胨                                                  10.0 g

牛肉浸膏	                             3.0 g

氯化钠                                                  5.0 g

琼脂	                             15.0 g

水	                               1000 mL

A.6.2 制法

将各成分加入水中，搅混均匀，静置约10 min，煮沸溶解，调节pH至7.2±0.2，121℃高压灭菌15 min。

A.7 Swarm琼脂

A.7.1 成分

胰蛋白胨 	                                          17.0 g

大豆胨 	                                              3.0 g

氯化钠 	                                              5.0 g

磷酸氢二甲                                             2.5 g

葡萄糖                                                 2.5 g

去氧胆酸钠                                             0.3 g

琼脂                                                   6.0 g

水	                                                1000 mL

A.7.2 制法

按以上成分配好，煮沸溶解，调节pH值至7.4±0.2。110℃高压灭菌20 min。铺平板备用。

注：供动力观察、H抗原位相变异试验等用。

A.8  5%蔗糖脱脂乳保护剂

A.8.1 成分

脱脂乳                                        10.0 g

蔗糖                                          5.0 g

水                                           1 00 mL

A.8.2 制法

取上述成分，混合，112℃高压灭菌20 min，备用。

附录B

（资料性）

沙门氏菌PCR产物琼脂糖凝胶电泳结果和测序结果对照

B.1 沙门氏菌PCR产物琼脂糖凝胶电泳结果参见图B.1

M--50bp DNA Marker，

1-5--为沙门氏菌

6--为阳性对照（沙门标准菌株CVCC 541）

7--为空白对照（水）

8--为阴性对照（大肠杆菌ATCC 25922）

图B.1 沙门氏菌PCR产物琼脂糖凝胶电泳结果

B.2 沙门氏菌目标片段测序结果对照：

TCATCGCACCGTCAAAGGAACCGTAAAGCTGGCTTTCCCTTTCCAGTACGCTTCGCCGTTCGCGCGCGGCATCCGCATCAATAATACCGGCCTTCAAATCGGCATCAATACTCATCTGTTTAC CGGGCATACCATCCAGAGAAAATCGGGCCGCGACTTCCGCGACACGTTCTGAACCTTTGG TAATAACGATAAACTGGACCACGGTGACAATAGAGAAGACAACAAAACCCACCGCCAGGC TATCGCCAATAACGAATTGCCCGAACGTGGCGATAATTTCAC

附录C

（资料性）

沙门氏菌质谱鉴定图谱

C.1 沙门氏菌质谱鉴定图谱见图C.1。

图C.1 沙门氏菌质谱鉴定图谱

附录D

（资料性）

常见沙门氏菌抗原

D.1 常见沙门氏菌抗原见表D.1。

表D.1 常见沙门氏菌抗原表

| 菌名 | 拉丁菌名 | O抗原 | H抗原 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1相 | 第2相 |
| A群 |  |  |  |  |
| 甲型副伤寒沙门氏菌 | S.ParatyphiA | 1,2,12 | a | [1,5] |
| B群 |  |  |  |  |
| 基桑加尼沙门氏菌 | S. Kisangani | 1,4,[5],12 | a | 1,2 |
| 阿雷查瓦莱塔沙门氏菌 | S.Arechavaleta | 4,[5],12 | a | 1,7 |
| 马流产沙门氏菌 | S.Abortusequi | 4,12 | — | e，n，x |
| 乙型副伤寒沙门氏菌 | S.Paratyphi B | 1,4,[5],12 | b | 1,2 |
| 利密特沙门氏菌 | S.Limete | 1,4,12,[27] | b | 1,5 |
| 阿邦尼沙门氏菌 | S.Abony | 1,4,[5],12,27 | b | e，n，x |
| 维也纳沙门氏菌 | S.Wien | 1,4,12,[27] | b | 1,w |
| 伯里沙门氏菌 | S.Bury | 4,12,[27] | c | z6 |
| 斯坦利沙门氏菌 | S. Stanley | 1,4,[5],12,[27] | d | 1,2 |
| 圣保罗沙门氏菌 | S.Saintpaul | 1,4,[5],12 | e,h | 1,2 |
| 里定沙门氏菌 | S. Reading | 1,4,[5],12 | e,h | 1,5 |
| 彻斯特沙门氏菌 | S.Chester | 1,4,[5],12 | e,h | e，n，x |
| 德尔卑沙门氏菌 | S. Derby | 1,4,[5],12 | f,g | [1,2] |
| 阿贡纳沙门氏菌 | S.Agona | 1,4,[5],12 | f,g,s | [1,2] |
| 埃森沙门氏菌 | S. Essen | 4,12 | g,m | — |
| 加利福尼亚沙门氏菌 | S.California | 4,12 | g,m,t | [z67] |
| 金斯敦沙门氏菌 | S. Kingston | 1,4,[5],12,[27] | g,s,t | [1,2] |
| 布达佩斯沙门氏菌 | S. Budapest | 1,4,12,[27] | g，t | — |
| 鼠伤寒沙门氏菌 | S. Typhimurium | 1,4,[5],12 | i | 1,2 |
| 拉古什沙门氏菌 | S. Lagos | 1,4,[5],12 | i | 1,5 |
| 布雷登尼沙门氏菌 | S.Bredeney | 1,4,12,[27] | 1,v | 1,7 |
| 基尔瓦沙门氏菌Ⅱ | S.Kilwa Ⅱ | 4,12 | l,w | e，n，x |

表D.1 常见沙门氏菌抗原表（续）

| 菌名 | 拉丁菌名 | O抗原 | H抗原 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1相 | 第2相 |
| 斯坦利维尔沙门氏菌 | S.Stanleyville | 1,4,[5],12,[27] | Z4，Z23 | [1,2] |
| 伊图里沙门氏菌 | S.Ituri | 1,4,12 | Z10 | 1,5 |
| 海德尔堡沙门氏菌 | S. Heidelberg | 1,4,[15],12 | r | 1,2 |
| 印地安纳沙门氏菌 | S. Indiana | 1,4,12 | z | 1,7 |
| C1群 |  |  |  |  |
| 奥斯陆沙门氏菌 | S.Oslo | 6,7,14 | a | e，n，x |
| 爱丁保沙门氏菌 | S. Edinburg | 6,7,14 | b | 1,5 |
| 布隆方丹沙门氏菌Ⅱ | S. BloemfonteinⅡ | 6,7 | b | [e,n,x]：Z42 |
| 丙型副伤寒沙门氏菌 | S.Paratyphi C | 6,7,[Vi] | c | 1,5 |
| 猪霍乱沙门氏菌 | S.Choleraesuis | 6,7 | c | 1,5 |
| 猪伤寒沙门氏菌 | S.Typhisuis | 6,7 | c | 1,5 |
| 罗米他沙门氏菌 | S. Lomita | 6,7 | e,h | 1,5 |
| 布伦登卢普沙门氏菌 | S.Braenderup | 6,7,14 | e,h | e，n, Z15 |
| 里森沙门氏菌 | S.Rissen | 6,7,14 | f,g | — |
| 蒙得维的亚沙门氏菌 | S. Montevideo | 6,7,14 | g,m,[p],s | [1,2,7] |
| 里吉尔沙门氏菌 | S.Riggil | 6,7 | g，[t] | — |
| 奥雷宁堡沙门氏菌 | S.Oranieburg | 6,7,14 | m,t | [2,5,7] |
| 奥里塔蔓林沙门氏菌 | S.Oritamerin | 6,7 | i | 1,5 |
| 汤卜逊沙门氏菌 | S. Thompson | 6,7,14 | k | 1,5 |
| 康科德沙门氏菌 | S. Concord | 6,7 | l,v | 1,2 |
| 伊鲁木沙门氏菌 | S.Irumu | 6,7 | 1,v | 1,5 |
| 姆卡巴沙门氏菌 | S.Mkamba | 6,7 | 1,v | 1,6 |
| 波恩沙门氏菌 | S.Bonn | 6,7 | 1,v | e，n，x |
| 波茨坦沙门氏菌 | S. Potsdam | 6,7,14 | l,v | e，n, Z15 |
| 格但斯克沙门氏菌 | S. Gdansk | 6,7,14 | l,v | Z6 |
| 维尔肖沙门氏菌 | S. Virchow | 6,7,14 | r | 1,2 |
| 婴儿沙门氏菌 | S. Infantis | 6,7,14 | r | 1,5 |
| 巴布亚沙门氏菌 | S.Papuana | 6,7 | r | e，n, Z15 |

表D.1 常见沙门氏菌抗原表（续）

| 菌名 | 拉丁菌名 | O抗原 | H抗原 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1相 | 第2相 |  |
| 巴累利沙门氏菌 | S. Bareilly | 6,7,14 | y | 1,5 |  |
| 哈特福德沙门氏菌 | S. Hartford | 6,7 | y | e，n，x |  |
| 三河岛沙门氏菌 | S.Mikawasima | 6,7,14 | y | e，n，Z15 |  |
| 姆班达卡沙门氏菌 | S.Mbandaka | 6,7,14 | Z10 | e，n, Z15 |  |
| 田纳西沙门氏菌 | S. Tennessee | 6,7,14 | Z29 | [1,2,7] |  |
| 布伦登卢普沙门氏菌 | S.Braenderup | 6,7,14 | e,h | e，n，Z15 |  |
| 耶路撒冷沙门氏菌 | S.Jerusalem | 6,7,14 | Z10 | 1,w |  |
| C2群 |  |  |  |  |  |
| 习志野沙门氏菌 | S.Narashino | 6.8 | a | e，n，x |  |
| 名古屋沙门氏菌 | S. Nagoya | 6,8 | b | 1,5 |  |
| 加瓦尼沙门氏菌 | S.Gatuni | 6,8 | b | e，n，x |  |
| 慕尼黑沙门氏菌 | S.Muenchen | 6,8 | d | 1,2 |  |
| 曼哈顿沙门氏菌 | S. Manhattan | 6,8 | d | 1,5 |  |
| 纽波特沙门氏菌 | S. Newport | 6,8,20 | e,h | 1,2 |  |
| 科特布斯沙门氏菌 | S.Kottbus | 6,8 | e,h | 1,5 |  |
| 茨昂威沙门氏菌 | S.Tshiongwe | 6,8 | e,h | e，n，Z15 |  |
| 林登堡沙门氏菌 | S. Lindenburg | 6,8 | i | 1,2 |  |
| 塔科拉迪沙门氏菌 | S.Takoradi | 6,8 | i | 1,5 |  |
| 波那雷恩沙门氏菌 | S.Bonariensis | 6,8 | i | e，n，x |  |
| 利齐菲尔德沙门氏菌 | S. Litchfield | 6,8 | 1,v | 1,2 |  |
| 病牛沙门氏菌 | S.Bovismorbificans | 6,8,20 | r,[i] | 1,5 |  |
| 查理沙门氏菌 | S.Chailey | 6,8 | Z4,Z23 | e，n, Z15 |  |
| C3群 |  |  |  |  |
| 巴尔多沙门氏菌 | S. Bardo | 8 | e,h | 1,2 |  |
| 依麦克沙门氏菌 | S.Emek | 8,20 | g,m,s | — |  |
| 肯塔基沙门氏菌 | S. Kentucky | 8,20 | i | Z6 |  |
| D群 |  |  |  |  |
| 仙台沙门氏菌 | S. Sendai | 1,9,12 | a | 1,5 |  |

表D.1 常见沙门氏菌抗原表（续）

| 菌名 | 拉丁菌名 | O抗原 | H抗原 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1相 | 第2相 |
| 鸡-雏沙门氏菌 | S.Gallinarum-Pullorum | 1,9,12 | — | — |
| 伤寒沙门氏菌 | S.Typhi | 9,12, [Vi] | d | — |
| 塔西沙门氏菌 | S. Tarshy ne | 9,12 | d | 1,6 |
| 伊斯特本沙门氏菌 | S. Eastbourne | 1,9,12 | e,h | 1,5 |
| 以色列沙门氏菌 | S. Israel | 9,12 | e,h | e，n, Z15 |
| 肠炎沙门氏菌 | S.Enteritidis | 1,9,12 | g,m | [1,7] |
| 布利丹沙门氏菌 | S.Blegdam | 9,12 | g，m,q | — |
| 沙门氏菌Ⅱ | Salmonella Ⅱ | 1,9,12 | g,m,[s],t | [1,5,7] |
| 都柏林沙门氏菌 | S.Dublin | 1,9,12,[Vi] | g,p | — |
| 芙蓉沙门氏菌 | S.Seremban | 9,12 | i | 1,5 |
| 巴拿马沙门氏菌 | S.Panama | 1,9,12 | l,v | 1,5 |
| 戈丁根沙门氏菌 | S. Goettingen | 9,12 | 1,v | e，n，Z15 |
| 爪哇安纳沙门氏菌 | S.Javiana | 1,9,12 | L,z28 | 1,5 |
| E1群 |  |  |  |  |
| 奥凯福科沙门氏菌 | S.Okefoko | 3,10 | c | Z6 |
| 瓦伊勒沙门氏菌 | S.Vejle | 3,{10},{15} | e,h | 1,2 |
| 明斯特沙门氏菌 | S. Muenster | 3,{10}{15}{15,34} | e,h | 1,5 |
| 鸭沙门氏菌 | S. Anatum | 3, {10}{15}{15,34} | e,h | 1,6 |
| 纽兰沙门氏菌 | S.Newlands | 3,{10},{15,34} | e,h | e，n，x |
| 火鸡沙门氏菌 | S.Meleagridis | 3, {10}{35}{15,34} | e,h | 1,w |
| 雷根特沙门氏菌 | S. Regent | 3,10 | f，g，[s] | [1,6] |
| 西翰普顿沙门氏菌 | S. Westhampton | 3,{10}{15}{15,34} | g，s,t | — |
| 阿姆德尔尼斯沙门氏菌 | S . Amounderness | 3,10 | i | 1,5 |
| 新罗歇尔沙门氏菌 | S. New-Rochelle | 3,10 | k | 1,w |
| 恩昌加沙门氏菌 | S.Nchanga | 3,{10}{15} | 1,v | 1,2 |
| 新斯托夫沙门氏菌 | S.Sinstorf | 3,10 | 1,v | 1,5 |
| 伦敦沙门氏菌 | S.London | 3，{10}{15) | 1,v | 1,6 |
| 吉韦沙门氏菌 | S.Give | 3,{10}{15}{15,34} | 1,v | 1,7 |

表D.1 常见沙门氏菌抗原表（续）

| 菌名 | 拉丁菌名 | O抗原 | H抗原 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1相 | 第2相 |
| 威尼斯沙门氏菌 | S.Veneziana | 11 | i | e，n，x |
| 阿巴特图巴沙门氏菌 | S.Abaetetuba | 11 | k | 1,5 |
| 鲁比斯劳沙门氏菌 | S.Rubislaw | 11 | r | e，n，x |
| 鲁齐齐沙门氏菌 | S.Ruzizi | 3,10 | 1,v | e，n, Z15 |
| 乌干达沙门氏菌 | S. Uganda | 3,{10}{15) | 1,z13 | 1,5 |
| 乌盖利沙门氏菌 | S.Ughelli | 3,10 | r | 1,5 |
| 韦太夫雷登沙门氏菌 | S.Weltevreden | 3,{10}{15} | r | Z6 |
| 克勒肯威尔沙门氏菌 | S.Clerkenwell | 3,10 | z | 1,w |
| 列克星敦沙门氏菌 | S. Lexington | 3,{10}{15}{15,34} | Z10 | 1,5 |
| E4群 |  |  |  |  |
| 萨奥沙门氏菌 | S.Sao | 1,3,19 | e,h | e，n,Z15 |
| 卡拉巴尔沙门氏菌 | S.Calabar | 1,3,19 | e,h | 1,w |
| 山夫登堡沙门氏菌 | S. Senftenberg | 1,3,19 | g，[s],t | — |
| 斯特拉特福沙门氏菌 | S. Stratford | 1,3,19 | i | 1,2 |
| 塔克松尼沙门氏菌 | S.Taksony | 1,3,19 | i | Z6 |
| 索恩保沙门氏菌 | S.Schoeneberg | 1,3,19 | z | e，n,Z15 |
| F群 |  |  |  |  |
| 昌丹斯沙门氏菌 | S.Chandans | 11 | d | [e,n,x] |
| 阿柏丁沙门氏菌 | S.Aberdeen | 11 | i | 1,2 |
| 布里赫姆沙门氏菌 | S.Brijbhumi | 11 | i | 1,5 |
| 威尼斯沙门氏菌 | S.Veneziana | 11 | i | e，n，x |
| 阿巴特图巴沙门氏菌 | S.Abaetetuba | 11 | k | 1,5 |
| 鲁比斯劳沙门氏菌 | S.Rubislaw | 11 | r | e，n，x |
| G群 |  |  |  |  |
| 普顿沙门氏菌 | S.Putte | 13,23 | d | 1，w |
| 哈瓦那沙门氏菌 | S.Havana | 1,13,23 | f,g,[s] | — |
| 布朗沙门氏菌 | S.Bron | 13,22 | g,m | [e，n，Z15] |
| 纽约沙门氏菌 | S.Newyork | 13,22 | g,s,t | — |

表D.1 常见沙门氏菌抗原表（续）

| 菌名 | 拉丁菌名 | O抗原 | H抗原 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1相 | 第2相 |
| 突尼斯沙门氏菌 | S,Tunis | 1,13,23 | y | Z6 |
| 坦桑尼亚沙门氏菌 | S.Tanzania | 1,13,22 | z | e，n，Z15 |
| 华盛顿沙门氏菌 | S,Washington | 13,22 | m,t | — |
| 其他群 |  |  |  |  |
| 浦那沙门氏菌 | S.Poona | 1,13,22 | z | 1,6 |
| 里特沙门氏菌 | S.Ried | 1,13,22 | Z4, Z23 | [e,n,z15] |
| 密西西比沙门氏菌 | S. Mississippi | 1,13,23 | b | 1,5 |
| 古巴沙门氏菌 | S.Cubana | 1,13,23 | Z29 | — |
| 苏拉特沙门氏菌 | S. Surat | [1],6,14,[25] | r,[i] | e，n，Z15 |
| 松兹瓦尔沙门氏菌 | S.Sundsvall | [1],6,14,[25] | z | e，n，x |
| 非丁伏斯沙门氏菌 | S.Hvittingfoss | 16 | b | e，n，x |
| 威斯敦沙门氏菌 | S. Weston | 16 | e,h | Z6 |
| 上海沙门氏菌 | S. Shanghai | 16 | 1，v | 1,6 |
| 自贡沙门氏菌 | S.Zigong | 16 | 1,w | 1,5 |
| 巴圭达沙门氏菌 | S.Baguida | 21 | Z4 ,Z23 | — |
| 迪尤波尔沙门氏菌 | S.Dieuoppeul | 28 | i | 1,7 |
| 卢肯瓦尔德沙门氏菌 | S.Luckenwalde | 28 | Z10 | e，n, Z15 |
| 拉马特根沙门氏菌 | S.Ramatgan | 30 | k | 1,5 |
| 阿德莱沙门氏菌 | S.Adelaide | 35 | f，g | — |
| 旺兹沃思沙门氏菌 | S. Wandsworth | 39 | b | 1,2 |
| 雷俄格伦德沙门氏菌 | S.Riogrande | 40 | b | 1,5 |
| 莱瑟沙门氏菌 | S.Lethe Ⅱ | 41 | g，t | — |
| 达莱姆沙门氏菌 | S.Dahlem | 48 | k | e，n，Z15 |
| 沙门氏菌Ⅲb | Salmonella Ⅲ b | 61 | 1，v | 1,5,7 |
| 注：关于表内符号的说明： {}={}内O因子具有排他性。在血清型中{}内的因子不能与其他{}内的因子同时存在，例如在O：3,10群 中当菌株产生O ： 15或O： 15,34因子时它替代了 O： 10因子。 [] =O（无下划线）或H因子的存在或不存在与噬菌体转化无关，例如O：4群中的［5］因子。H因子在[] 内时表示在野生菌株中罕见，例如极大多数S.Paratyphi A具有一个位相（a）,罕有第2相（1,5）菌株。因此， 用 1,2,12 ： a： ［1,5］表示。 _=下划线时表示该O因子是由噬菌体溶原化产生的。 |  |  |  |  |