ICS 67.120.10

CCS X 22

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXX—2021

动物源细菌抗菌药物敏感性测试技术规程—微量肉汤稀释法

Technical code of practice of antimicrobial susceptibility tests for bacteria isolated from animals—Broth microdilution method

（征求意见稿）

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国兽药残留与耐药性控制专家委员会归口。

本文件起草单位：中国兽医药品监察所、上海市动物疫病预防控制中心。

本文件主要起草人：张纯萍、姜芹、赵琪、张文刚、宋立、孙冰清、崔明全、商军、徐士新、顾欣、王鹤佳。

动物源细菌抗菌药物敏感性测试技术规程

—微量肉汤稀释法

1 范围

本文件规定了动物源细菌对抗菌药物敏感性测试微量肉汤稀释法的操作步骤、结果判读、质量控制、记录及生物安全等技术要求。

本文件适用于采用微量肉汤稀释法测定抗菌药物对动物源细菌的最小抑菌浓度（MIC）。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489  实验室生物安全通用要求

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1最小抑菌浓度（Minimum Inhibitory Concentration，MIC）

能抑制肉眼可见的细菌生长的最低抗菌药物浓度。

3.2菌落形成单位（Colony Forming Unit，CFU）

在琼脂平板上经过一定温度和时间培养后形成的每一个菌落。

4 试剂或材料

4.1 要求

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T6682规定的三级水，培养基或缓冲液按附录配制或用商品化产品。

4.2 试剂

4.2.1 氯化钠。

4.2.2 氢氧化钠。

4.2.3 氯化血红素。

4.2.4 维生素K1。

4.2.5 抗菌药物：应选择标准品或对照品，具体种类见附录D的表D.1和表D.2。

4.3 溶液制备

4.3.1 无菌生理盐水：取氯化钠8.5 g，加水适量使溶解并稀释至1000 mL，在121℃灭菌20 min。

4.3.2 氢氧化钠溶液：取氢氧化钠40 g,加水适量使溶解，稀释至1000 mL。

4.3.3 氯化血红素溶液（5 mg/mL）：取氯化血红素0.1 g,加氢氧化钠溶液2 mL使溶解，加水稀释至20 mL。

4.3.4 维生素K1溶液（1 mg/mL）：取维生素K1 0.2 mL，加95%乙醇20 mL，混匀，取1 mL，加灭菌水9 mL，混匀。

4.3.5 抗菌药物非水溶剂和稀释剂：按照附录C的表C.1执行。

4.4 培养基制备

4.4.1 阳离子调节Mueller- Hinton肉汤（CAMHB）：按照附录A的A.1执行。

4.4.2 营养琼脂：按照附录A的A.2执行。

4.4.3 哥伦比亚血琼脂：按照附录A的A.3执行。

4.4.4 MH琼脂：按照附录A的A.4执行。

4.4.5 巧克力琼脂：按照附录A的A.5执行。

4.4.6 强化布氏琼脂：按照附录A的A.6执行。

4.4.7 强化布氏肉汤：按照附录A的A.7执行。

4.5 质控菌株

4.5.1 大肠埃希菌ATCC 25922：用作肠杆菌科的质控。

4.5.2 粪肠球菌ATCC 29212：用作肠球菌属的质控。

4.5.3 铜绿假单胞菌ATCC 27853：用作铜绿假单胞菌的质控。

4.5.4 金黄色葡萄球菌ATCC 29213：用作葡萄球菌属的质控。

4.5.5 空肠弯曲杆菌ATCC 33560：用作弯曲杆菌属的质控。

4.5.6 肺炎链球菌ATCC 49619：用作链球菌属的质控。

4.6  材料

0.5麦氏单位（McFarland）标准比浊液。

5 仪器设备

5.1 pH计：测量范围 pH 0～14，精度0.02 pH单位。

5.2 恒温培养箱。

5.3 微需氧培养箱或微需氧产气袋。

5.4 二级生物安全柜。

5.5 超低温冰箱：-70℃（或以下）。

5.6 微量移液器：10 μL，100 μL，1 000 μL。

5.7 比浊仪：精确度±0.10 麦氏浊度单位（MCF）。

5.8 分析天平：感量0.01 mg和0.01 g。

5.9 全自动药敏判读系统。

6 操作步骤

6.1 抗菌药物溶液制备

6.1.1 储备液

取抗菌药物适量，精密称定，加水或其他适宜溶剂溶解并稀释（按照附录C的表C.1执行）至浓度至少为1 000 µg/mL（如1 280 µg/mL），或为最高测试浓度的10倍以上。-70℃（或以下）保存，有效期6个月。临用前从冰箱取出，静置至室温。避免反复冻融。

6.1.2 工作液

取储备液用CAMHB稀释至一定浓度后，倍比稀释至测试系列浓度。工作液浓度宜覆盖敏感性折点值、质控菌质控范围。

6.2 药敏板的制备

取无菌96孔板，设阳性对照和阴性对照各1孔，分别加入无菌CAMHB 50 μL，其余孔中加入系列抗菌药物工作液各50 μL，备用。药敏板应当天使用，或立即置-70℃（或以下）保存备用，临用前从冰箱中取出，静置至室温。避免反复冻融。

使用商品化药敏检测试剂盒时，按照其使用说明进行操作。

6.3 菌悬液的制备

6.3.1 初始菌悬液

a)、b)两种方法任选其一。

a） 直接菌悬液法：取质控菌、测试菌单菌落，分别置于无菌生理盐水或无菌CAMHB中，用比浊仪或0.5麦氏单位标准比浊液调菌液浓度至0.5麦氏单位（相当于1.0×108～2.0×108 CFU/mL）；

b） 生长法：取质控菌、测试菌单菌落，分别置于加有4 mL～5 mL无菌CAMHB的试管中，35℃ ± 2℃培养3 h～5 h。将培养好的菌液用无菌生理盐水或无菌CAMHB调菌液浓度至0.5麦氏单位（相当于1.0×108 CFU/mL～2.0×108 CFU/mL）。适用于菌落不易直接乳化而不能获得浓度均一菌悬液的细菌。

6.3.2 工作菌悬液

初始菌悬液用无菌CAMHB进行1:100稀释，即为工作菌悬液。制备15 min内完成接种。

6.4 接种

取药敏板，阴性对照孔加入无菌CAMHB 50 μL，其余孔中加入工作菌悬液各50 μL（最终菌浓度约为5×105 CFU/mL），混匀。

6.5 培养

接种后的药敏板置35℃± 2℃培养18 h ± 2 h。常见苛养菌的培养条件按照附录B执行。

7 结果判读

7.1 阴性对照和阳性对照

取培养后的药敏板，在黑色背景下观察（或选用全自动药敏判读系统）。阴性对照应无菌生长，孔内液体未见浑浊；阳性对照有菌生长，孔内液体浑浊或形成菌团/菌斑。否则，本次试验结果无效。

7.2 质控菌株MIC

在间接无反射光的黑色背景下观察，根据抗菌药物的浓度范围，以无菌生长的最低浓度为该抗菌药物的MIC。质控菌株的MIC值应位于质控范围内（见附录D的表D.1和表D.2）。否则，本次试验结果无效。

7.3 测试菌株MIC

在符合7.1和7.2要求的前提下，与7.2同法判读MIC。

7.4 注意事项

结果判读注意事项如下：

如存在一个跳孔，应读取高浓度为MIC；如存在跳多个孔，需重新测定；

对甲氧苄啶和磺胺类药物，应以生长减少80%以上（与阳性对照比较）的最小药物浓度为MIC；

氯霉素、克林霉素、红霉素、利奈唑胺和四环素对革兰阳性球菌的MIC，应为拖尾现象开始第一个孔的浓度，忽略微小菌膜。

8 质量控制

8.1 质控菌株

质控菌株可从ATCC 或参考实验室以及商业机构获得。保存其来源和传代等记录，以保证质控菌株性能满足要求。传代不宜超过5次。

8.2 测试菌株

冻存菌株至少复壮2次，24 h内使用。

8.3 质控频率

8.3.1 日质控

日质控（15-重复方案）应对质控菌株每天重复测定3次，每次单独制备接种物，连续测定5天，记录药物的MIC值，并将MIC值与质控菌株要求范围进行比较（见附录D的表D.1和表D.2），根据检测结果是否在控，决定是否转周质控。日质控（15-重复方案）中可接受标准和推荐措施见表1。

表1 日质控（15-重复方案）中可接受标准和推荐措施

| 初始实验超出范围次数（基于15个重复） | 初始实验结论 （基于15个重复） | 重复实验后超出范围次数（基于30个重复） | 重复实验后结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 方案成功，执行周质控 | - | - |
| 2-3 | 再进行另一个15-重复（3×5天）方案 | 2-3 | 方案成功，执行周质控 |
| ≥4 | 方案失败，调查并采取适当纠正措施，继续日质控 | ≥4 | 方案失败，调查采取适当纠正措施，继续日质控 |

8.3.2 周质控

实验室在日质控情况符合要求的条件下执行周质控，即每周检测1次。如周质控失控，应调查并采取适当纠正措施。对于某些不稳定易降解的抗菌药物，质控频率可增加。

8.4 质控结果失控原因分析和纠正措施

8.4.1 失控原因

失控原因可分为随机误差、可确认的误差和系统误差。随机误差和可确认的误差可通过简单重复进行质控予以纠正；而系统误差不可通过简单重复进行质控予以纠正。当失控原因为可确认的误差（即误差原因易发现和易纠正），在失控当天进行重复检测相同质控菌株/抗菌药物组合，其结果在控，则可不必进一步纠错。当失控原因为不可确认的误差，则应执行以下纠正措施：

- 若为日质控，则失控当天采用相同的质控菌株/抗菌药物组合重复进行检测，若在控，继续执行日质控；若不在控，执行纠正措施，按8.4.2执行；

- 若为周质控，则失控当天重复检测相同的质控菌株/抗菌药物组合，若重复检测的结果在控，且已找到失控的原因，连续五天重复使用同一批号的试剂检测所有抗菌药物/质控菌株组合的质控结果，若：5次检测结果均可控，可继续执行周质控；3次检测结果在控，继续执行连续2天重复检测直至5次结果在控。

8.4.2 纠正措施

纠正措施包括：

- 若重复检测仍不在控，执行纠正措施；

- 继续执行日质控直至找到失控原因；

- 选用新的质控菌株或新的试剂批号或新的品牌；

- 在寻找失控原因过程中，可采用替代性检测试验。

9 记录

记录应至少包括以下内容：

- 菌株信息，包括质控菌和测试菌的名称、来源、编号等；

- 药物信息，包括通用名称、测试浓度范围等；

- MIC结果。

10 生物安全

实验室设施设备、人员防护及实验的安全操作、实验废弃物和菌株的处理应符合GB 19489的要求。

附  录  A

（规范性）

培  养  基

A.1阳离子调节Mueller-Hinton肉汤（CAMHB）

A.1.1 MH肉汤

A.1.1.1成分

牛肉粉                            2.0 g

可溶性淀粉                        1.5 g

酸水解酪蛋白                     17.5 g

水                             1 000 mL

A.1.1.2 制备

按A.1.1.1取各固体成分，加水1000mL，搅拌使溶解，调pH值使灭菌后在25℃pH值为7.0±0.2，121℃高压灭菌15 min。

A.1.2 氯化钙溶液

A.1.2.1成分

氯化钙（CaCl2.2H2O）              3.68g

水                               100mL

A.1.2.2 制备

将氯化钙加入水中，搅拌使溶解，过0.22µm滤膜，冷藏。

A.1.3 氯化镁溶液

A.1.3.1成分

氯化镁（MgCl2.6H2O）               8.36g

水                                 100mL

A.1.3.2 制备

将氯化镁加入水中，搅拌使溶解，过0.22µm滤膜，冷藏。

A.1.4 完全肉汤

A.1.4.1成分

氯化钙溶液                          0.1mL

氯化镁溶液                          0.1mL

MH肉汤                           1000mL

A.1.4.2 制备

无菌条件下将A.1.4.1中各成分混匀，冷藏备用。

注：测试弯曲杆菌属或链球菌属细菌时，CAMHB应加2.5%～5%裂解马血。

A．2 营养琼脂

A．2.1成分

胨                                   10.0 g

牛肉浸出粉                            3.0 g

氯化钠                                5.0 g

琼脂                                 15.0 g

水                                 1 000 mL

除琼脂外，取上述成分，混合，微温溶解，调节pH值使灭菌后在25℃的pH值为7.3 ± 0.2；加入琼脂，加热溶化，分装，在115℃高压灭菌30 min。

A.3 哥伦比亚血琼脂

A.3.1 成分

哥伦比亚血琼脂基础培养基              42.5 g

无菌脱纤维羊血             50.0 mL～100.0 mL

水                                  1 000 mL

A.3.2 制法

除无菌脱纤维羊血外中，取上述成分，混合，微热溶解，调pH值使灭菌后在25℃的pH值为7.3 ± 0.2，分装，在121℃灭菌15 min，冷却至45℃～50℃。加无菌脱纤羊血5 mL～10 mL/100 mL，混匀，倾注平板，凝固。抽样置于35℃ ± 2℃培养18 h～24 h。如无菌生长，0℃～4℃保存备用。

A.4 MH琼脂

A.4.1 成分

牛肉浸膏粉                              5.0 g

干酪素水解物                           17.5 g

水解性淀粉                              1.5 g

琼脂                                   15.0 g

水                                   1 000 mL

A.4.2 制法

除琼脂外，取上述成分混合，微温溶解，调pH值使灭菌后在25℃的pH值为7.3 ± 0.2，加入琼脂，微热溶解，分装，121℃灭菌15 min。

注：如需配置含5%羊血MH琼脂，则在灭菌后冷至50℃～55℃时无菌操作按比例加入5%无菌脱纤维羊血，混匀后倾注平板。

A.5 巧克力琼脂

A.5.1 成分

蛋白胨                                 10.0 g

氯化钠                                  5.0 g

琼脂                                   15.0 g

无菌脱纤维羊血                  50mL～100mL

牛肉浸出液                           1 000 mL

A.5.2 制法

除琼脂和无菌脱纤维羊血外，取上述成分，微温溶解，调pH值使灭菌后在25℃的pH值为7.3 ± 0.2，加入琼脂，微热溶解，在121℃灭菌15 min。冷至80℃～90℃，加无菌脱纤维羊血，摇匀， 90℃水浴15 min，使之呈巧克力色，取出，冷至50℃～55℃，倾注平板，凝固。抽样，置35℃ ± 2℃，培养18 h～24 h。如无菌生长，0℃～4℃保存备用。

A.6 强化布氏琼脂

A.6.1 成分

酪蛋白胰酶消化物                       10.0 g

蛋白胨                                 10.0 g

酵母浸粉                                2.0 g

葡萄糖                                  1.0 g

氯化钠                                  5.0 g

亚硫酸氢钠                              0.1 g

氯化血红素溶液（5 mg/mL）              1.0 mL

维生素K1溶液（1 mg/mL）                1.0 mL

无菌脱纤维羊血                        50.0 mL

琼脂                                   15.0 g

水                                   1 000 mL

A.6.1 制法

除无菌脱纤维羊血和琼脂外，取上述成分，微温溶解，调pH值使灭菌后在25℃的pH值为7.0 ± 0.2，加入琼脂，微热溶解，121℃灭菌15 min。冷至48℃～50℃，加无菌脱纤维羊血，混匀，倾注平板。

A.7 强化布氏肉汤

A.7.1 成分

酪蛋白胰酶消化物                       10.0 g

蛋白胨                                 10.0 g

酵母浸粉                                2.0 g

葡萄糖                                  1.0 g

氯化钠                                  5.0 g

亚硫酸氢钠                              0.1 g

氯化血红素溶液（5 mg/mL）              1.0 mL

维生素K1溶液（1 mg/mL）               1.0 mL

无菌裂解马血（50%）                  100.0 mL

水                                     900 mL

A.7.2 制法

除无菌裂解马血（50%）外，取上述成分，微温溶解，调pH值使灭菌后在25℃的pH值为7.0 ± 0.2，121℃灭菌15 min，冷至48℃～50℃，加无菌裂解马血（50%）。

附  录  B

（规范性）

常见苛养菌 MIC 测定所需培养基及培养条件

常见苛养菌MIC测定所需培养基及培养条件见表B.1。

- 表B.1  常见苛养菌MIC测定所需培养基及培养条件

| 苛养菌种类 | 接种物来源 | 培养基种类 | 培养条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 链球菌属 | 哥伦比亚血琼脂，35℃ ± 2℃，5% CO2，18 h～24 h | CAMHB+（2.5%～5%）裂解马血 | 35℃ ± 2℃，20 h～24 h |
| 胸膜肺炎放线杆菌 | 巧克力琼脂，35℃ ± 2℃，5% ± 2% CO2，20 h～24 h | Veterinary Fastidious Medium (VFM) | 35℃ ± 2℃，5% ± 2% CO2，20 h～24 h |
| 弯曲杆菌属 | 哥伦比亚血琼脂，35℃ ± 1℃，48 h或42℃ 24 h；10% CO2，5% O2，85% N2 | CAMHB+（2.5%～5%）裂解马血 | 35℃ ± 1℃，48 h；或42℃，24 h；10% CO2，5% O2，85% N2 |
| 多杀性巴氏杆菌 | 含5%羊血的MH琼脂，35℃ ± 2℃，18 h～24 h | CAMHB | 35℃ ± 2℃，18 h～24 h |
| 产气荚膜梭菌 | 强化布氏琼脂，36℃± 1℃，24 h，厌氧培养 | 强化布氏肉汤 | 36℃±1℃，46 h～48 h，厌氧培养 |
| 注：其它苛养菌MIC测定所需培养基及培养条件根据相关标准执行。 |  |  |  |

附  录  C

（规范性）

非水溶剂和稀释剂

制备抗菌药物贮备液所用溶剂和稀释剂见表C.1。

- 表C.1  抗菌药物贮备液所用溶剂和稀释剂

| 抗菌药物 | 溶剂 | 稀释剂 |
| --- | --- | --- |
| 阿莫西林、克拉维酸、替卡西林 | 0.1 mol/L磷酸盐缓冲液（pH 6.0） | 0.1 mol/L磷酸盐缓冲液（pH 6.0） |
| 氨苄西林 | 0.1 mol/L磷酸盐缓冲液（pH 8.0） | 0.1 mol/L磷酸盐缓冲液（pH 6.0） |
| 头孢泊肟 | 0.10%（11.9 mmol/L）碳酸氢钠水溶液 | 水 |
| 头孢噻吩 | 0.1 mol/L磷酸盐缓冲液（pH 6.0） | 水 |
| 呋喃妥因 | 0.1 mol/L磷酸盐缓冲液（pH 8.0） | 0.01 mol/L磷酸盐缓冲液（pH 8.0） |
| 亚胺培南 | 0.01 mol/L磷酸盐缓冲液（pH 7.2） | 0.01 mol/L磷酸盐缓冲液（pH 7.2） |
| 恩诺沙星、二氟沙星 | 1/2体积的水，然后逐滴加入1 mol/L的NaOH溶液直至溶解 | 水 |
| 磺胺类药物 | 1/2体积的热水，然后加入至少2.5 mol/L的NaOH溶液直至溶解 | 水 |
| 甲氧苄啶 | 0.05 mol/L的乳酸或者盐酸，至终体积的10% | 水（可加热） |
| 利福平 | 甲醇 | 水（振摇） |
| 氯霉素、红霉素、氟苯尼考、泰乐菌素、替米考星 | 95%乙醇 | 水 |
| 莫能菌素 | 甲醇 | 甲醇 |
| 注：应确保溶剂和稀释剂的有效性。 |  |  |

附  录  D

（资料性）

抗菌药物对质控菌株MIC的控制范围

抗菌药物对部分质控菌株的MIC质控范围见表D.1。

- 表D.1  抗菌药物对部分质控菌株的MIC质控范围

| 抗菌药物 | 质控菌株MIC范围（μg/mL） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金黄色葡萄球菌 ATCC 29213 | 粪肠球菌 ATCC 29212 | 大肠埃希菌 ATCC 25922 | 铜绿假单胞菌 ATCC 27853 | 肺炎链球菌 ATCC 49619 |
| 阿米卡星 | 1～4 | 64～256 | 0.5～4 | 1～4 | - |
| 阿莫西林/克拉维酸 | 0.12/0.06～ 0.5/0.25 | 0.25/0.12～ 1.0/0.5 | 2/1～8/4 | - | 0.03/0.015～ 0.12/0.06 |
| 氨苄西林 | 0.5～2 | 0.5～2 | 2～8 | - | 0.06～0.25 |
| 安普霉素 | 2～8 | - | 2～16 | 2～16 | - |
| 头孢唑林 | 0.25～1 | - | 1～4 | - | - |
| 头孢西丁 | 1～4 | - | 2～8 | - | - |
| 头孢泊肟 | 1～8 | - | 0.25～1 | - | 0.03～0.12 |
| 头孢喹肟 | 0.25～2 | - | 0.03～0.12 | - | 0.015～0.06 |
| 头孢噻呋 | 0.25～1 | - | 0.25～1 | 16～64 | - |
| 头孢噻吩 | 0.12～0.5 | - | 4～16 | - | 0.5～2 |
| 头孢他啶 | 4～16 | - | 0.06～0.5 | 1～4 | - |
| 氯霉素 | 2～8 | 4～16 | 2～8 | - | 2～8 |
| 克林霉素 | 0.06～0.25 | 4～16 | - | - | 0.03～0.12 |
| 氧氟沙星 | 0.12～1 | 1～4 | 0.016～0.12 | 1～8 | 1～4 |
| 达氟沙星 | 0.06～0.25 | 0.25～1 | 0.008～0.06 | 0.5～2 | - |
| 二氟沙星 | 0.06～0.5 | 1～4 | 0.015～0.12 | 1～8 | - |
| 恩诺沙星 | 0.03～0.12 | 0.12～1 | 0.008～0.03 | 1～4 | - |
| 利奈唑胺 | 1～4 | 1～4 | - | - | 0.25～2 |
| 黏菌素 | - | - | 0.25～2 | 0.5～4 | - |
| 红霉素 | 0.25～1 | 1～4 | - | - | 0.03～0.12 |
| 氟苯尼考 | 2～8 | 2～8 | 2～8 | - | 1～4 |
| 庆大霉素 | 0.12～1 | 4～16 | 0.25～1 | 0.5～2 | - |
| 亚胺培南 | 0.015～0.06 | 0.5～2 | 0.06～0.5 | 1～4 | 0.03～0.12 |
| 卡那霉素 | 1～4 | 16～64 | 1～4 | - | - |
| 马波沙星 | 0.12～0.5 | 0.5～2 | 0.008～0.03 | 0.5～2 | - |
| 苯唑西林 | 0.12～0.5 | 8～32 | - | - | - |
| 青霉素 | 0.25～2 | 1～4 | - | - | 0.25～1 |
| 利福平 | 0.004～0.016 | 0.5～4 | 4～16 | 16～64 | 0.016～0.06 |
| 大观霉素 | 64～256 | 64～256 | 8～64 | ≥256 | - |
| 磺胺异噁唑 | 32～128 | 32～128 | 8～32 | - | - |
| 四环素 | 0.12～1 | 8～32 | 0.5～2 | 8～32 | 0.12～0.5 |
| 泰妙菌素 | 0.5～2 | - | - | - | 0.5～4 |
| 替卡西林 | 2～8 | 16～64 | 4～16 | 8～32 | - |
| 替卡西林/ 克拉维酸 | 0.5/2～2/2 | 16/2～64/2 | 4/2～16/2 | 8/2～32/2 | - |
| 替米考星 | 1～4 | 8～32 | - | - | - |
| 泰乐菌素 | 0.5～4 | 0.5～4 | - | - | - |
| 甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 | ≤0.5/9.5 | ≤0.5/9.5 | ≤0.5/9.5 | 8/152～32/608 | 0.12/2.4～1/19 |
| 万古霉素 | 0.5～2 | 1～4 | - | - | 0.12～0.5 |
| 美罗培南 | 0.03～0.12 | 2～8 | 0.008～0.06 | 0.12～1 | 0.03～0.25 |
| 注：“-”表示无相应的质控范围。 |  |  |  |  |  |

抗菌药物对空肠弯曲杆菌（ATCC 33560）的MIC质控范围见表D.2。

- 表D.2  抗菌药物对空肠弯曲杆菌（ATCC 33560）的MIC质控范围

| 抗菌药物 | MIC质控范围（μg/mL） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 36℃～37℃/ 48 h | 42℃/ 24 h |
| 阿奇霉素 | 0.03～0.25 | 0.03～0.12 |
| 氯霉素 | 1～8 | 1～4 |
| 环丙沙星 | 0.06～0.25 | 0.03～0.12 |
| 克拉霉素 | 0.5～2 | 0.5～2 |
| 克林霉素 | 0.12～1 | 0.12～0.5 |
| 多西环素 | 0.12～0.5 | 0.12～0.5 |
| 红霉素 | 0.5～2 | 0.25～2 |
| 氟苯尼考 | 1～4 | 0.5～2 |
| 庆大霉素 | 0.5～2 | 0.25～2 |
| 左氧氟沙星 | 0.06～0.25 | 0.03～0.25 |
| 美罗培南 | 0.008～0.03 | 0.008～0.03 |
| 萘啶酸 | 4～16 | 4～16 |
| 四环素 | 0.25～2 | 0.25～1 |