ICS 67.120.10

CCS X 22

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXX—2021

动物源细菌抗菌药物敏感性测试技术规程

—琼脂稀释法

Technical code of practice of antimicrobial susceptibility tests for bacteria isolated from animals—Agar dilution method

（征求意见稿）

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国兽药残留与耐药性控制专家委员会归口。

本文件起草单位：中国兽医药品监察所、中国动物卫生与流行病学中心

本文件主要起草人：张纯萍，王娟，赵琪，曲志娜，刘俊辉，黄秀梅，宋立，李月华，崔明全，张青青，徐士新，王鹤佳，刘娜，王君玮。

动物源细菌抗菌药物敏感性测试技术规程

—琼脂稀释法

1 范围

本文件规定了动物源细菌对抗菌药物敏感性测试琼脂稀释法的操作步骤、结果判读、质量控制、记录及生物安全的要求。

本文件适用于采用琼脂稀释法测定抗菌药物对动物源细菌的最小抑菌浓度（MIC）。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB  19489 实验室生物安全通用要求

GB/T 6682分析实验室用水规格和实验方法

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 最小抑菌浓度（Ｍinimum Inhibitory Concentration，MIC）

能抑制肉眼可见的细菌生长的最低抗菌药物浓度。

3.2 菌落形成单位（Colony Forming Unit，CFU）

在琼脂平板上经过一定温度和时间培养后形成的每一个菌落。

- 4试剂或材料

4.1 要求

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的三级水，培养基或按附录配制或用商品化产品。

4.2 试剂

4.2.1 氯化钠。

4.2.2 抗菌药物：应选择标准品或对照品，具体种类见附录D的表D.1和表D.2。

4.3 溶液配制

4.3.1 无菌生理盐水：取氯化钠8.5 g，加水适量使溶解并稀释至1000mL，121℃高压灭菌15 min。

4.3.2 抗菌药物非水溶剂/稀释剂：按照附录C的C.1执行。

4.4 培养基制备

4.4.1 阳离子调节Mueller- Hinton肉汤（CAMHB）：按照附录A的A.1执行。

4.4.2 营养琼脂（NA）：按照附录A的A.2执行。

4.4.3 MH琼脂：按照附录A的A.3执行；

4.4.4 哥伦比亚血琼脂：按照附录A的A.4执行。

4.4.5 巧克力琼脂：按照附录A的A.5执行。

4.5质控菌株

4.5.1 大肠埃希菌ATCC 25922：用作肠杆菌科的质控菌。

4.5.2 大肠埃希菌ATCC 35218：用作含β-内酰胺酶抑制剂的细菌的质控菌。

4.5.3 粪肠球菌ATCC 29212：用作肠球菌属的质控菌。

4.5.4 铜绿假单胞菌ATCC 27853：用作铜绿假单胞菌的质控菌。

4.5.5 金黄色葡萄球菌ATCC 29213：用作葡萄球菌属的质控菌。

4.5.6 空肠弯曲杆菌ATCC 33560：用作弯曲杆菌的质控菌。

4.5.7 肺炎链球菌ATCC 49619：用作链球菌的质控菌。

4.6 材料

0.5麦氏单位（McFarland）标准比浊液。

- 5 仪器设备

5.1 pH计：测量范围 pH值 0～14，精度0.02 pH单位。

5.2 恒温培养箱：35℃±2℃，42℃±2℃。

5.3 CO2培养箱：35℃±2℃，42℃±2℃。

5.4 二级生物安全柜。

5.5 超低温冰箱：-70℃或以下。

5.6 点接种仪。

5.7 比浊仪：精确度±0.10麦氏单位（MCF） 。

5.8 接种针。

5.9 分析天平：感量0.01 mg和0.01g。

- 6操作步骤

6.1　抗菌药物溶液制备

6.1.1 储备液

取抗菌药物适量，精密称定，加水或其他适宜溶剂溶解并稀释（按照附录C的表C.1执行）至浓度至少为1 000 µg/mL（如1 280 µg/mL），或为最高测试浓度的10倍以上。-70℃或以下保存，有效期半年。

- 6.1.2 工作液

取储备液，用CAMHB稀释至一定浓度，再倍比稀释至测试系列浓度。工作液浓度宜覆盖敏感性折点值、质控菌质控范围等。

- 6.2 含药琼脂板的制备

MH琼脂（苛氧菌的培养基见附录B）高压灭菌，冷却至45～50℃，加抗菌药物系列工作液适量，混匀，倾注平板（厚度约4mm），室温凝固，即形成系列稀释浓度的含药琼脂板。当天使用；或密封后冷藏，放置时间不超过5天。

- 6.3 工作菌悬液的制备

a)、b)两种方法任选其一：

a）直接菌悬液法：取质控菌、测试菌单菌落，分别置于无菌生理盐水或无菌CAMHB中，用比浊仪或0.5麦氏单位标准比浊液调节菌液浓度至0.5麦氏单位（相当于1.0×108～2.0×108 CFU/mL）；

b）生长法：取质控菌、测试菌单菌落，分别置加有4 mL～5 mL无菌CAMHB的试管中，35℃ ± 2℃培养3 h～5 h。取菌液适量，用无菌生理盐水或无菌CAMHB调节菌液浓度至0.5麦氏单位（相当于1.0×108 CFU/mL～2.0×108 CFU/mL）。适用于菌落不易直接乳化而不能获得浓度均一菌悬液的细菌。

注：工作菌悬液应在制备后15 min 内完成接种。

- 6.4 接种

取工作菌悬液，加入点接种仪小管中，根据点接种仪针孔大小选择a)或b)针孔，接种于MH琼脂平板。同时以CAMHB为阴性对照，相应的工作菌悬液为阳性对照。

a）针孔大小为1 mm时，直接接种0.1 µL工作菌悬液。

b）针孔大小为3 mm时，先将工作菌悬液用CAMHB稀释10倍，再接种2 µL于琼脂平板。

- 6.5 培养

35℃±2℃培养18 h±2 h；苛养菌的培养条件按附录B执行。

- 7 结果判读

- 7.1 阴性对照和阳性对照

阴性对照应无菌生长；阳性对照在接种部位形成菌团或菌斑。否则，实验结果无效。

- 7.2 质控菌株MIC范围

根据抗菌药物的浓度及排布，以无菌生长的最低浓度为该药物的MIC。质控菌株的MIC值应位于质控菌株的质控范围（见附录D的表D.1和D.2）内。否则，实验结果无效。

- 7.3 测试菌株

在符合7.1和7.2要求的前提下，与7.2同法判读MIC。

- 8 质量控制

    - 8.1 质控菌株

质控菌株可从ATCC或参考实验室以及商业机构获得。保存其来源和传代等记录，以保证质控菌株性能满足要求。传代不宜超过5次。

8.2 测试菌株

冻存菌株至少复壮2次，24 h内使用。

    - 8.3 质控频率

8.3.1 日质控

日质控（15-重复方案）应对质控菌株每天重复测定3次，每次单独制备接种物，连续测定5天，记录药物的MIC值，并将MIC值与质控菌株要求范围进行比较（见附录D的表D.1和表D.2），根据检测结果是否在控，决定是否转周质控。日质控（15-重复方案）中可接受标准和推荐措施见表1。

表1 日质控（15-重复方案）中可接受标准和推荐措施

| 初始实验超出范围次数（基于15个重复） | 初始实验结论 （基于15个重复） | 重复实验后超出范围次数（基于30个重复） | 重复实验后结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 方案成功，执行周质控 | - | - |
| 2-3 | 再进行另一个15-重复（3×5 d）方案 | 2-3 | 方案成功，执行周质控 |
| ≥4 | 方案失败，调查并采取适当纠正措施，继续日质控 | ≥4 | 方案失败，调查采取适当纠正措施，继续日质控 |

8.3.2 周质控

实验室在日质控情况符合要求的条件下或在实验体系未有任何改变时执行周质控，即每周检测1次。如周质控失控，应调查并采取适当纠正措施。对于某些不稳定易降解的抗菌药物，质控频率可增加。

8.4质控结果失控原因分析和纠正措施

8.4.1 失控原因

失控原因可分为随机误差、可确认的误差和系统误差。随机误差和可确认的误差可通过简单重复进行质控予以纠正；而系统误差不可通过简单重复进行质控予以纠正。当失控原因为可确认的误差（即误差原因易发现和易纠正），在失控当天进行重复检测相同质控菌株/抗菌药物组合，其结果在控，则可不必进一步纠错。当失控原因为不可确认的误差，则应执行以下纠正措施：

a) 若为日质控，则失控当天采用相同的质控菌株/抗菌药物组合重复进行检测，若在控，继续执行日质控；若不在控，执行纠正措施，按8.4.2执行；

b) 若为周质控，则失控当天重复检测相同的质控菌株/抗菌药物组合，若重复检测的结果在控，且已找到失控的原因，连续五天重复使用同一批号的试剂检测所有抗菌药物/质控菌株组合的质控结果，若：5次检测结果均可控，可继续执行周质控；3次检测结果在控，继续执行连续2天重复检测直至5次结果在控。

8.4.2 纠正措施

- 纠正措施包括：

- a) 若重复检测仍不在控，执行纠正措施；

- b) 继续执行日质控直至找到失控原因；

- c) 选用新的质控菌株或新的试剂批号或新的品牌；

- d) 在寻找失控原因过程中，可采用替代性检测试验。

- 9 记录

记录应至少包括以下内容：

a) 菌株信息，包括质控菌株和测试菌株的名称、来源、编号等；

b) 药物信息，包括药物通用名称、测试浓度范围等；

c) MIC值。

- 10 生物安全

实验室设施设备、人员防护、实验操作、实验废弃物及菌株的处理应符合GB 19489的要求。

附录A

（规范性）

培养基

A.1阳离子调节Mueller-Hinton肉汤（CAMHB）

A.1.1 MH肉汤

A.1.1.1成分

牛肉粉                            2.0 g

可溶性淀粉                        1.5 g

酸水解酪蛋白                     17.5 g

水                             1 000 mL

A.1.1.2 制备

按A.1.1.1取各固体成分，加水1000mL，搅拌使溶解，调pH值使灭菌后在25℃pH值为7.0±0.2，121℃高压灭菌15 min。

A.1.2 氯化钙溶液

A.1.2.1成分

氯化钙（CaCl2.2H2O）              3.68g

水                               100mL

A.1.2.2 制备

将氯化钙加入水中，搅拌使溶解，过0.22µm滤膜，冷藏。

A.1.3 氯化镁溶液

A.1.3.1成分

氯化镁（MgCl2.6H2O）               8.36g

水                                 100mL

A.1.3.2 制备

将氯化镁加入水中，搅拌使溶解，过0.22µm滤膜，冷藏。

A.1.4 完全肉汤

A.1.4.1成分

氯化钙溶液                          0.1mL

氯化镁溶液                          0.1mL

MH肉汤                           1000mL

A.1.4.2 制备

无菌条件下将A.1.4.1中各成分混匀，冷藏备用。

A.2 营养琼脂（NA）

A.2.1 成分

蛋白胨                             10.0 g

牛肉浸膏粉                          3.0 g

氯化钠                              5.0 g

琼脂                               15.0 g

水                               1000 mL

A.2.2 制法

除琼脂外，将各成分加入水中，混匀，微温溶解，调节pH值使灭菌后在25℃的pH值为7.3±0.2；加入琼脂，微温溶解，115℃高压灭菌15 min，倾注平板。0℃～4℃保存7 d。

A.3 MH琼脂

A.3.1 成分

牛肉浸膏粉                          5.0 g

干酪素水解物                       17.5 g

水解性淀粉                          1.5 g

琼脂                        13.0 g～15.0 g

水                               1000 mL

A.3.2 制法

除琼脂外，将各成分加入水中，混匀，微温溶解，调节pH值使灭菌后在25℃的pH值为7.3±0.2；加入琼脂，微温溶解，121℃高压灭菌15 min，倾注平板。0℃～4℃保存7 d。

A.4哥伦比亚血琼脂

A.4.1 成分

哥伦比亚血琼脂基础培养基          42.5 g

无菌脱纤羊血              50 mL～100 mL

水                              1000 mL

A.4.2 制法

除无菌脱纤维羊血外，取上述成分混合，微温溶解，调pH值使灭菌后在25℃的pH值为7.3±0.2，分装，121℃高压灭菌15 min，冷却，至45℃～50℃，加无菌脱纤羊血5 mL～10 mL/100 mL，混匀，倾注平板。抽样，35℃±2℃培养18 h～24 h，应无菌生长。0℃～4℃保存。

A.5 巧克力琼脂

A.5.1 成分

蛋白胨                           10.0 g

氯化钠                            5.0 g

琼脂                             15.0 g

无菌脱纤维羊血            50mL～100mL

牛肉浸出液                     1 000 mL

A.5.2 制法

除琼脂和无菌脱纤维羊血外，取上述成分，微温溶解，调pH值使灭菌后在25℃的pH值为7.3 ± 0.2，加入琼脂，微热溶解，在121℃灭菌15 min。冷至80℃～90℃，加无菌脱纤维羊血，摇匀， 90℃水浴15 min，使之呈巧克力色，取出，冷至50℃～55℃，倾注平板，凝固。抽样，置35℃ ± 2℃，培养18 h～24 h。如无菌生长，0℃～4℃保存备用。

附录B

（规范性）

苛养细菌所用的培养基及培养条件

苛养细菌所用的培养基及培养条件见表B.1。

表B.1 苛养细菌抗菌药物敏感性测定（琼脂稀释法）所用的培养基及培养条件

| 苛养细菌 | 培养基/液 | 培养条件 |
| --- | --- | --- |
| 链球菌 | 哥伦比亚血琼脂或含5%马血的马丁琼脂 | 35℃±2℃, （5±2）% CO2, 20 h～24 h |
| 胸膜肺炎放线杆菌 | 巧克力琼脂 |  |
| 弯曲杆菌 | MH琼脂+5%脱纤绵羊血 | 36℃±1℃, 10%CO2、5%O2、85%N2，48 h 或42℃±1℃, 10%CO2、5%O2、85%N2，24 h |
| 多杀巴氏杆菌 | MH琼脂 | 35℃±2℃, 18 h～24 h |
| 产气荚膜梭菌 | MH琼脂+5%脱纤绵羊血 | 36℃±1℃，厌氧，20 h～24 h |

附录C

（规范性）

非水的溶剂/稀释剂

非水溶剂/稀释剂见表C.1。

表C.1非水溶剂/稀释剂（配制抗菌药物贮备液用）

| 抗菌药物 | 溶剂 | 稀释剂 |
| --- | --- | --- |
| 阿莫西林、克拉维酸 | 0.1mol/L磷酸盐缓冲液（pH6.0） | 0.1 mol/L磷酸盐缓冲液（pH 6.0） |
| 氨苄西林 | 0.1mol/L磷酸盐缓冲液（pH8.0） | 0.1 mol/L磷酸盐缓冲液（pH 6.0） |
| 头孢泊肟 | 0.1%（11.9mmol/L）碳酸氢钠水溶液 | 水 |
| 头孢噻吩 | 0.1mol/L磷酸盐缓冲液（pH6.0） | 水 |
| 亚胺培南 | 0.01mol/L磷酸盐缓冲液（pH7.2） | 0.01mol/L磷酸盐缓冲液（pH 7.2） |
| 恩诺沙星、二氟沙星 | 1/2体积的水，逐滴加入1 mol/L的NaOH溶液直至溶解 | 水 |
| 磺胺类药物 | 1/2体积的热水，逐滴加入2.5 mol/L的NaOH溶液直至溶解 | 水 |
| 甲氧苄啶 | 0.05 mol/L的乳酸或盐酸，至终体积的10% | 水（可加热） |
| 利福平 | 甲醇 | 水（振摇） |
| 氯霉素、红霉素、氟苯尼考、泰乐菌素、替米考星 | 95%乙醇 | 水 |
| 泰拉霉素 | 0.015mol/L的柠檬酸 | 水（可加热） |
| 注：应确保非水溶剂和稀释剂的有效性。 |  |  |

附录D

（资料性）

抗菌药物对质控菌株最小抑菌浓度（MIC）的控制范围

部分质控菌株的质控范围见表D.1。

表D.1 部分质控菌株的MIC质控范围（µg/mL）

| 抗菌药物 | 金黄色葡萄球菌 ATCC 29213 | 粪肠球菌 ATCC 9212 | 大肠杆菌 ATCC 25922 | 铜绿假单胞杆菌 ATCC 27853 | 肺炎链球菌 ATCC 49619 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿米卡星 | 1～4 | 64～256 | 0.5～4 | 1～4 | - |
| 阿莫西林/克拉维酸 | 0.12/0.06～ 0.5/0.25 | 0.25/0.12～ 1.0/0.5 | 2/1～8/4 | - | 0.03/0.15～ 0.12/0.06 |
| 氨苄西林 | 0.5～2 | 0.5～2 | 2～8 | - | 0.06～0.25 |
| 安普霉素 | 2～8 | - | 2～16 | 2～16 | - |
| 头孢唑林 | 0.25～1 | - | 1～4 | ～ | - |
| 头孢噻吩 | 1～4 | - | 2～8 | ～ | - |
| 头孢维星 | 0.5～2 | - | 0.5～2 | 512～2048 | 0.12～0.5 |
| 头孢泊肟 | 1～8 | - | 0.25～1 | ～ | 0.03～0.12 |
| 头孢喹肟 | 0.25～2 | - | 0.03～0.12 | ～ | 0.015～0.06 |
| 头孢噻呋 | 0.25～1 | - | 0.25～1 | 16～64 | - |
| 头孢菌素 | 0.12～0.5 | - | 4～16 | - | 0.5～2 |
| 氯霉素 | 2～8 | 4～16 | 2～8 | - | 2～8 |
| 克林霉素 | 0.06～0.25 | 4～16 | - | - | 0.03～0.12 |
| 达氟沙星 | 0.06～0.25 | 0.25～1 | 0.008～0.06 | 0.5～2 | - |
| 双氟哌酸 | 0.06～0.5 | 1～4 | 0.015～0.12 | 1～8 | - |
| 恩诺沙星 | 0.03～0.12 | 0.12～1 | 0.008～0.03 | 1～4 | - |
| 红霉素 | 0.25～1 | 1～4 | - | - | 0.033～0.12 |
| 氟苯尼考 | 2～8 | 2～8 | 2～8 | - | 1～4 |
| 庆大霉素 | 0.12～1 | 4～6 | 0.25～1 | 0.5～2 | - |
| 亚胺培南 | 0.015～0.06 | 0.5～2 | 0.06～0.5 | 1～4 | 0.03～0.12 |
| 卡那霉素 | 1～4 | 16～64 | 1～4 | - | - |
| 马波沙星 | 0.12～0.5 | 0.5～2 | 0.06～0.25 | 1～4 | 0.03～0.12 |
| 奥比沙星 | 0.25～2 | 1～8 | 0.015～0.12 | 2～16 | - |
| 苯唑西林 | 0.12～0.5 | 8～32 | - | - | - |
| 青霉素 | 0.25～2 | 1～4 | - | - | 0.25～1 |
| 青霉素/新生霉素 | 0.015/0.03～0.06/0.12 | 0.25/0.5～2/4 | 8/16～>8/16 | - | - |
| 吡利霉素 | 0.25～1.0 | 2～8 | - | - | - |
| 普多沙星 | 0.03～0.12 | 0.12～0.5 | 0.008～0.03 | 0.25～1 | - |
| 利福平 | 0.004～0.016 | 0.5～4 | 4～16 | 16～64 | 0.016～0.06 |
| 大观霉素 | 64～256 | 64～256 | 8～64 | 256～>512 | - |
| 磺胺异噁唑 | 32～128 | 32～128 | 8～32 | - | - |
| 四环素 | 0.12～1 | 8～32 | 0.5～2 | 8～32 | 0.12～5 |
| 泰妙菌素 | 0.5～2 | - | - | - | 0.5～4 |
| 替卡西林 | 2～8 | 16～64 | 4～16 | 8～32 | - |
| 替米考星 | 1～4 | 8～32 | - | - | - |
| 泰拉霉素 | 2～8 | 4～32 | - | - | 0.12～1 |
| 泰乐菌素 | 0.5～4 | 0.5～4 | - | - | - |
| 甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 | ≤0.5/9.5 | ≤0.5/9.2 | ≤0.5/9.5 | 8/152～32/608 | 0.12/2.4～1/19 |
| 万古霉素 | 0.5～2 | 1～4 | - | - | 0.12～0.5 |
| 注：“-”表示无相应的质控范围。 |  |  |  |  |  |

弯曲杆菌的质控范围见表D.2。

表D.2 空肠弯曲杆菌ATCC33560的MIC质控范围（µg/mL）

| 抗菌药物 | MIC质控范围（μg/mL） |  |
| --- | --- | --- |
|  | （35℃±2℃/48 h） | （42℃/24 h） |
| 阿奇霉素 | 0.03～0.25 | 0.03~0.12 |
| 氯霉素 | 1～8 | 1～4 |
| 环丙沙星 | 0.06～0.25 | 0.03～0.12 |
| 克拉霉素 | 0.5～2 | 0.5～2 |
| 克林霉素 | 0.12～1 | 0.12～0.5 |
| 多西环素 | 0.12～0.5 | 0.12～0.5 |
| 红霉素 | 0.5～2 | 0.25～2 |
| 氟苯尼考 | 1～4 | 0.5～2 |
| 庆大霉素 | 0.5～2 | 0.25～2 |
| 左氧氟沙星 | 0.06～0.25 | 0.03～0.25 |
| 美罗培南 | 0.008～0.03 | 0.008～0.03 |
| 萘啶酸 | 4～16 | 4～16 |
| 四环素 | 0.25～2 | 0.25～1 |