ICS 11.220

B 42

N Y

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 531—20xx

代替NY 531—2002

牛、羊用输精枪

Semen injector for cow and ewe

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                  XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替NY 531—2002《兽用输精枪》。与NY 531—2002相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——增加了 耐腐蚀性的要求（见6.3.6）及其检验方法（见7.3.6）；

——增加了引用文件GB/T1527-2017铜及铜合金拉制管（见6.4）；

——增加了引用文件GB-T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差（见6.2）。

——修改了牛用输精枪I型的相关技术要求（见3.1）。

本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC274/SWG7）归口。

本文件起草单位：中国兽医药品监察所、江苏荣畅牧业发展有限公司。

本文件主要起草人：于遵波、杨晶、张旭、张晶声、孔蓉。

本文件的历次版本发布情况为：

——2002年首次发布为NY 531—2002；

——本次为第一次修订。

牛、羊用输精枪

1  范围

本文件规定了牛、羊用输精枪产品的结构与命名、标记、要求、试验方法、标志和包装、运输和贮存。

本文件适用于牛、羊用输精枪（以下简称输精枪）。

2  引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB191 包装储运图示标志

GB/T1220 不锈钢棒

GB/T1527-2017 铜及铜合金拉制管

GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB4423 拉制黄铜棒

YY/TO149 不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法

- 术语和定义

无

- 命名与分类

表1 命名与分类

| 命名与分类 | 主要组成部件 | 主要配套部件 |
| --- | --- | --- |
| 牛用输精枪Ⅰ型 | 枪体、推杆 | 精液细管，一次性塑料外套管 |
| 牛用输精枪Ⅱ型 | 枪体、推杆 | 精液细管，一次性塑料外套管 |
| 牛用输精枪Ⅲ型 | 枪体、推杆、枪头 | 精液细管 |
| 羊用输精枪 | 枪体、推杆、枪头 | 精液细管 |

- 型式和基本尺寸

5.1 型式

分4种型式：牛用输精枪Ⅰ型、牛用输精枪Ⅰ型、牛用输精枪Ⅰ型、羊用输精枪。

5.2 基本尺寸

5.2.1牛用输精枪Ⅰ型

牛用输精枪I型的型式见图1。

图1牛用输精枪Ⅰ型

5.2.1.1 牛用输精枪Ⅰ型枪体型式和基本尺寸应符合图2和表2的规定

图2  牛用输精枪Ⅰ型枪体型式

表2  牛用输精枪Ⅰ型枪体基本尺寸       单位为mm

| 组成部件名称 | 基 本 尺 寸 |
| --- | --- |
| 枪 体 | L-L1-L2-L3 | D3 | d |
|  | ≥421 | Ф3.5 | Ф3 |

5.2.1.2  牛用输精枪Ⅰ型推杆型式和基本尺寸应符合图3和表3的规定。

图3牛用输精枪I型推杆型式

表3  牛用输精枪Ⅰ型推杆基本尺寸             单位为mm

| 组成部件名称 | 基 本 尺 寸 |
| --- | --- |
| 推 杆 | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 |
|  | 457 | 2 | 3 | Ф15 | Ф8 | Ф1.5 |

5.2.2 牛用输精枪Ⅱ型型式。

牛用输精枪II型的型式见图4。

图4牛用输精枪Ⅱ型型式

      - 牛用输精枪Ⅱ型枪体型式和基本尺寸应符合图5和表4的规定。

图5 牛用输精枪Ⅱ型枪体型式

| 组成部件名称 | 基 本 尺 寸 |
| --- | --- |
| 枪 体 | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | d |
|  | 450 | 4.5 | 5 | 20 | Ф15 | Ф5 | Ф4 | Ф3.5 | Ф3 |

表4  牛用输精枪Ⅱ型枪体基本尺寸           单位为mm

5.2.2.2  牛用输精枪Ⅱ型推杆型式和基本尺寸应符合图6和表5的规定。

图6 牛用输精枪Ⅱ型推杆型式

表5  牛用输精枪Ⅱ型推杆基本尺寸         单位为mm

| 组成部件名称 | 基 本 尺 寸 |
| --- | --- |
| 推 杆 | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 |
|  | 459 | 2 | 2 | Ф15 | Ф9 | Ф1.5 |

5.2.3  牛用输精枪Ⅲ型型式应符合图7的规定。

牛用输精枪III型的型式见图7。

图7 牛用输精枪Ⅲ型型式

5.2.3.1

牛用输精枪Ⅲ型枪体型式和基本尺寸应符合图8和表6的规定。

图8 牛用输精枪Ⅲ型枪体型式

表6  牛用输精枪Ⅲ型枪体基本尺寸            单位为 mm

| 组成部件名称 | 基 本 尺 寸 |
| --- | --- |
| 枪 体 | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 |
|  | 342 | 12 | 16 | Ф15 | Ф12 | Ф8 | Ф6 |

      - 牛用输精枪Ⅲ型推杆型式和基本尺寸应符合图9和表7的规定。

图9 牛用输精枪Ⅲ型推杆型式

表7  牛用输精枪Ⅲ型推杆基本尺寸               单位为 mm

| 组成部件名称 | 基 本 尺 寸 |
| --- | --- |
| 推 杆 | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 |
|  | 448 | 8 | 130 | Ф12 | Ф8 | Ф3 | Ф3.5 | Ф1.5 |

5.2.3.3牛用输精枪Ⅲ型枪头型式和基本尺寸应符合图10和表8的规定.

图10 牛用输精枪Ⅲ型枪头型式

表8 牛用输精枪Ⅲ型枪头基本尺寸                    单位为 mm

| 组成部件名称 | 基 本 尺 寸 |
| --- | --- |
| 枪 头 | L | L1 | L2 | D | D1 |
|  | 119 | 6 | 8 | Ф6 | Ф4 |

5.2.4羊用输精枪型式应符合图11的规定。

图11 羊用输精枪型式

5.2.4.1羊用输精枪枪体型式和基本尺寸应符合图12和表9的规定。

图12：羊用输精枪枪体型式

表9  羊用输精枪枪体基本尺寸            单位为mm

| 组成部件名称 | 基 本 尺 寸 |
| --- | --- |
| 枪 体 | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 |
|  | 182 | 11 | 15 | Ф20 | Ф12 | Ф10 | Ф8 | Ф5 |

5.2.4.2羊用输精枪推杆型式和基本尺寸应符合图13和表10的规定。

图13：羊用输精枪推杆型式

表10 羊用输精枪推杆基本尺寸               单位为mm

| 组成部件名称 | 基 本 尺 寸 |
| --- | --- |
| 推 杆 | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 |
|  | 290 | 5 | 120 | Ф12 | Ф2.5 | Ф1.5 |

5.2.4.3羊用输精枪枪头型式和基本尺寸应符合图14和表11的规定。

图14：羊用输精枪枪头型式

表11  羊用输精枪枪头基本尺寸              单位为mm

| 组成部件名称 | 基 本 尺 寸 |
| --- | --- |
| 枪 头 | L | L1 | D | D1 | D2 |
|  | 120 | 11 | Ф5 | Ф4 | Ф4 |

- 技术要求

6.1外观

6.1.1表面不应有裂纹和明显缺陷。

6.1.2枪头不应有油污、切削粉末等杂物。

6.1.3各部件连接后应无明显歪斜。

6.1.4 部件焊接部位应光滑

  - 输精枪主要部件型式和基本尺寸应符合图1-图14和表2-表11相应的规定。

尺寸公差应符合《GB-T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》的表1和表2规定的中等m级要求。

  - 性能

6.3.1推杆、枪头与精液细管配合应通过密合性检验，细管内不应滞留精液，检查枪头内壁，应无回流的精液。

6.3.2枪头不应有毛刺。

6.3.3连接后应牢固，经40N荷重的拉拔试验不应松动或分离。

6.3.4内孔应通畅。

6.3.5表面粗糙度应符合表12的规定。

表12  表面粗糙度要求                  单位为μm

| 组成部件名称 | 枪体、枪头外表面 | 组成部件切削面 | 枪头端面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面粗糙度值Ra | 1.6 | 3.2 | 1.6 |

6.3.6输精枪通过耐蚀性试验，不应有锈蚀现象。

6.4材料

组成部件的材料应符合表13的规定。

表13  主要组成部件选用材料标准对应表

| 组 成 部 件 名 称 | 材料及标准名称 |
| --- | --- |
| 牛用输精枪Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、羊用输精枪枪体 | GB4423铜及铜合金拉制棒 |
| 牛 牛用输精枪Ⅰ型、Ⅱ型枪体管、输精枪推杆 | GB1220不锈钢棒或性能相当的材质 |
| 牛 牛用输精枪Ⅲ型、羊用输精枪枪体管、枪头 | GB/T1527铜及铜合金拉制管 |

- 试验方法

  - 外观检验：目测。

  - 尺寸检验：用通用或专用量具检验。

  - 性能检验：

7.3.1输精枪密合性检验：在模拟人工授精操作试验时，检查细管和枪头内壁。

7.3.2枪头毛刺检验：将枪头在脱脂棉上平行拖拉，应无纤维带出。

7.3.3连接牢固度检验：将输精枪固定在专用检测仪上，从枪头拔出方向作无冲击拉拔。

7.3.4通畅性检验：用表14规定的检验杆应通过相应的内孔。

表14  通畅性检验条件                单位为mm

| 输精枪孔径 | Φ5.4 | Φ4.2 | Φ3.2 | Φ3 | Φ2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验杆外径 | Φ5.2 | Φ4.0 | Φ3.0 | Φ2.8 | Φ2.2 |

7.3.5表面粗糙度检验：将输精枪固定在表面粗糙度检测仪上，分别对枪体、枪头外表面、组成部件切削面、枪头端面进行粗糙度检验。

7.3.6耐腐蚀性检验：按YY/T 0149规定的柠檬酸溶液试验法进行试验，用正常或矫正视力观察针管内外表面有无锈蚀现象。

- 标志和包装

  - 标志

每支输精枪应有制造厂商标，商标应清晰且易于分辨区别，并无缺损等明显缺陷。每支输精枪应装入一个密封塑料袋内，袋上应有下列标志：

- 制造厂名称、商标。

- 产品名称；

- 产品规格或型号；

- 执行标准；

- 使用说明书和检验合格证；

- 包装日期。

  - 包装

7.2.1 在小包装中装入合格的输精枪成品、合格证、使用说明书各1份。

7.2.2 大包装的标志应符合GB/T 191的规定，包装数量按产品规格及订货合同确定。

8  运输和贮存

8.1运输

8.1.1输精枪在运输中不得与有毒、有害、有腐蚀性的物质混运。

8.1.2输精枪在运输中应轻装、轻卸；不得日晒、雨淋。

8.1.3特殊要求按供需双方协定。

8.2 贮存

包装后的输精枪应贮存在室温、相对湿度≤80%，无腐蚀、通风良好的清洁仓库内。