ICS 11.220

CCS B 42

备案号

N Y

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXX—20XX

兽用疫苗投药器

Sprayer for vaccine veterinary use

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                  XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

前 言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC274/SWG7）归口。

本文件起草单位：中国兽医药品监察所、浙江尚讯科技有限公司、河北博晨畜牧科技有限公司。

本文件主要起草人：

兽用疫苗投药器

１ 范围

本标准规定了兽用疫苗投药器（以下简称投药器）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于投药器的生产和检测。该产品适用于牲畜疫病防控时疫苗的口腔投服和肌肉注射使用。

２ 规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1962.1 注射器、注射针及其它医疗器械6％（鲁尔）圆锥接头　第1部分：通用要求

GB/T 15810-2019    一次性使用无菌注射器

NY 532 兽医连续注射器

NY/T 1622 兽医塑钢连续注射器

YY 1001.1 玻璃注射器 第1部分：全玻璃注射器

3 术语及定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公称容量  nominal capacity

投药器所标注的最大容量值。

3.2

主分度线  primary graduated-line

带有量的分度线。

3.3

主分度线容量  capacity of primary graduated-line

主分度线对应的容量。

3.4

稀释模式  dilution mode

通过不断搬动手柄，使稀释液与疫苗充分混合的过程。

3.5

投放、注射模式  perfusion & injection mode

稀释完成的疫苗通过投放枪头灌注到牲畜口腔或通过注射针头注射到牲畜皮下肌肉。

4 结构与型式

4.1典型结构

图1  投药器示意图

标引序号说明：

1——稀释液瓶；

2——疫苗瓶；

3——气动管接头；

4——锥头；

5——投放枪头或注射针头；

6——换向阀；

7——容量筒；

8——剂量调节机构；

9——进气阀

注：本图仅说明投药器的结构，并非为标准规定的唯一形式

4.2规格和分度值

投药器的基本规格和参数，应符合表1要求。

表1  投药器规格及参数

| 规 格 mL | 公称容量 mL | 分度值 mL |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 0.2 |
| 5 | 5 | 0.2、0.5 |

5 技术要求

5.1 材料

5.1.1投药器枪体部分、气动管接头应采用纯铜材质，金属、塑料零部件应采用性能稳定、耐弱酸、耐弱碱的材料。

5.1.2玻璃管应采用硬质玻璃，应符合NY 532的有关规定。

5.1.3橡胶件应采用耐热、耐弱酸、耐弱碱、耐油的无毒橡胶材料，应符合NY 532的有关规定。

5.1.4投药器枪头部分应采用性能稳定的金属材料。

5.1.5注射针头应采用国家标准产品、圆锥锥头应符合GB/T1962.1的有关规定。

5.2 外观

5.2.1表面应光滑、整洁、色泽均匀，无起泡、裂纹变形等缺陷。

5.2.2金属电镀件镀层应光滑细腻，色泽均匀，不应有明显的鼓泡、粗糙、裂纹、孔隙、花斑或变色等缺陷。

5.2.3 容量筒内壁应光滑，不应有凹凸、斑痕、气孔、结石等缺陷。

5.2.4 容量筒的刻度线与计量数字应清晰、完整、耐久，线条应平直，“0”位线必需完整。

5.3 容量

投药器容量筒的容量相对误差应不大于表2的要求。

表2容量相对误差

| 规 格 mL | 1 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/2公称容量的相对误差 % | 5.0 |  |  |
| 公称容量的 相对误差 % | 3.0 |  |  |

5.4密合性

5.4.1 器身密合性

投药器在稀释、投放、注射的使用状态下时，疫苗瓶、液箱及整体投注装置密合性应良好，在承受0.3MPa的水压时，整体投注装置在30s内不应有液体渗出。

5.4.2 锥头密合性

在承受0.3MPa的水压时，锥头和投放枪头或注射针头等配合部位30s内不应有液体渗出。

5.4.3 各连接部位密合性

在承受0.3MPa的水压时，各胶管连接部位、疫苗瓶及稀释液瓶连接部位、进气阀连接部位10s内不应有液体渗漏。

5.5 滑动性能

活塞与容量筒内壁配合良好，注射器在抽推时应顺畅、不得有卡滞现象。

5.6剂量调节性能

剂量采用螺纹结构可调节。

5.7 稀释性能

5.7.1 穿刺针性能良好，应具备双通道，即入液和出液通道。

5.7.2在稀释模式下，搬动投药器手柄3-5次后，疫苗与稀释液应充分混合。

5.7.3 稀释通道应包含进气阀装置。

5.8 容量筒抗热急变

容量筒应能抗热急变，在80℃水温差时不应爆裂、形变。

5.9 残留液量

投药器残留液量不应大于表3的要求。

表3残留液量

| 规 格 mL | 残留液量 mL |
| --- | --- |
| 2 | 0.09 |
| 5 | 0.15 |

5.10 投药器活塞在水湿润使用状况下，与容量筒内壁的耐磨不得低于5000次，器身密合性应符合5.4.1的规定。

5.11 投放枪头尺寸

投放枪头弯曲角度应为，弯头长度为。

6 试验方法

6.1外观检验

以目力观察。

6.2容量检验

采用称量法测定，用精度为不小于0.02 g的电子天平，称取空烧杯。将注射器吸取20 ℃±5 ℃蒸馏水至刻度容量（V0：公称容量及1/2公称容量），然后注入烧杯内，称取蒸馏水质量（M1）。按下式计算，其结果应符合5.4.1条的规定。

M0=V0×ρ...................................(1)

δ= [(M1- M0)/ M0]×100%...................................(2)

式中：

δ-相对误差，单位为%；

V0-公称容量，单位为mL；

M0-公称质量，单位为g；

M1-实际质量 ，单位为g；

ρ-水的密度，为1000 kg/m3。

6.3密合检验

6.3.1器身密合性检验

将超过投药器公称容量体积的水抽入投药器。排出空气并将投药器中的水量调节至公称容量处。用装置封住投药器锥孔。向投药器施加轴向力，通过活塞和外套的相对运动产生0.3MPa的压力。将此压力保持30 s。检查投药器是否有通过活塞或密封圈的液体泄漏。

6.3.2 锥头密合性检验

按GB 1962.1中5.2或GB/T 1962.2中5.2的方法进行试验。

6.4滑动检验

将活塞调至松紧适宜，并在水浸润的情况下抽吸。

6.5剂量调节检验

调节螺母，观察刻度位置。

6.6 稀释检验

6.6.1目测。

6.6.2将投药器调至稀释模式，向带橡胶塞的空瓶中加入墨汁（或无害有色液体），将瓶子装在穿刺针上，向稀释液空瓶中加入清水，观察注入到疫苗瓶内的稀释液是否回流到稀释液瓶内，并观察回流效果，确保回流畅通，流量充分。同时观察流入疫苗瓶的导管是否有液体回吸。推拉投药器手柄3-5次，观察混合效果。

6.6.3 目测是否有进气阀装置，若有，将进气阀卸下，观察内部单向阀是否为进气方向。

6.7容量筒抗热急变检验

将容量筒先浸入18℃～20℃中5min，然后浸入沸水中（此时水温下降不超过2℃）煮沸5min提出，迅速放入18℃～20℃水中（此时水温上升不应超过2℃）取出，用目力观察容量筒爆裂、变形情况。

6.8 残留液量检验

采用称量法测定，用精度为不小于0.02克的电子天平。用电子天平称取投药器的质量M2，投药器抽取20℃±5℃蒸馏水至公称容量V0刻度线处，仔细排出所有气泡并确保水的半月形水平面与锥头腔末端齐平。擦干投药器外表面。将活塞组件推动至外套底端，水被排出。再次称量投药器的质量M3。

以同一支投药器，抽吸前（M2）与排空后（M3）注射器的质量之差，计算出投药器的残留液量V1。

V1=（M3 - M2）/ρ...................................(3)

式中：

ρ-水的密度，为1000 kg/m3。

V1-残留液量，单位为mL；

6.9 投放枪头尺寸检验

用角度尺测量枪头弯曲角度，用游标卡尺测量弯头长度。

7 标志、包装、运输和贮存

7.1 标志

7.1.1 每支投药器包装上应有下列标志：

a) 生产商名称；

b) 产品名称、规格;

c) 执行标准。

7.1.2  产品合格证上应有下列标志：

a) 制造厂名称；

b) 产品名称、规格；

c) 检验员代号；

d) 检验日期；

e) 产品标准号。

7.1.3 外包装箱上应有以下标志：

a) 生产厂名称及地址；

b) 产品名称、规格、数量；

c) 毛重/净重： kg；

d) 体积（长×宽×高）：cm；

e) 出厂日期。

7.1.4 图案、标志应符合GB/T 191的规定。外包装箱上的字样和标志应清晰、完整，并保证在较长时间内容易识别。

7.2 包装

7.2.1 在小包装盒中装入合格的投药器成品和配备部件、玻璃容量筒以及易损配件、瓶装硅油、合格证、使用说明书等各1份。

7.2.2 大包装的包装数量按产品规格及订货合同确定。

7.3 运输

7.3.1每支投药器在运输中不应与有毒、有害、有腐蚀性的物质混运。

7.3.2每支投药器在运输中应轻装、轻卸；不应日晒、雨淋。

7.3.3特殊要求按供需双方协定。

7.4  贮存

包装后的投药器应贮存在室温、相对湿度≤80%，无腐蚀、通风良好的清洁仓库内。