附件2

2026年畜禽产品兽药残留监控计划

推荐检测方法
一、动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
1  范围

本文件规定了动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量检测的制样和液相色谱-串联质谱测定方法。

本文件适用于牛、羊、猪和鸡的肌肉、肝脏、肾脏和脂肪组织中四环素类（四环素、金霉素、土霉素、多西环素）、磺胺类（乙酰磺胺、磺胺吡啶、磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺噻唑、磺胺甲嘧啶、磺胺二甲异噁唑、磺胺甲噻二唑、苯甲酰磺胺、磺胺二甲异嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺苯吡唑、酞磺胺噻唑、甲氧苄啶）和喹诺酮类（诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星、培氟沙星、洛美沙星、达氟沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、马波沙星、沙拉沙星、二氟沙星、噁喹酸、氟甲喹）药物残留量的测定。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试样中残留的四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物，用Mcllvaine-Na2EDTA缓冲液提取，亲水亲脂平衡型固相萃取柱净化，液相色谱-串联质谱法测定，基质匹配外标法定量。

5  试剂与材料

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的一级水。

5.1  试剂

5.1.1  乙腈（CH3CN）：色谱纯。

5.1.2  甲醇（CH3OH）：色谱纯。

5.1.3  乙酸乙酯（C4H8O2）：色谱纯。

5.1.4  甲酸（HCOOH）：色谱纯。

5.1.5  乙二胺四乙酸二钠·二水（C10H14N2Na2O8·2H2O）。

5.1.6  浓氨水（NH3H2O）。

5.1.7  磷酸氢二钠·十二水（Na2HPO4·12H2O）。

5.1.8  磷酸二氢钠·二水（NaH2PO4·2H2O）。

5.1.9  柠檬酸·一水（C6H8O7·H2O）。

5.1.10  氢氧化钠（NaOH）。

5.1.11  正己烷（C6H14）：色谱纯。

5.2  溶液配制

5.2.1  0.05 mol/L磷酸二氢钠溶液：取磷酸二氢钠·二水7.8 g，用水溶解并稀释至1000 mL。

5.2.2  0.05 mol/L磷酸氢二钠溶液：取磷酸氢二钠·十二水17.9 g，用水溶解并稀释至1000 mL。

5.2.3  磷酸盐缓冲液：取0.05 mol/L磷酸二氢钠溶液190 mL，用0.05 mol/L磷酸氢二钠溶液稀释至1000 mL。

5.2.4  1 mol/L氢氧化钠溶液：取氢氧化钠4 g，用水溶解并稀释至100 mL。

5.2.5  0.03 mol/L氢氧化钠溶液：取1 mol/L氢氧化钠溶液3 mL，用水稀释至100 mL。

5.2.6  Mcllvaine-Na2EDTA缓冲液：取柠檬酸·一水12.9 g、磷酸氢二钠·十二水10.9 g、乙二胺四乙酸二钠·二水39.2 g，加水900 mL，用1 mol/L的氢氧化钠溶液调pH值至5.0±0.2，用水稀释至1000 mL。

5.2.7  洗脱液：取甲醇150 mL，加乙酸乙酯150 mL、浓氨水6 mL，混匀。

5.2.8  复溶液：取水40 mL，加甲醇5 mL、乙腈5 mL、甲酸0.05 mL，混匀。

5.3  标准品

5.3.1  四环素类：四环素、金霉素、土霉素、多西环素含量均≥95.0%。具体见附录A。

5.3.2  磺胺类：乙酰磺胺、磺胺吡啶、磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺噻唑、磺胺甲嘧啶、磺胺二甲异噁唑、磺胺甲噻二唑、苯甲酰磺胺、磺胺二甲异嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺苯吡唑、酞磺胺噻唑、甲氧苄啶含量均≥95.0%。具体见附录A。

5.3.3  喹诺酮类：诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星、培氟沙星、洛美沙星、达氟沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、马波沙星、沙拉沙星、二氟沙星、噁喹酸、氟甲喹含量均≥95.0%。具体见附录A。

5.4  标准溶液制备

5.4.1  标准储备液（1 mg/mL）：取标准品各适量（相当于各活性成分约10 mg），精密称定，于10 mL容量瓶中，四环素类、磺胺类药物：加甲醇溶解并稀释至刻度；喹诺酮类药物：加0.03 mol/L氢氧化钠溶液溶解并稀释至刻度，配制成浓度均为1 mg/mL的标准储备液。-18℃以下保存，有效期6个月。

5.4.2  混合标准工作液（10 μg/mL）：分别取1 mg/mL的标准储备液各0.1 mL，于10 mL容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，配制成浓度为10 μg/mL的混合标准工作液。-18℃以下保存，有效期1个月。

5.4.3  混合标准工作液（1 μg/mL）：精密量取10 μg/mL的混合标准工作液1 mL，于10 mL容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，配制成浓度为1 μg/mL的混合标准工作液。-18℃以下保存，有效期1个月。

5.4.4  混合标准工作液（0.1 μg/mL）：精密量取10 μg/mL的混合标准工作液0.1 mL，于10 mL容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，配制成浓度为0.1 μg/mL的混合标准工作液。-18℃以下保存，有效期1个月。

5.5  材料

5.5.1  亲水亲脂平衡型固相萃取柱：200 mg/6 mL，或相当者。

5.5.2  微孔尼龙滤膜：0.22 μm。

6  仪器和设备

6.1  液相色谱-串联质谱仪：配电喷雾离子源。

6.2  分析天平：感量0.00001 g和0.01 g。

6.3  高速冷冻离心机：-2°C、14000 r/min。

6.4  组织匀浆机。

6.5  涡旋混合器。

6.6  固相萃取装置。

6.7  氮吹仪。

6.8  超声波清洗仪。

7  试样的制备与保存

7.1  试样的制备

取适量新鲜或解冻的空白或供试组织，绞碎，并使均质。

a) 取均质后的供试样品，作为供试试样。

b) 取均质后的空白样品，作为空白试样。

c) 取均质后的空白样品，添加适宜浓度的标准工作液，作为空白添加试样。

7.2  试样的保存

-18°C以下保存。

8  测定步骤

8.1  提取

称取试料 （1±0.05）g，加Mcllvaine-Na2EDTA缓冲液8 mL，涡旋1 min，超声20 min，-2°C、10000 r/min离心5 min，收集上清液。残渣中加磷酸盐缓冲液8 mL，重复提取一次，合并两次提取液，混匀，备用。（对于脂肪组织，合并两次提取液后，加入正己烷10 mL，手动振荡30 s，-2°C、10000 r/min离心5 min，弃去上层正己烷，下层加入正己烷10 mL重复脱脂一次。）

8.2  净化

固相萃取柱依次用甲醇5 mL和水5 mL活化，取备用液过柱，依次用水5 mL和20%甲醇水溶液5 mL淋洗，抽干，用洗脱液10 mL洗脱。收集洗脱液，45℃水浴氮气吹干。加入复溶液1.0 mL，涡旋1 min溶解残余物，14000 r/min离心5 min，0.22 μm微孔滤膜过滤，液相色谱-串联质谱测定。

8.3  基质匹配标准曲线的制备

精密量取混合标准工作液适量，分别加入6份经提取和净化的空白试样残渣中，45℃水浴氮气吹干，加入复溶液1.0 mL涡旋溶解残余物，四环素类和磺胺类药物配制成浓度为2 μg/L、10 μg/L、50 μg/L、100 μg/L、250 μg/L和500 μg/L的基质匹配系列混合标准溶液，喹诺酮类药物配制成浓度为0.5 μg/L、1 μg/L、10 μg/L、100 μg/L、250 μg/L和500 μg/L的基质匹配系列混合标准溶液，滤膜过滤，液相色谱-串联质谱仪测定。以测得特征离子峰面积为纵坐标，对应的标准溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线，求回归方程和相关系数。

8.4  测定

8.4.1  液相色谱参考条件

a）色谱柱：C18（50 mm×2.1 mm，1.7 µm），或相当者；

b）柱温：40℃；

c）进样量：10 µL；

d）流速：0.3 mL/min；

e）流动相：A：0.1%甲酸水溶液；B：甲醇:乙腈（2:8，含0.1%甲酸，体积比）溶液，梯度洗脱程序见表1。

表1 流动相梯度洗脱条件

	时间，min
	A，%
	B，%

	0
	95
	5

	2.0
	85
	15

	5.0
	60
	40

	7.0
	5
	95

	7.1
	95
	5

	9.0
	95
	5


8.4.2  质谱参考条件

a）离子源：电喷雾离子源；

b）扫描方式：正离子扫描；

c）检测方式：多反应监测；

d）离子源温度：100℃；

e）雾化温度：450℃；

f）电离电压：3.0 kV；

g）锥孔气流速：30 L/h；

h）雾化气流速：1000 L/h；

i）定性离子对、定量离子对及锥孔电压和碰撞能量见表2。

表2  定性离子对、定量子离子和锥孔电压、碰撞能量

	化合物名称
	定性离子对

m/z
	定量离子对

m/z
	锥孔电压

V
	碰撞能量

eV

	四环素
	445.1 > 410.2
	445.1 > 410.2
	25
	19

	
	445.1 > 427.2
	
	
	13

	金霉素
	479.1 > 444.2
	479.1 > 444.2
	27
	23

	
	479.1 > 462.2
	
	
	19

	土霉素
	461.1 > 426.2
	461.1 > 426.2
	23
	20

	
	461.1 > 443.2
	
	
	13

	多西环素
	445.1 > 410.2
	445.1 > 428.2
	26
	24

	
	445.1 > 428.2
	
	
	19

	乙酰磺胺
	215.0 > 108.0
	215.0 > 156.0
	17
	18

	
	215.0 > 156.0
	
	
	11

	磺胺吡啶
	250.0 > 108.0
	250.0 > 156.0
	27
	25

	
	250.0 > 156.0
	
	
	16

	磺胺嘧啶
	251.0 > 92.0
	251.0 > 156.0
	23
	27

	
	251.0 > 156.0
	
	
	15

	磺胺甲噁唑
	254.0 > 92.0
	254.0 > 92.0
	27
	26

	
	254.0 > 156.0
	
	
	16

	磺胺噻唑
	256.0 > 92.0
	256.0 > 156.0
	26
	25

	
	256.0 > 156.0
	
	
	15

	磺胺甲嘧啶
	265.0 > 92.0
	265.0 > 156.0
	24
	28

	
	265.0 > 156.0
	
	
	15

	磺胺二甲异噁唑
	268.0 > 92.0
	268.0 > 156.0
	22
	28

	
	268.0 > 156.0
	
	
	16

	磺胺甲噻二唑
	271.0 > 92.0
	271.0 > 92.0
	19
	30

	
	271.0 > 156.0
	
	
	15

	苯甲酰磺胺
	277.0 > 108.0
	277.0 > 156.0
	14
	22

	
	277.0 > 156.0
	
	
	10

	磺胺二甲异嘧啶
	279.0 > 124.0
	279.0 > 124.0
	30
	21

	
	279.0 > 186.0
	
	
	17

	磺胺二甲嘧啶
	279.0 > 92.0
	279.0 > 186.0
	30
	28

	
	279.0 > 186.0
	
	
	16

	磺胺间甲氧嘧啶
	281.0 > 92.0
	281.0 > 156.0
	28
	31

	
	281.0 > 156.0
	
	
	22

	磺胺甲氧哒嗪
	281.0 > 92.0
	281.0 > 156.0
	26
	30

	
	281.0 > 156.0
	
	
	17

	磺胺对甲氧嘧啶
	281.0 > 92.0
	281.0 > 156.0
	25
	29

	
	281.0 > 156.0
	
	
	17

	磺胺氯哒嗪
	285.0 > 92.0
	285.0 > 156.0
	22
	28

	
	285.0 > 156.0
	
	
	15

	磺胺邻二甲氧嘧啶
	311.0 > 92.0
	311.0 > 156.0
	28
	32

	
	311.0 > 156.0
	
	
	17

	磺胺间二甲氧嘧啶
	311.0 > 92.0
	311.0 > 156.0
	28
	32

	
	311.0 > 156.0
	
	
	21

	磺胺苯吡唑
	315.0 > 92.0
	315.0 > 158.0
	32
	42

	
	315.0 > 158.0
	
	
	28

	酞磺胺噻唑
	404.0 > 149.0
	404.0 > 256.0
	27
	32

	
	404.0 > 256.0
	
	
	15

	甲氧苄啶
	291.0 > 123.1
	291.0 > 230.0
	8
	22

	
	291.0 > 230.0
	
	
	22

	噁喹酸
	262.0 > 216.0
	262.0 > 244.0
	24
	28

	
	262.0 > 244.0
	
	
	18

	氟甲喹
	262.0 > 202.0
	262.0 > 244.0
	26
	32

	
	262.0 > 244.0
	
	
	18

	诺氟沙星
	320.1 > 233.0
	320.1 > 302.0
	33
	25

	
	320.1 > 302.0
	
	
	19

	依诺沙星
	321.1 > 234.0
	321.1 > 303.0
	32
	22

	
	321.1 > 303.0
	
	
	20

	环丙沙星
	332.1 > 231.1
	332.1 > 231.1
	31
	38

	
	332.1 > 314.1
	
	
	22

	培氟沙星
	334.1 > 290.1
	334.1 > 316.1
	34
	18

	
	334.1 > 316.1
	
	
	20

	洛美沙星
	352.1 > 265.1
	352.1 > 265.1
	31
	22

	
	352.1 > 308.1
	
	
	16

	达氟沙星
	358.2 > 96.0
	358.2 > 340.2
	34
	25

	
	358.2 > 340.2
	
	
	23

	恩诺沙星
	360.2 > 245.0
	360.2 > 316.1
	34
	26

	
	360.2 > 316.1
	
	
	20

	氧氟沙星
	362.1 > 261.1
	362.1 > 318.1
	30
	26

	
	362.1 > 318.1
	
	
	20

	马波沙星
	363.1 > 72.0
	363.1 > 320.0
	24
	21

	
	363.1 > 320.0
	
	
	15

	沙拉沙星
	386.2 > 299.1
	386.2 > 299.1
	33
	27

	
	386.2 > 342.1
	
	
	20

	二氟沙星
	400.2 > 299.0
	400.2 > 356.1
	37
	30

	
	400.2 > 356.1
	
	
	19


8.4.3  测定法

8.4.3.1  定性测定

在同样测试条件下，试样溶液中四环素类、磺胺类、喹诺酮类药物的保留时间与基质匹配标准溶液中相应四环素类、磺胺类、喹诺酮类药物的保留时间，偏差在±0.1min以内，且检测到的离子的相对丰度，应当与浓度相当的基质匹配标准溶液相对丰度一致，其允许偏差在±40%以内。

8.4.3.2  定量测定

取试样溶液和基质匹配标准工作液，作单点或多点校准，按外标法定量。基质匹配标准工作液及试样溶液中目标物的响应值均应在仪器检测的线性范围内，超出线性范围时应进行适当倍数稀释后重新测定。在上述液相色谱-串联质谱条件下，基质匹配标准工作液特征离子质量色谱图参见附录B。

8.5  空白试验

取空白试料，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

9  结果计算和表述

试样中四环素类、磺胺类、喹诺酮类药物的残留量按标准曲线或公式（1）计算：

[image: image6.jpg]WXIC of -MRM (15 pairs) 437 300/361 200 Da ID"BTMS 1 from Sample 14 (NG- 1) of 20230337 _NG&J

Max 9 1ed cps.

100% b cad
6.84.
50% LN
2
P
00 7o 20 30 o 50 B 70 £ B0 00 o o
Time, min
—XIC of -MIRNI (15 pairs)” 437 3007307 200 Da 107 BTVS 3 from Sample 14 (NG -1) of 20230331 NG&T Wax 2764 cps
100% 6.98
5 50%
2
555
0%
00 10 2% 3% a0 50 50 70 50 B0 160 1o [ED)
Time. mi
- XIC of “MIRN (15 pairs)” 437 3007367 200 Da 107 DXN_1 from Sampie 14 (NG~ 1) of 20730331 NGEIR Wax 9264 cps
100% 9199
6.84- AN
1 50%
2
oM
00 0 20 30 a0 50 &0 70 00 B0 160 1o 20
W XIC of ‘MRM (15 pairs)’ 437 300/307 200 Da ID° DXM_3 from Sample 14 (NG' ) of 20230331_NG&JIR. Max 2264 cps.
o5 6.84.6.00
3 50%
2
557
o%M
00 1o 2% 3% a0 5% 9% 160 7o o
i
X1 oTWIRN (15 pairs) 403 3007327200 Da 107 PRS_1 from Sample 14 (NG - 13 61 2023033 T-NGEIR Max 4765 cps
100% 580
N
s0%
0%
00 7o 20 30 a0 50 ) 7o 50 B 60 o o
Timé, min
WXIC of -MRM (15 pairs): 402.300/299.000 Da 1D PNS_3 from Sample 14 (NG - 1) of 20230331_NG&JR Max. 8.6e4 cps.
100% S.po
et 50%
2
0%b
00 7o 20 30 o 50 o0 7o 50 90 o o o
Time, min
G of “NIRM (15 pairs)’ 406 2007320 200 Da 10° PNSL_1 from Sampie 14 (NG - 1) of 20230331 NGEIR Max 7365 cpa
100% 588603
T 50% MR
2
o%M
00 70 20 3% a0 50 0 00 7o 3o
Timg, min
" XIG OF “MIRN (T5 pairs)” 405 2007295 000 Da 107 PNSL_3 from Sampie 14 (NG 1) 6 20230331 NGEIR Wax 7664 cps
100% boe
80%
o eow
2 0%
a0 5.06
o%M
00 7’0 20 3% 4o 50 90 160 W10 3o
- TC of “MRM (15 pairs)’ 419 300/343 200 Da 1D JJPNSL_1 from Sample 14 G '1)5! 0230331_NG& Max e5 Cps.
100% 0.87.
5 PR
50%
2
o%M
00 1o 250 £ @l 50 oo 70 ) B0 160 o o
W XIC of -MRM (15 pairs). 419 3007309 100 Da 107 JIPNSL_3 from Sample 14 (NG - 1) of 20230331 NG& Max 1965 cps
687
2
70 20 30 a0 50 ) 7o 50 ) 60 o o

Time, min





式中：

ω —试样中待测药物残留量，单位为微克每千克（μg/kg）；

ρs—基质匹配标准溶液中待测药物的浓度，单位为微克每升（(g/L）；

A —试样溶液中四环素类、磺胺类、喹诺酮类药物的峰面积；

As —基质匹配标准溶液中待测药物的峰面积；

V —试样最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m—试样质量，单位为克（g）。

注：计算结果不小于1 μg/kg的保留3位有效数字，1 μg/kg以下保留至小数点后2位。

10  方法灵敏度、准确度和精密度

10.1  灵敏度

本方法中喹诺酮类药物的检出限为0.5 μg/kg，定量限为1 μg/kg，四环素类和磺胺类药物的检出限为2 μg/kg，定量限为10 μg/kg。

10.2  准确度

本方法在1 μg/kg～500 μg/kg添加浓度水平上的回收率为60％～120％。

10.3  精密度

本方法批内相对标准偏差≤15%，批间相对标准偏差≤20%。

附 录 A

（资料性）

表A.1 四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物中英文通用名称、

化学分子式和CAS号

	化合物名称
	英文名称
	化学分子式
	CAS号

	四环素
	tetracycline
	C22H24N2O8
	60-54-8

	金霉素
	chlortetracycline
	C22H23ClN2O8
	57-62-5

	土霉素
	oxytetracycline
	C22H24N2O9
	79-57-2

	多西环素
	doxycycline
	C22H24N2O8
	564-25-0

	乙酰磺胺
	sulfacetamide
	C8H10N2O3S
	144-80-9

	磺胺吡啶
	sulfapyridine
	C11H11N3O2S
	144-83-2

	磺胺嘧啶
	sulfadiazine
	C10H10N4O2S
	68-35-9

	磺胺甲噁唑
	sulfamethoxazole
	C10H11N3O3S
	723-46-6

	磺胺噻唑
	sulfathiazole
	C9H9N3O2S2
	72-14-0

	磺胺甲嘧啶
	sulfamerazine
	C11H12N4O2S
	127-79-7

	磺胺二甲异噁唑
	sulfisoxazole
	C11H13N3O3S
	127-69-5

	磺胺甲噻二唑
	sulfamethizole
	C9H10N4O2S2
	144-82-1

	苯甲酰磺胺
	sulfabenzamide
	C13H12N2O3S
	127-71-9

	磺胺二甲异嘧啶
	sulfisomidine
	C12H14N4O2S
	515-64-0

	磺胺二甲嘧啶
	sulfamethazine
	C12H14N4O2S
	57-68-1

	磺胺间甲氧嘧啶
	sulfamonomethoxine
	C11H12N4O3S
	1220-83-3

	磺胺甲氧哒嗪
	sulfamethoxypyridazine
	C11H12N4O3S
	80-35-3

	磺胺对甲氧嘧啶
	sulfameter
	C11H12N4O3S
	651-06-9

	磺胺氯哒嗪
	sulfachloropyridazine
	C10H9ClN4O2S
	80-32-0

	磺胺邻二甲氧嘧啶
	sulfadoxine
	C12H14N4O4S
	2447-57-6

	磺胺间二甲氧嘧啶
	sulfadimethoxine
	C12H14N4O4S
	122-11-2

	磺胺苯吡唑
	sulfaphenazole
	C15H14N4O2S
	526-08-9

	酞磺胺噻唑
	phthalylsulfathiazole
	C17H13N3O5S2
	85-73-4

	甲氧苄啶
	trimethoprim
	C14H18N4O3
	738-70-5

	噁喹酸
	oxolinic acid
	C13H11NO5
	14698-29-4

	氟甲喹
	flumequine
	C14H12FNO3
	42835-25-6

	诺氟沙星
	norfloxacin
	C16H18FN3O3
	70458-96-7

	依诺沙星
	enoxacin
	C15H17FN4O3
	74011-58-8

	环丙沙星
	ciprofloxacin
	C17H18FN3O3
	85721-33-1

	培氟沙星
	pefloxacin
	C17H20FN3O3
	70458-92-3

	洛美沙星
	lomefloxacin
	C17H19F2N3O3
	98079-51-7

	达氟沙星
	danofloxacin
	C19H20FN3O3
	112398-08-0

	恩诺沙星
	enrofloxacin
	C19H22FN3O3
	93106-60-6

	氧氟沙星
	ofloxacin
	C18H20FN3O4
	82419-36-1

	马波沙星
	marbofloxacin
	C17H19FN4O4
	115550-35-1

	沙拉沙星
	sarafloxacin
	C20H17F2N3O3
	98105-99-8

	二氟沙星
	difloxacin
	C21H19F2N3O3
	98106-17-3


附 录 B

（资料性）

四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物标准溶液特征离子质量色谱图

[image: image1.png]


图B.1  四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物猪肉基质匹配标准溶液特征离子质量色谱图（四环素类和磺胺类：10 μg/L；喹诺酮类：1 μg/L）

[image: image2.emf]ZR-J-std(1+10)ug/kg

Time

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

R20230528005

13: MRM of 2 Channels ES+ 

279 > 186 (Sulfisomidine)

2.48e7

1.48

R20230528005

12: MRM of 2 Channels ES+ 

279 > 186 (Sulfamethazine)

4.64e7

2.66

R20230528005

11: MRM of 2 Channels ES+ 

277 > 156 (Sulfabenzamide)

2.23e7

4.05

R20230528005

10: MRM of 2 Channels ES+ 

268 > 156 (Sulfisoxazole)

2.07e7

3.78

R20230528005

9: MRM of 2 Channels ES+ 

271 > 92 (Sulfamethizole)

1.68e7

2.69

R20230528005

8: MRM of 2 Channels ES+ 

265 > 156 (Sulfamerazine)

3.21e7

2.13

R20230528005

7: MRM of 2 Channels ES+ 

262 > 244 (OXO)

1.59e7

4.11

4.43

R20230528005

6: MRM of 2 Channels ES+ 

262 > 244 (FLU)

1.21e7

5.24

R20230528005

5: MRM of 2 Channels ES+ 

256 > 156 (Sulfathiazole)

2.45e7

1.84

1.49

R20230528005

4: MRM of 2 Channels ES+ 

254 > 92 (Sulfamethoxazole)

2.28e7

3.50

R20230528005

3: MRM of 2 Channels ES+ 

251 > 156 (Sulfadiazine)

2.92e7

1.56

1.97

R20230528005

2: MRM of 2 Channels ES+ 

250 > 156 (Sulfapyridine)

3.82e7

1.95

1.72

R20230528005

1: MRM of 2 Channels ES+ 

215.03 > 156.03 (Sulfacetamide)

9.68e6

1.31

图B.1 （续）

[image: image3.emf]ZR-J-std(1+10)ug/kg

Time

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

R20230528005 Sm (SG, 3x1)

25: MRM of 2 Channels ES+ 

334.132 > 316.1 (PEF)

1.33e6

2.60

2.20

2.91

2.72

R20230528005 Sm (SG, 3x1)

24: MRM of 2 Channels ES+ 

332.1 > 231.1 (CIP)

5.74e5

2.68

R20230528005 Sm (SG, 3x1)

23: MRM of 2 Channels ES+ 

321.1 > 303 (ENO)

1.13e6

2.41

2.17

2.77

2.55

R20230528005 Sm (SG, 3x1)

22: MRM of 2 Channels ES+ 

320.1 > 302 (NOR)

4.72e5

2.55

2.34

R20230528005 Sm (SG, 3x1)

21: MRM of 2 Channels ES+ 

315 > 158 (Sulfaphenazole)

2.09e7

4.36

R20230528005 Sm (SG, 3x1)

20: MRM of 2 Channels ES+ 

311 > 156 (Sulfadimethoxine)

8.70e7

4.37

R20230528005 Sm (SG, 3x1)

19: MRM of 2 Channels ES+ 

311 > 156 (Sulfadoxine)

6.60e7

3.57

R20230528005 Sm (SG, 3x1)

18: MRM of 2 Channels ES+ 

291.07 > 230.1 (Trimethoprim)

5.44e7

2.34

R20230528005 Sm (SG, 3x1)

17: MRM of 2 Channels ES+ 

281 > 156 (Sulfamonomethoxine)

2.95e7

3.20

R20230528005 Sm (SG, 3x1)

16: MRM of 2 Channels ES+ 

285 > 156 (Sulfachloropyridazine)

1.84e7

3.23

R20230528005 Sm (SG, 3x1)

15: MRM of 2 Channels ES+ 

281 > 156 (Sulfamethoxypyridazine)

4.44e7

2.80

2.70

R20230528005 Sm (SG, 3x1)

14: MRM of 2 Channels ES+ 

281 > 156 (Sulfameter)

4.35e7

2.80

2.66


图B.1 （续）

二、动物性食品中糖皮质激素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法

1  范围

本文件规定了动物性食品中糖皮质激素类药物残留量检测的制样和液相色谱-串联质谱测定方法。

本文件适用于猪、牛、羊的肌肉、肝脏和肾脏，鸡的肌肉和蛋以及牛奶、羊奶中地塞米松、倍他米松、泼尼松、泼尼松龙和甲基泼尼松龙残留量的检测，其他禽蛋和奶参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试样中残留的糖皮质激素药物经酶解后，用乙腈提取，增强型脂肪去除净化柱净化，液相色谱-串联质谱法测定，基质匹配标准溶液外标法定量。

5  试剂与材料

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的一级水。

5.1  试剂

5.1.1  甲醇（CH3OH）：色谱纯。

5.1.2  甲酸（HCOOH）：色谱纯。

5.1.3  乙腈（CH3CN）：色谱纯。

5.1.4  乙酸铵（CH3COONH4）。

5.1.5  冰醋酸（CH3COOH）。

5.1.6  氯化钠（NaCl）。

5.1.7  β-葡萄糖醛羧酶/芳基硫酸酯酶（β-glucuronidase/arylsulfatase）：30 U/60 U/ mL。

5.2  溶液配制

5.2.1  80%乙腈溶液：取乙腈80 mL，用水稀释至100 mL。

5.2.2  0.05 mol/L乙酸铵缓冲溶液：取乙酸铵3.85g，溶解于1000 mL水中，用冰醋酸调pH 5.2。

5.2.3  乙腈-水溶液（20+80，V/V）：取乙腈20 mL和水80 mL，混匀。

5.2.4  0.1%甲酸溶液：取甲酸1 mL，用水稀释至1000 mL。

5.3  标准品

地塞米松、倍他米松、泼尼松、泼尼松龙和甲基泼尼松龙，含量均≥97.0%，见附录A。

5.4  标准溶液制备

5.4.1  标准储备液（1 mg/mL）：分别取地塞米松、倍他米松、泼尼松、泼尼松龙和甲基泼尼松龙标准品适量（相当于糖皮质激素药物约10 mg），精密称定，于10 mL容量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，配制成浓度为1 mg/mL的糖皮质激素类药物标准储备液。-18℃以下避光保存，有效期6个月。

5.4.2  混合标准工作液：分别精密量取1 mg/mL的标准储备液0.1 mL，于100 mL容量瓶中，用乙腈稀释至刻度，配制成1 μg/mL的混合标准工作液。4℃以下避光保存，有效期3个月。

5.5  材料

5.5.1  增强型脂肪去除净化柱：300 mg/3mL，或相当者。

5.5.2  有机微孔滤膜：0.22 µm。

6  仪器和设备

6.1  液相色谱-串联质谱仪：配有电喷雾离子源（ESI）。

6.2  分析天平：感量0.01 g和0.00001 g。

6.3  均质机。

6.4  恒温振荡摇床。

6.5  涡旋混合器。

6.6  涡旋振荡器。

6.7  冷冻高速离心机：转速不低于8000 r/min。

6.8  pH计。

6.9  固相萃取装置。

6.10  氮吹仪。

7  试样的制备与保存

7.1  试样的制备

取适量新鲜或解冻的空白或供试组织，绞碎，并均质。

取适量新鲜或冷藏的空白或供试鸡蛋，去壳后混合均匀。

取适量新鲜或冷藏的空白或供试牛奶，混合均匀。

——取均质后的供试样品，作为供试试样。

——取均质后的空白样品，作为空白试样。

——取均质后的空白样品，添加适宜浓度的标准工作液，作为空白添加试样。

7.2  试样的保存

-18℃以下保存。

8  测定步骤

8.1  酶解

称取试料（5±0.05）g于50 mL聚丙烯塑料离心管，加入0.05 mol/L乙酸铵缓冲溶液10 mL、β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶50 μL，涡旋均匀，37℃±1℃振荡酶解16 h，放置至室温，备用。

8.2  提取

8.2.1  肌肉、肝脏、肾脏组织

备用液以8000 r/min离心5 min，取上清液于另一离心管中；下层残渣中加入10 mL乙腈，涡旋振荡5 min，5000 r/min离心5 min，取上层清液，再向下层残渣加10 mL乙腈，重复提取，合并三次上层清液，加入3 g氯化钠，涡旋振荡5 min，8000 r/min离心5 min，取上层有机相，于40℃氮气吹干，准确加入5 mL 80%乙腈溶液，涡旋溶解，备用。

8.2.2  牛奶、羊奶、鸡蛋

备用液加入10 mL乙腈，涡旋振荡5 min，8000 r/min离心5 min，取上清液于另一离心管中，再次向残渣中加10 mL乙腈，重复提取，合并上层清液，加入3 g氯化钠，涡旋振荡5 min，8000 r/min离心5 min，取上层有机相，于40℃氮气吹干，准确加入5 mL 80%乙腈溶液，涡旋溶解，备用。

8.3  净化

取2.5 mL备用样液通过增强型脂肪去除净化柱，收集约1.5 mL样液涡旋混匀，准确移取1.0 mL于另一管中，40 ℃氮气吹干。残余物中加入乙腈-水溶液（20+80，V/V）0.5 mL，充分溶解，过0.22 µm滤膜，供液相色谱-串联质谱仪测定。

8.4  基质匹配标准曲线的制备

精密量取混合标准工作液适量，用经提取、净化步骤处理后的空白试料残余物溶液稀释，分别配制成浓度为0.3 μg/L、0.6 μg/L、1.5 μg/L、4 μg/L、10 μg/L和20 μg/L肌肉和肾脏基质匹配系列标准曲线溶液，1 μg/L、2 μg/L、5 μg/L、10 μg/L、20 μg/L和50 μg/L肝脏和鸡蛋基质匹配系列标准曲线溶液，0.15 μg/L、0.3 μg/L、0.5 μg/L、1.5 μg/L、3 μg/L和10 μg/L牛奶和羊奶基质匹配系列标准曲线溶液，过0.22 µm有机微孔滤膜，供液相色谱-串联质谱仪测定。以糖皮质激素类药物定量离子质量色谱峰面积为纵坐标，基质匹配标准溶液浓度为横坐标，绘制基质匹配标准曲线。求回归方程和相关系数。

8.5  测定

8.5.1  液相色谱参考条件

a）色谱柱：含ADME（金刚烷键合相）的C18色谱柱（100 mm×2.1 mm，2.0 µm）或相当者； 

b）流动相：A：0.1%甲酸溶液，B：乙腈，梯度洗脱条件见表1；

c）流速：0.3 mL/min；

d）柱温：40℃；

e）进样量：10 µL。

表1 梯度洗脱条件

	时间/min
	流动相A/%
	流动相B/%

	0
	80
	20

	5
	60
	40

	7
	50
	50

	8
	10
	90

	9
	10
	90

	9.1
	80
	20

	11
	80
	20


8.5.2  质谱参考条件

a）离子源：电喷雾离子源；

b）扫描方式：负离子扫描；

c）检测方式：多反应监测；

d）喷雾电压：-4500 V；

e）雾化温度：550℃；

f）气帘气：35 psi；

g）雾化气：55 psi；

h）定性离子对、定量离子对、去簇电压和碰撞能量参考值见表2。

表2 定性离子、定量离子、去簇电压和碰撞电压

	化合物名称
	定性离子对

m/z
	定量离子对

m/z
	去簇电压

V
	碰撞能量

eV

	地塞米松
	437.3>361.2
	437.3>361.2
	35
	24

	
	437.3>307.2
	
	
	43

	倍他米松
	437.3>361.2
	437.3>361.2
	35
	24

	
	437.3>307.2
	
	
	43

	泼尼松
	403.3>327.2
	403.3>327.2
	30
	18

	
	403.3>299.0
	
	
	25

	泼尼松龙
	405.2>329.2
	405.2>329.2
	40
	22

	
	405.2>295.0
	
	
	28

	甲基泼尼松龙
	419.3>343.2
	419.3>343.2
	35
	22

	
	419.3>309.1
	
	
	43


8.5.3  测定法

8.5.3.1  定性测定

在相同测试条件下，试料溶液中糖皮质激素类药物色谱峰的保留时间与基质匹配标准液中糖皮质激素类药物色谱峰的保留时间偏差在±0.1 min以内；且检测到的相对离子丰度，应与浓度相当的基质匹配标准溶液相对离子丰度一致。其允许偏差为± 40%。

8.5.3.2  定量测定

取试料溶液和相应的基质匹配标准溶液，作单点或多点校准，按外标法以特征离子质量色谱峰面积定量，基质匹配标准溶液及试料溶液中的糖皮质激素类药物响应值均应在仪器检测的线性范围内，超出线性范围时应进行适当倍数稀释后重新测定。在上述色谱-质谱条件下，糖皮质激素类药物特征离子质量色谱图见附录B。

8.6  空白试验

取空白试料，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

9  结果计算和表述

试样中待测物残留量按标准曲线或公式（1）计算：

[image: image4.emf]ZR-J-std(1+10)ug/kg

Time

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

%

0

100

R20230528005

37: MRM of 2 Channels ES+ 

479.1 > 444.2 (Chlorteracyline)

1.38e6

3.78

3.41

R20230528005

36: MRM of 2 Channels ES+ 

461.1 > 426.2 (Oxytetracyline)

3.13e6

2.61

3.00

R20230528005

35: MRM of 2 Channels ES+ 

445.1 > 428.2 (Doxycyline)

1.35e7

4.11

R20230528005

34: MRM of 2 Channels ES+ 

445.1 > 410.2 (Tetracyline)

1.10e7

2.84

R20230528005

33: MRM of 2 Channels ES+ 

404 > 256 (Phthalysulfathiazole)

2.48e6

3.85

R20230528005

32: MRM of 2 Channels ES+ 

400.2 > 356.1 (DIF)

3.34e6

3.35

3.51

R20230528005

31: MRM of 2 Channels ES+ 

386.2 > 299.1 (SARA)

1.58e6

3.31

3.01

R20230528005

30: MRM of 2 Channels ES+ 

363.1 > 320 (MAR)

1.15e6

2.33

2.17

R20230528005

29: MRM of 2 Channels ES+ 

362.1 > 318.1 (OFL)

2.55e6

2.56

3.00

R20230528005

28: MRM of 2 Channels ES+ 

360.2 > 316.1 (ENR)

4.12e6

2.99

R20230528005

27: MRM of 2 Channels ES+ 

358.2 > 340.2 (DAN)

1.07e6

2.89

R20230528005

26: MRM of 2 Channels ES+ 

352.147 > 265.1 (LOM)

3.13e6

2.88

 QUOTE  ………………（1）

式中：

ω—试样中糖皮质激素类药物的残留量，单位为微克每千克（µg/kg）；

ρs—基质匹配标准溶液中糖皮质激素类药物浓度，单位为微克每升（µg/L）； 

A—试料溶液中糖皮质激素类药物定量峰面积； 

As —基质匹配标准溶液中糖皮质激素类药物定量离子峰面积； 

V1—净化前复溶残余物的定容体积，单位为毫升（mL）；

V2—净化后移取试料溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0—最终试料溶液定容体积，单位为毫升（mL）；

m —试料质量，单位为克（g）。

10  方法灵敏度、准确度和精密度

10.1  灵敏度

本方法在猪、牛、羊的肌肉和肾脏组织，鸡的肌肉中检测限为0.15 µg/kg，定量限为0.3 µg/kg；在猪、牛、羊的肝脏组织，鸡蛋中检测限为0.5 µg/kg，定量限为1.0 µg/kg；在牛奶、羊奶中检测限为0.05 µg/kg，定量限为0.15 µg/kg。

10.2  准确度

本方法猪、牛、羊的肌肉、肾脏组织，鸡的肌肉在0.3 µg/kg~3 µg/kg添加浓度的回收率为60%~120%；猪、牛、羊的肝脏组织，鸡蛋中在1 µg/kg~10 µg/kg添加浓度的回收率为60%~120%；牛奶、羊奶在0.15 µg/kg~1.5 µg/kg添加浓度的回收率为60%~120%。

10.3  精密度

本方法的批内相对标准偏差≤15%，批间相对标准偏差≤20%。

附 录 A

（资料性）

表A.1 糖皮质激素类药物中英文通用名称、化学分子式和CAS号

	化合物名称
	英文名称
	化学分子式
	CAS号

	地塞米松
	dexamethasone
	C22H29FO5
	50-02-2

	倍他米松
	betamethasone
	C22H29FO5
	378-44-9

	泼尼松
	prednisone
	C21H26O5
	53-03-2

	泼尼松龙
	prednisolone
	C21H28O5
	50-24-8

	甲基泼尼松龙
	methylprednisolone
	C22H30O5
	83-43-2


附 录 B

（资料性）

糖皮质激素类药物基质匹配标准溶液特征离子质量色谱图

[image: image5.emf]߱=ߩݏ×ܣ×ܸ0×ܸ1×1000 ܣݏ

×݉×ܸ2

×1000

1.倍他米松6.84 min，2.地塞米松6.99 min，3.泼尼松5.89 min，4.泼尼松龙5.88 min，

5.甲基泼尼松龙6.87 min

图B.1 糖皮质激素类药物牛肝基质匹配标准溶液特征离子质量色谱图（2 µg/L）
