ICS 11.220

B42

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXX—20XX
兽医用一次性防护服

One-off protective clothing for veterinarian use

（征求意见稿）
在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上
20XX-XX-XX发布                             20XX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布
NY  XXXX—XXXX

前     言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。
本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC274/SWG7）归口。
本文件起草单位：中国兽医药品监察所、江苏荣畅牧业发展有限公司。

本文件主要起草人： 
NYXXXX-XXXX

兽医用一次性防护服
1  范围
本标准规定了兽医用一次性防护服的要求、试验方法、标志、使用说明、包装、运输和贮存，描述了兽医用一次性防护服的试验方法。
本标准适用于为兽医工作者在接触具有潜在感染性的动物血液、体液、分泌物等前提供阻隔、防护作用的一次性防护服(以下简称防护服)的生产和检测。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志

GB2828.  逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB2829  周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB/T 3923.1-1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4744-1997 纺织织物 抗渗水性测定 静水压测定

GB/T 4745-1997 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验

GB/T 5455-1997 纺织品 燃烧性能试验 垂直法

GB/T 12703-1991 纺织品静电测试方法

GB/T 12704-1991 织物透湿量测定方法 透湿杯法

GB/T 5549-2010 表面活性剂 用拉起液膜法测定表面张力

GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法

GB/T 14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 15980-1995 一次性使用医疗用品卫生标准

GB/T 16886.10-2005 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与致敏试验

GB 17591-1998 阻燃机织物

3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1

沾水等级 spray  rating

织物表面抗湿性的程度。
3.2

透湿量 water vapour  transmission rate

在织物两面分别存在恒定的水蒸汽的条件下、规定时间内通过单位面积织物的水蒸汽质量，以该条件下的g/（㎡·d)表示。

3.3

刺激 irritation

不涉及免疫学机制的一次、多次或持续与试验材料接触所引起的局部炎症反应。
3.4

灭菌 sterilization

用物理或化学方法杀灭传播媒介上所有的微生物，使其达到无菌。
3.5

断裂强力 breaking force

在规定条件下进行的拉伸试验过程中，试样被拉断的最大力。


3.6

断裂伸长率 elongation at break

对应于断裂强力的伸长率。
3.7

过滤效率 filtering efficiency

在规定条件下，护品将空气中的颗粒物滤除的百分数。
3.8
阻燃性能 flame retardation

护品阻止本身被点燃、有焰燃烧和阴燃的性能。
4  结构、号型和基本尺寸

4.1 结构

由连帽上衣、裤子组成，可分为连身式结构和分身式结构。

4.2 号型和基本尺寸

号型和基本尺寸见表1和表2。

表1 连身式号型尺寸        单位：cm

	号型
	身长
	胸围
	袖长
	袖口
	脚口

	160
	165
	120
	84
	18
	24

	165
	169
	125
	86
	18
	24

	170
	173
	130
	90
	18
	24

	175
	178
	135
	93
	18
	24

	180
	181
	140
	96
	18
	24

	185
	188
	145
	99
	18
	24

	偏差
	土2
	土2
	土2
	土2
	土2


 表2 分身式号型尺寸            单位：cm

	号型
	上衣长
	胸围
	裤长
	腰围

	160
	76
	120
	105
	100-105

	165
	78
	125
	108
	105-110

	170
	80
	130
	111
	110-115

	175
	82
	135
	114
	115-120

	180
	84
	140
	117
	120-125

	185
	86
	145
	120
	125-130

	偏差
	土2
	土2
	土2
	土2


5  技术要求
5.1 外观

5.1.1 应干燥、清洁、无霉斑、表面不允许有斑疤、裂孔等缺陷。

5.1.2 针线缝合采用针缝加胶合或做折边缝合，缝合的针距每3cm应为8针-14针，线迹应均匀、平直，不得有跳针。

5.1.3 如有拉锁，拉锁应能自锁，不能外露。

5.1.4 结构应合理，穿脱方便，结合部位严密。

5.1.5 袖口、脚踝口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。

5.2 液体阻隔功能

5.2.1 抗渗水性

不得渗水，关键部位抗静水压力不低于1.67kPa(17cm H20)时。

5.2.2 透湿量

透湿量应不小于2500g /(㎡·d)。

5.2.3 抗合成血液穿透性
抗合成血液穿透性应不低于表3中第2级的要求。

表3  抗合成血液穿透性分级         单位：kPa
	级别
	试验压力

	6
	20

	5
	14

	4
	7

	3
	3.5

	2
	1.75

	1
	0a

	a表 示 材 料所受的压力仅为试验槽中的合成血液所产生的压力。


5.2.4 表面抗湿性

外侧面沾水等级应不低于GB/T 4745-1997中3级的要求。

5.3 断裂伸长率

样材断裂伸长率不小于35%。

5.4 断裂强力

样材的断裂强力应不小于50N。

5.5 过滤效率

对非油性颗粒的过滤效率不小于70%.

5.6 阻燃性能

具有阻燃性能的防护服应符合GB 17591-1998中B2级的要求。

5.7 皮肤刺激性

材料应无皮肤刺激反应。

5.8 抗静电性

防护服带电量应不大于0.6μC/件。

5.9 微生物指标

5.9.1微生物指标的要求，见表4。

5.9.2 包装上标志有“灭菌”、“无菌”字样的或图示的防护服应无菌。

表4 防护服微生物指标

	细菌菌落总数/(cfu/g)
	大肠菌群
	绿脓杆菌
	金黄色葡萄球菌
	溶血性链球菌
	真菌菌落总数（cfu/g）

	≤200
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	≤100


5.10 环氧乙烷残留量

经环氧乙烷灭菌的防护服，其残留量应不超过10μg/g。

6 试验方法
6.1 外观

6.1.1 目视检查，应符合5.1.1，5.1.4，5.1.5要求。

6.1.2 针距使用通用量具进行测量，应符合5.1.2要求。

6.1.3 对每个防护服样品的拉锁进行拉合操作5次，均应符合5.1.3要求。

6.2 液体阻隔功能

6.2.1 抗渗水性

按照GB/T 4744-1997规定的静水压试验进行，应符合5.2.1的要求。

6.2.2 透湿量

按照GB/T 12704-1991规定的透湿杯法进行试验，应符合5.2.2的要求。

6.2.3 合成血液穿透

材料按照GB/T 5549-2010进行试验，应符合5.2.3的要求。

6.2.4 表面抗湿性

外侧面按照GB/T 4745规定进行沾水试验，应符合5.2.4的要求。

6.3 断裂伸长率

关键部位按照GB/T 3923.1 规定的条样法进行试验，应符合5.3的要求。

6.4 断裂强力

关键部位按照GB/T 3923.1 规定的条样法进行试验，应符合5.4的要求。

6.5 过滤效率

最少测试3个防护服样品，均应符合5.5的要求。
    测试环境要求: 应使用在相对湿度为30%士10%,温度为25℃ 士5℃的环境中的氯化钠气溶胶或类似的固体气溶胶〔颗粒粒数中值直径(CMD)1〕： 0.075μm 士0.020μm ;颗粒分布的几何标准偏差:≤1.86;浓度:≤200 mg/m3〕进行试验。空气流量设定为15L/min士2L/min，气流通过的截面积为100cm2。 [注： 1)相当于空气动力学质量中值直径(MMAD)0.24μm士0.06μm。]
6.6 阻燃性能

按照GB/T 5455规定的垂直法进行燃烧性能试验，应符合5.6的要求。

6.7 皮肤刺激性

按照GB/T 16886.10-2000中5.2规定的方法进行试验，应符合5.7的要求。
6.8 抗静电性

按照GB/T 12703-1991中7.2规定的方法进行试验，应符合5.8的要求。

6.9 微生物指标

6.9.1 按照GB 15979-2002中附录B规定的方法对防护服样品进行试验，应符合5.9.1的要求。

6.9.2 按照GB/T 14233.2- 2005第3章规定的方法进行无菌试验，应符合5.9.2的要求。

6.10 环氧乙烷残留量

按照GB 15980-1995中附录G规定的方法进行试验，应符合5.10的要求。

7 检验规则
7.1检验分类

    兽医用一次性防护服的检验分为逐批检查(出厂检验)和周期检查(型式检验)
7.2逐批检查和周期检查均按照GB 2828的规定进行。
8  标志、使用说明

8.1 标志

8.1.1 防护服的最小包装上应该有下面清楚易认的标志，如果包装是透明的，则应该透过包装可以看到下面的标志:

a) 产品名称;

b) 生产商或供货商的名称;

c) 产品号型;

d) 执行标准号;

e) 产品注册号;

f) 如为灭菌产品应注明灭菌有效期;

g) “一次性使用”或相当字样;

h) 生产日期;

i) 贮存条件;

j) “使用前需阅读使用说明”或相当字样。

8.1.2 防护服包装箱上至少应有如下标志:

a) 产品名称;

b) 生产商或供货商的名称;

c) 产品号型;

d) 执行标准号;

e) 产品注册号;

f) 包装数量;

g) “一次性使用”或相当字样;

h) 生产日期;

i) 贮存条件;

j) “防晒”，“怕雨”等字样和标识。

8.2 使用说明

8.2.1 每个防护服的最小包装均应附带一份使用说明。

8.2.2 使用说明至少应有中文。

8.2.3 使用说明应该清楚易懂，可以使用相应图示。

8.2.4 使用说明至少应该包括如下内容:

a) 产品名称;

b) 生产商名称、地址、联系电话;

c) 产品用途和使用限制;

d) 执行标准号;

e) 产品注册号;

f) 阻燃级别，如适用;

g) 使用前需进行的检查;

h) 号型列表;

i) 使用方法;

j) 贮存条件;

k) 所使用的符号和(或)图示的含义;

l) 注意事项。

9 包装、运输和贮存

9.1 包装

9.1.1 外包装储运图示标志应符合GB/T 191的要求。

9.1.2 防护服所用的包装应该能够防止机械损坏和使用前的污染。

9.1.3 包装箱内应附有使用说明和产品检验合格证。

9.2 运输

按合同规定。

9.3 贮存

按使用说明。


